- F3超声多普勒胎儿监护仪

- 招标参数

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- ★多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- 无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

- 探头IPX8防水等级；

- ★宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的专利文件说明；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- ≥5.6英寸高清晰TFT液晶彩屏，90°角度内任意翻转；

- 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

- 飞梭和硅胶按键操作；

- 隐藏式提手，方便移动；

- 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- ★通过美国FDA认证；