心电图机招标参数

- 导联：12导联同步采集、显示、打印。

- 定标电压：1mV±1%

- 噪声电平：≤15uVp-p

- 频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）

- ★时间常数：≥5S

- ★耐极化电压：≥±600mV

- 共模拟制比：≥105dB

- 增益：5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv。

- 打印速度：5mm/s、10mm/s、12mm/s、25mm/s、50mm/s。

- ★≥5英寸TFT液晶屏，支持中文、英文、拼音、五笔输入。

- 内置环保耐用型锂电电池,断电后能连续工作≥2小时以上。

- 可存储回放≥260例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。

- 具有隐藏式提手，美观大方。