## Sheet1
喀什市吾斯塘博依街道社区卫生服务中心医用设备采购计划清单
序号 | 产品名称 | 参数 | 型号 | 单价 | 数量 | 金额合计 | 图片
1 | 胎心多普勒仪 | 1. 手持式紧凑设计，一手掌握； 2. 高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 3. 轻巧机身设计，整机不到355g。 4. 超声工作频率：标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10% 5. 高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 6. 探头与主机分体设计，探头可更换 7. 超声输出强度：Iob≤8mW/cm2； 8. 胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm 9. 在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB 10. 电源：标配充电电池可在线待机充电，连续工作时间≥6小时 11. 具有电量低提示功能； 12. 无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能； 13. 内置扬声器； 14. 具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机； 15. 可选配充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电； | SD3系列 | 1600 | 2 | 3200
2 | 经皮黄疸仪 | 1.检测方式：正反光；蓝、绿光比较。 2.屏幕显示：2.0寸彩色屏幕，大字符清晰显示，可同屏显示多次测量数据，给予用户良好的操作体验。 3.测量范围：0.0～35.0mg/dl或0.0～595μmol/L 。 4.测量精度：±1.5mg/dl或±25.5μmol/L 。 5.校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1/ 6.存储及查询功能：可存储≥999条测量记录，数据可随时重测及回放。 7.省电模式；5分钟无操作自动关机。 8.光源：LED光源。 9.底座：专用底座内置校验盘，方便仪器校验及存放。 10.平均值计算：自动计算3次的平均值，3次当前值和平均值同时显示。 11.单位：可同时显示mg/dl和 μmol/L的当前值和平均值； 12.快速充电：高效快充Type-C充电，充电时间1.5小时，一次充电可测量1000次以上。 13.适用于7号可充电通用品牌电池，利于更换，方便操作，不存在充电安全隐患。 14.长宽高：170X65X34mm±10%，重量：≤150g 15.电气安全性能执行标准：GB9706.1-2020 16.电磁兼容执行标准：YY9706.102-2021 | BH_313 | 15000 | 9 | 135000
138200