生殖道分泌物分析仪技术参数

检测项目：有形成分：红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、球菌、杆菌、真菌、病原微生物等，自动报告清洁度，可拓展提供菌群密集度、多样性、优势菌、Nugent评分、AV评分等指标。
干化学项目：4-11项可选，包括pH、过氧化氢（H2O2）、白细胞酯酶（LE）、乳酸（LA）、氧化酶（OX）、唾液酸苷酶（SNA）、β-葡萄糖醛酸酶（β-G）、乙酰氨基葡萄糖苷酶（NAG）、脯氨酸氨基肽酶（PLD），碱性磷酸酶（ALP）及凝固酶（CG）

工作原理：形态学检测：应用机器视觉技术对标本中有形成分进行实景采图，识别和分类计数。
  干化学检测：通过采集标本在各种检测卡上的显色图像，自动判读检测结果。

技术参数：检测速度：≥120样本/小时
检出率：浓度为5个/µl左右的样品检出率≥90%
准确性：干化学检测-检测结果与参考溶液不超过1个量级/ 阳性结果不出现阴性，阴性结果不出现阳性。形态学检测-95%以上
重复性：CV≤15%（浓度200个/μL）
交叉污染：干化学检测-阴性和阳性参考品交叉测试，阴性样本不出现阳性。形态学检测-≤1个/μL（浓度5000个/μL）