剪切波组织定量超声诊断仪技术参数

一、品牌：无锡海斯凯尔  型号：FT3000

二	设备用途

1	满足定量监测和评估各类慢性肝病导致的肝纤维化程度。肝病治疗效果的评估，治疗过程监控，肝硬化并发症的预测以及健康人群的肝纤维化筛查。

2	检测和评估肝脏脂肪变程度	用于肝脏声衰减参数检测，辅助肝脏脂肪变程度诊断。提供注册证证明。

三	技术要求

1.1	原理	利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值

1.2	探头组成方式	影像引导探头与纤维扫描探头连接同一台主机及控制中心

1.3	探头剪切波触动方式	脚踏开关触发探头剪切波发射

2	主机

2.1	控制平台	高速处理及控制平台

2.2	显示器	21.5"高分辨率宽屏液晶显示器；

2.3	穿刺引导	支持穿刺引导，具有穿刺线校正功能

3	系统软件

*	3.1	二维影像功能	二维超声影像功能评估肝脏组织形态变化；可用于人体腹部、盆腔脏器的超声诊断。提供注册证证明。

3.2	显示模式	A/M/E；B、B/B、4B、B/M、M、PWD、CFM

3.3	数据库	患者信息数据库

3.4	远程功能	具有远程功能，能够实现远程对设备状况进行检测、维护、升级等

4	影像探头（供二维影像检查）

4.1	影像探头数量	1个

4.2	影像探头类型	腹部影像探头

4.3	声工作频率	2.0MHz--5.0MHz

*	5	纤维扫描探头	适用于全人群的纤维化探头，仅应用一个探头即可适用于儿童、普通人群和肥胖人群。

5.1	纤维扫描探头数量	1个

5.2	纤维扫描探头	融合超声波及剪切波一体化探头

*	5.2.1	单一纤维化探头超声波频率	需宽频波，频率范围1.5MHz-5.0MHz

5.2.2	探头前端直径	≤8mm

5.3	探头中心频率	2.5MHz

5.4	探头频率自适应调节	自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率

5.5	剪切波频率	50 Hz

6	硬度测量

*	6.1	单一纤维化探头测量深度范围	15mm-80mm

*	6.2	单一纤维化探头硬度检测范围	1kPa-70kPa

6.3	硬度测量误差	≤0.5kPa

7	脂肪衰减参数测量

7.1	脂肪衰减参数检测范围	90dB/m-430dB/m

7.2	脂肪衰减参数测量误差	≤5dB/m

8	纤维扫描功能

8.1	肝脏定位	超声影像引导检查者精确定位肝区，避开肝脏大血管、囊肿等，选择最佳位置；

8.2	量化分析	软件自动分析测量结果

8.3	显示值	患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等

8.4	测量单位	硬度单位kPa，脂肪衰减参数dB/m

质保期：

投标公司中标后须提供授权

供货期：20天