参    数

| 序号 | 产品名称 | 投标参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 手术刀（高频电刀） | - 输出功率：300W - 单双极功能，适用于全科室 - 六种输出模式： ①纯切 ②混切1 ③混切2 ④喷凝 ⑤强凝 ⑥标准双极凝 ◆纯切：最大输出功率可达到300W，对任何组织、结构、轻松实施手术； ◆混切：适用于任何组织，在切割的同时提供很好的凝血效果； ◆喷凝，能提供有效的非接触式凝血，适合于大部分外科手术； ◆强凝，也为干燥凝血，用于腔镜外科和其他精细组织的快速接触式凝血，适合于普通开放性手术用； ◆标准双极凝：当组织达到凝固的效果时输出的功率便开始缓慢下降，达到很好的凝血效果； ★自动补偿系统稳定了输出的功率，使损耗达到最小。可做水下切割，包括富脂区的组织切割； ◆全悬浮输出防止低频电流对人体造成的伤害； ★具有高性能的病人回路电极板接触质量检测系统（REM）系统实时检测评估极板与皮肤的有效接触面积，一旦发现接触面积下降到危险水平，系统自动切断输出，并且报警提示； ★具有刀笔遥控调节输出功能，配有遥控输出功率刀笔。 ◆技术参数： 1、环境温度范围：5℃～40℃； 2、相对湿度范围：≤80； 3、大气压力范围：86.0～106.0kPa； 4、电源：220V±22V， 50Hz±1Hz。 # 5、工作频率：416KHz 6、额定输出功率： a）纯切： 1W～300W（负载800Ω）； b）混切1： 1W～200W（负载800Ω）； c）混切2： 1W～100W（负载800Ω）； d）喷凝： 1W～80W（负载800Ω）； e）强凝： 1W～120W（负载800Ω）； f）标准双极凝：1W～90W（负载200Ω）； 7、整机功耗：≤1100VA。（切割功能300W、标准双极凝功能90W输出时） 标准配置单 电刀笔 5把 中性电极 10片 双极镊 1把 极板导线 1条 双极镊子连线 1条 脚踏开关 1只 电源线 1条 保险管 3只 |
|  | 移动式洁净屏 | 一、技术参数： - 外形尺寸：900*150*1550mm（移动式）；890*150*1420（壁挂、吸顶式） - ★配置H13级HEPA高效过滤器，针对0.3μm及以上尘埃粒子，过滤效率达到99.99%以上，出风口局部区域达到百级净化； - 一键式操作模式，操作简单方便，标配遥控控制技术，在距设备6m、30°范围内远程遥控，精度高、抗干扰性能好，操作更加方便灵活。 - 具有风量调节功能，根据不同场合及要求，可自由切换风机低、中、高档位； - ★设备具有多种安装方式，可根据不同的使用要求，自由切换移动式、壁挂式和吸顶式安装，并标配所有安装配件。 - 采用优质后倾式离心风机，寿命长、低噪音、低能耗。 - ★三段式预约定时功能，预设设备开关机时间，可设净化时间、净化风量、消毒时间等参数，根据实际使用频次自行设置运行状态，一次设置长期有效。 - 具有掉电记忆功能，在遇到突然断电的情况下，能在上电之后继续按照之前的状态运行。 - 超薄结构设计，有效节省使用空间。 - ★具有过滤器更换报警提示和紫外灯更换报警提示，过滤器使用寿命≥3000小时，紫外灯使用寿命≥3000小时。 - 采用LCD高亮度显示屏，可实时显示设备工作档位、风量、运行时间等参数，显示清晰，一目了然。 - ★噪音≤65dB； - 电源参数：220V 50Hz； - 适用空间：20㎡； - 功率≤240W； - 处理风量：低档200m³/h、中档：400m³/h，高档600m³/h； 二、资质要求： - ★产品具有医疗器械注册证； - 商务要求： - 售后服务：设备质保期一年； - 提供产品出厂检测报告、产品合格证； - ★提供医疗器械注册证； |
|  | 电动手术床 | 1、本手术台台面升降、前后倾、左右倾、背板折转采用进口电动驱动，输出功率大，安全可靠； ★2、头板折转、腿板折转，采用气弹簧助力，定位准确操作便利；（提供气弹簧报关单） ★3、手术台选用医用级304不锈钢材质，表面经特殊亚光处理，更具现代感，清洁更方便采用激光割机器更精准（提供材质报告及激光割实物图）； ★4、床垫采用慢回弹记忆海绵成型，舒适美观，均匀分担患者压力，具有抗腐蚀、透气、易于清洗等优点，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮，床垫外层需经过防火等级测试； 5、手动腰桥设计，操作简便，满足胆肾手术需求； 7、手控器外形设计流畅，符合人体工学，握持舒适，采用24V直流电压，可提供平稳精确的操作、安全可靠； ★8、手术台底座具有固定或移动功能，底部带有轮子，移动灵活，固定可靠，采用脚踏刹车设计，操作简单采用进口机器人焊接（提供机器人报关单、合同及产地证明）； 9、底座采用矩形设计，具有高承重、高抗压特点，防腐蚀、易清洁； 10、配备内置蓄电池，可在断电情况下保证手术正常进行； 台面长度 2020（±20）mm 台面宽度 500（±20）mm（不含边轨） 台面高度（电动）不含床垫 最低660(±20)---最高960(±20)mm（电动） 床面前后倾角度（电动） 前倾≥16°、后倾≥20° 床面左右倾角度（电动） 左倾≥20°、右倾≥20° 头板折转角度（手动） 上折≥30°下折≥90°可拆卸 背板折转角度（电动） 上折≥75°、下折≥15°、 腿板折转角度（手动） 上折≥15°下折≥90°轴式可展开180°可拆卸 额定承重 135kg 腰桥升降行程 120mm（±10） ★产品通过ISO13485、ISO9001、CE认证（提供认证文件） ★制造商通过14001、45001体系认证，3A级国家企业信用证书（提供各项资质认证文件） 附件配置： 支身架1个 支肩架2个 托腿架2个 托手架2个 麻醉屏架1个 |
|  | 手术无影灯 | ★LED手术无影灯通过ISO13485、ISO9001、CE认证（提供认证文件） ★制造商必须通过14001、45001体系认证、高新技术企业；（提供各项资质认证文件） ★1、全封闭流线型的灯头设计，符合空气动力学的设计原理（提供实物图片）。 ★2、采用进口医用级欧司朗LED冷光源，寿命可达6万小时，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域几乎无温升。（提供灯珠报关单及灯珠寿命证明材料） 3、子母灯，母灯LED灯珠数量≥80个，子灯LED灯珠数量≥48个。 4、控制面板采用人性化界面设计，可根据医院对不同手术照明的需求改变照明亮度，可选配新型LED触摸液晶控制面板，实现照明的开关及对照度、色温、亮度模式的调节。 ★5、采用配置轻巧的平衡臂、方形旋转臂悬挂臂（提供带有国家知识产权局章的证书认证）。六组关节联动、移动轻巧、定位稳定。360度的全方位设计。可满足手术中不同高度和角度的需要。原材料焊接全部采用机器人焊接。（提供焊接机器人实物图及采购证明） ★6、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，且表面采用环保粉沫喷塑处理，粉沫通过欧盟ROHS检测、重金属检测、抗菌ATCC 8739 大肠杆菌 ATCC 6538P金黄色葡萄球菌的检测（提供专业检测机构出具的检测报告）。 ★7、中置消毒手柄具有调焦功能（提供带有国家知识产权局章的证书认证）并采用PPSU材料，可经高温高压蒸汽灭菌（≤160℃，提供权威机构证明材料） ★8、灯盘面采用透明、清澈的PMMA高硬度材料，透明度极佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀（提供灯盘面材质报告）。 9、手动无级调节光斑直径（非电子调节）。 10、母灯最大照度≤160000Lux，子灯最大照度≥140000 Lux 11、色温在3000—6700K可调 12、灯泡使用寿命≥60000小时 13、光斑直径：160-280mm 14、显色指数：≥96 15、照明深度：≥600mm |
|  | 电动吸引器 | 产品用途： 供医疗手术时作真空吸引用，不适合流产吸引用。 结构特征： 产品结构主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关等部件组成。 工作原理： 采用无油润滑活塞泵，无油雾污染。 主要技术指标： 电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz 输入功率：≤180VA 吸引泵：活塞泵 极限负压值：≥0.09MPa（760mmHg） 负压调节范围：0.02MPa-极限负压值 噪声：≤65dB(A) 抽气速率：≥20L/min 贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组 熔丝管：F2AL250V，Φ5*20 重量：15.5kg 外形尺寸：360*320*480mm 本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用 工作制：间隙加载的连续运行，最长连续工作时间30分钟,持续率50%。 电器要求：I类设备，B型应用部分 正常工作条件： 环境温度范围：+5℃- +35℃ 相对湿度范围：30%-80% 大气压力范围：860hPa-1060hPa 注意：包装后的电动吸引器应贮存在相对湿度不超过93%，无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震。 附件清单 腹腔吸引管 一支 吸引软导管（长度2M，7*12） 一根 熔丝管（F2AL250V，Φ5*20） 二只 空气过滤器 二只 电源线 一根 脚踏开关 一只说明说、保修卡、合格证 各一份 |
|  | 单臂外科吊塔 | ▲1、产品通过ISO9001认证（提供证书复印件加盖厂家公章） ▲2、产品通过ISO13485认证（提供证书复印件加盖厂家公章） ▲3、产品通过ISO14001认证（提供证书复印件加盖厂家公章） ▲4、产品通过OHSAS45001认证（提供证书复印件加盖厂家公章） ▲5、产品通过欧盟CE、ROHS认证（提供证书复印件加盖厂家公章） ▲6、制造商需通过国家高新技术企业认证 △1、吊塔主体应采用6005-T6高强度铝合金型材（提供检测报告），防腐性高、易清洗，模具化生产，进口机器人焊接而成。（提供焊接机器人原产地证明、报关单、产品购销合同） ★2、吊塔预埋件至少震级为7级以上地震测试。（提供专业检测机构出具的检测报告）。 △3、表面采用环保粉沫喷塑处理，粉沫通过欧盟ROHS及抗菌检测（提供专业检测机构出具的检测报告）。 ★4、吊塔主体全封闭式设计，吊塔防护等级不小于IP40，外壳防火等级至少为UL94-V0级，防水等级不小于IP64,以保证使用安全；承重性更强，表面无锐角，无螺丝钉，吊塔箱体定位准确，不易漂移。（提供国家检测机构出具防护、防火等级检测报告）。 5、所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。旋转臂静载重量≥100KG,并在负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量≤1°，并通过IED60601-12nd edition4倍承重测试（提供CMA或CNAS机构出具的检测报告） △5、吊塔采用平面推力球轴承，在很小的空间下可获得很高的轴向载荷和刚度（提供轴承实物图片）。 ★6、所有吊塔箱体可旋转角度≥350°，吊塔专用关节转动≥10万次无损坏（提供吊塔CMA或CNAS机构出具的检测报告）。 ★7、气体终端通过CE认证，插拔次数30，000次以上，（提供专业CMA机构检测报告）所有气体接口必须带有通、断、拔三种状态，能带气维修，气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。（提供气体终端CE认证），气体终端符合ENISO9170-1标准，医用软管符合ENISO5359标准。（提供吊塔CMA或CNAS机构出具的检测报告） ★8、采用进口医用优质气体管路，须为三层管设计，为保证临床使用安全，所有医用气体软管符合生物相容性得要求，检测内容应至少包含皮肤刺激测试、细胞毒性测试、致敏测试。（提供检测报告证明）气体管路系统必须符合欧盟ENISO7396-1,ENISO7396-2原装进口医用气体管路标准。（提供吊塔CMA或CNAS机构出具的检测报告）。 ★ 9、仪器平台：尺寸可选，净载重≥100kg，有防撞角设计。两侧配有不锈钢边轨,以方便固定小型的医疗仪器设备。抽屉：承重≥40kg，带阻尼式自动吸附功能，可有效防止开关抽屉时对设备造成严重碰撞。（提供平台及抽屉静载重检测报告） ★10、吊塔通过10级中性盐雾试验，保证长期使用，吊塔表面无锈蚀，箱体具有IP52防沙尘及防水功能（提供吊塔CMA或CNAS机构出具的检测报告）。 11、气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。 单臂机械外科塔配置要求： 1、旋转角度≤340° 2、仪器平台：2层（带自吸式抽屉1个）； 3、国标气体终端6个：气体终端：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个； 4、万用电气3孔插座：6个（220V、10A），合资品牌。 5、网络通讯接口RJ45 1个； 6、等电位接地端子: 2个； 7、输液架具有双旋臂高度可调不锈钢输液架1套 8、吸顶式安装，安装盘1块、装饰罩1副； |
|  | 转运车 | 规格：1930 * 760 * 500/800mm 升降行程：300mm 参数： - ★产品通过ISO9001、ISO13485认证。 ★制造商需通过14001、45001体系认证、3A级信用企业；高新技术产业证书（提供各项资质认证文件） 1、车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，阻燃性高，耐腐蚀，韧性强， 2、四角有把手方便护理急救人员操作。 - ★3、床身由30*50厚1.2mm的冷轧钢管制成，先进机器人焊接工艺.，高精度焊接工艺保证焊接质量.床体坚固.可承载≥240kg;（提供焊接机器人原产地证明、报关单、产品购销合同） ★4、床身采用环保粉沫喷塑处理，粉沫通过欧盟ROHS检测、重金属检测（提供专业检测机构出具的检测报告、提供喷塑流水线设备采购发票及实物图）。 5、起背采用进口优质气压系统，背部起升≥70°，操作简便，可单手操作； 6、整体升降采用摇杆式设计，升降行程≥300mm，摇把采用双向过盈保护，延长产品使用寿命； - ★7、平车底座为1.2mm冷轧钢板，采用40吨冲压一次性成型钢制底座，坚固耐用，稳定性强；（提供1.2mm冷轧钢板材质证明、提供冲压机实物图及购置发票证明） 8、刹车采用先进的中控刹车系统，四个全制动脚轮，轮径不小于φ125mm，脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命。脚轮通过CE、SGS机构的ROHS环保认证、欧盟EN12531、国家专利证书等相关证明材料（需提供第三方权威机构的相关佐证材料）。 9、平车带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。 10、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液； 11、辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落，是急诊室、ICU、病房推运病人及当急诊床、ICU床的最佳选择。 12、增加第五轮设计，使平车在直线及转向运动中更加方便快捷。 基本配置：（可根据招标要求更改配置） - 床体 1套 - 床垫 1张 - 护栏 1副 - 输液杆架 1根 - 氧气瓶架 1个 - 脚轮 4个 - 摇把 1套 - 产品说明书 1套 |
|  | 器械柜 | 规格尺寸：900×400×1750mm 技术参数： 1.材质∶柜体采用优质不锈钢304材料，主材厚度≥1.0mm。 2.柜体上层透明通体对开门设计，方便拿取器械物品。精选汽车环保加厚三岔口胶条，稳固保护3c质量安全认证钢化玻璃安全，内有三层搁板，高低可调。 3.柜体上层不锈钢封闭对开门设计，内有一层搁板，高低可调。 4.柜体外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀； |
|  | 麻醉药品柜 | 规格尺寸：900×400×1750mm 技术参数： 1.材质∶柜体采用优质不锈钢304材料，主材厚度≥1.0mm。 2.柜体上层透明通体对开门设计，方便拿取器械物品。精选汽车环保加厚三岔口胶条，稳固保护3c质量安全认证钢化玻璃安全，内有三层搁板，高低可调。 3.柜体上层不锈钢封闭对开门设计，内有一层搁板，高低可调。 4.柜体外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀； |
|  | 不锈钢扇形器械台车 | 参数：1430*450*800mm 1、整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。 2、两层台面都有直径为12mm、6mm不锈钢实心栏杆头加工而成，防止物体滑落 3、采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；板材厚度1.2mm 4、采用3寸万向轮5只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好； 5、车子坚实、美观大方、操作灵活方便。 6、扇形面设计，符合人体工程学，方便医师和护理人员使用，空间充足 外型美观，平整、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 7、配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 |
|  | 麻醉车 | 参数：650*450*850mm 可选配两抽屉或玻璃推拉门 车上护栏是由Φ12mm不锈钢棒加工焊接打磨而成 车体是由两门全封闭式设计 由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。 材质： 1．采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 2．面板、车身、层板、抽屉、门料厚度0.8mm； 3．采用75mm万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好； 4．车坚实、美观大方、操作灵活方便。 产品性能： 1：外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 2：配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 |
|  | 手术室多功能控制面板 | 手术室情报控制面板由时钟、计时钟、主控屏、空调系统监测、医疗气体报警、电话/群呼/背景音乐六部份组成，主要用于洁净手术室。 - 北京时间： 时钟系统采用高亮绿LED数码管分别显示北京时间小时、分、秒、通过调整设置键、上调键下调健等模式可以对时间进行校准以满足医护人员对时间的准确读取。 2) 手术计时： 手术计时钟（正计时、倒计时）系统采用高亮LED数码管分别显示时、分、秒。通过调整模式、设置、开始、停止健以及板上的转开关可以满足医护人员准确的对手术过程中的手术时间进行监控。 3) 控制屏：（主控屏） 此控制板系统的设计是对手术室中天花照明、主辅手术灯进行开关控制。并对系统监测实现声光报警的功能。 4) 空调系统监测: 此系统的设计是为方便医生和护士准确监控手术室相关环境参数（温度、湿度、洁净度、）以及控制手术室压力分布和气流组织。以满足医护人员对不同手术需求。空调系统监测显示采用高亮双数码管LED显示。并设有温湿度设定健、空调系统正常指示灯、空调系统故障指示灯及空调启停、值班开关。 - 医疗气体报警 医疗气体报警的设计是为了方便医护人员实时监控手术室内各种气体气压状态的稳定性,医疗气体报警板设有主副两种机型。主，副机之间采用RS485通讯接口传输主板状态，方便施工连线。每块面板上设有七种医疗常用气体的正常及故障状态指示。 6) 电话、群呼、背景音乐: 电话系统主要是便于手术室，护士工作站和医生工作室之间的通话联络。本电话具有家用电话机的基本`功能。群呼系统主要用于手术室、护士工作站及医生工作室人员查询、调配及各种指令的传播(配用群呼主机才能实现本功能)。背景音乐系统主要用于手术室、护士工作站及医生工作室内音乐播放让医护人员工作在一个优雅的环境。 注意事项 - 情报面板供电为12V交流，用户提供的电源电压必须是稳定的220V市电，其波动幅度不得超过±10％,控屏输出负载小5A电流； - 本情报面板及后台控制器为精密电子产品，用户在安装使用及搬运过程中请注意保护好产品，切忌有金属粉末或残渣掉落在电路板上； - 电话板必须用单独的变压器供电，与之无关的走线尽量远离电话板及其走线； - 如本产品出现故障后按照以上方法仍然无法排除时请及时与厂商联系，请勿擅自处理，以免将故障扩大。 情报面板的操作及其功能介绍 - CLOCK 时钟 具体操作如下： （1）把PCB板上的指拔开关调整到“时钟”位置(出厂已设置)。 （2）任何状态下，按下“设置”键(3秒)，直至显示小时的数码管闪烁，此时可通过“上调”键和“下调”键设定小时； （3）再按一下“设置”键， 此时显示分钟的数码管闪烁，可通过“上调”键和“下调”键设定分钟； （4）再按一下“设置”键， 此时显示秒的数码管闪烁，可通过“上调”键和“下调”键设定秒； （5）再按一下“设置”键，确认设定值，设置完毕。 - COUNTER 计时钟 主要功能：用于手术计时或麻醉计时 具体操作如下： - 把PCB板上的指拔开关调整到“计时”的位置 ，此时电子板为正计数或负计数功能。 - 设定计时初值的步骤同设定时钟相同，当设置为00:00:00时为正计时,大于零是为倒计时。 - 在计时状态下：按“重置”键，停止计数并清除计数数值，回到计时初值。按“开始/停止”键将停止当前模式的记数，但不清零计数数值，此时再按一下“开始/停止”键，计数在刚才暂停处继续开始计数；如果倒计时时间归零后，计时将转入反向“负号”正计时状态。 - CONTROL PANEL 控制屏 - 主要功能及其操作： 1) 操控屏设有“备用开关”为使用方提供额外的开关控制。同时控制屏上的“测试/止响”功能用于快速检测每一路开关状态是否正常。对于报警发出的响声按止响健可及时关闭报警。 - 系统报警状态显示：设有一个“正常”显示灯和另一个“故障”显示灯。接收无源的干节点信号，都为独立系统，当正常信号闭合时，“正常”显示灯亮，当发生故障信号闭合时，“故障”显示灯亮并发生报警响声。 3）提供手术室的开关 3.1普通照明：普通照明是室内灯光照明，基本分为二个“开 /关”按钮，分别控制手术室的室内灯光。 - 手术无影灯：设有二个“开/关”按钮。 - 辅助开关 ：设有一个“开/关”按钮。 四、 空调系统监控屏AIRCONDITIONINGSYSTEM 概述 本空调控制板是环境控制系统中的一部分，对温度、湿度等数值可以进行监视和记录，主要实现： 1.1 温湿度设定、监测、温湿度显示 1.2 空调系统控制 1.3 系统工作状况，故障状况监测、报警 技术参数： 2.1 供电：12V交流 2.2 温度测量范围：0~50oC 显示分辨率：0.1oC 2.3 湿度测量范围：0~100%RH 显示分辨率：0.1%RH 2.4 温度设定输出范围： 16~30oC 2.5 湿度设定输出范围：30~80%RH 面板操作说明 温度设定 温度显示平时显示现场信号。需设定时，按 “温度增大”或“温度降低”后进入温度设定状 态，此时温度窗口显示温度设定值，再通过触发“温度增大”或“温度降低”按钮进行设定，触发停止5秒钟后自动回复至显示现场信号。 湿度设定 湿度显示平时显示现场信号。需设定时，按 “湿度增大”或“湿度降低”后进入湿度设定状 态，此时湿度窗口显示湿度设定值，再通过触发“湿度增大”或“湿度降低”按钮进行设定，触发停止5秒钟后自动回复至显示现场信号。 4.1． 参数注释 4.1.1主副板编号（Pn1） 当情报面板上的空调板与空调板通过通讯线相连时。需要将该项参数设置为“01”。其中“01”代表主板的编号“02”。“03”代表副板的编号。例如（一拖二）时：手术室空调板与空调板是通过通讯线相连，其主板参数设置为（Pn1=01 Pn2=02 H-S=00）副板机参数设置为（Pn1=02 Pn2=00 H-S=00）。 4.1.2一拖多编号（Pn2） 当情报面板上的空调板与空调板通过通讯线相连时。此项参数代表机组形式中的一拖几功能。例如：若要求实现手术室与手术室之间的一拖三功能，即需要三个手术室之间的空调板预先通过通讯线与其它手术室相连（注意通讯口A与B不能短路），其后选定一块空调板作为主机，将其命名为1号空调板参数设置为（Pn1=01 Pn2=03 H-S=00）；另两块空调板的设置如下2号空调板（Pn1=02 Pn2=00 H-S=00）、3号空调板（Pn1=03 Pn2=00 H-S=00）。 4.1.3与空调机组通讯标记（H-S） 该参数项设置为“01”时，空调板与设备层空调机组之间用硬接线传输信号，该参数项设置设置为00时.空调板与设备层空调机组之间用通讯功能传输信号。 5.5 . 参数调整 5.5.1 在温湿度正常显示状态时，按隐藏“设置”键进入参数设置状态。此时温度显示窗显示参数标号，湿度窗显示参数值。 5.5.2 按‘温度上、下调节’键选定需调整的参数标号。 5.5.3 按‘湿度上、下调节’键调整参数值，调整后再按“设置”，键确认储存，确认后自动选择下一个参数。 5.5.4 持续5秒后没有操作，自动退出参数设置状态，同时自动保持更改后的参数。 5.6按键操作 按键共有7个，分别为机组启停、值班启停、温度上调 、温度下调、湿度上调、湿度下调（隐藏的设置键）。 现分别介绍如下： 5.6.1“空调启停”键（电平控制方式）： 按“空调启停”键，系统指示红LED亮，继电器闭合。再按一次“空调启停”键，系统指示红LED灭，继电器断开。 5.6.2“值班”键 按“值班”键，系统指示红LED亮，继电器闭合。再按一次“值班”键，系统指示红LED灭，继电器断开。 5.6.3“正压/负压”键 按“正压/负压”键，系统指示红LED亮，继电器闭合。再按一次“正压/负压”键，系统指示红LED灭，继电器断开。 五、医疗气体报警 MEDICAL GAS ALARMS 主要功能及操作: - 监测医疗气压的稳定性。 - 显示气压状况。过高\过低\正常。 - 本系统由主、副气体监测板组成： （一）、具体操作如下： 1.1、当“超压”(H)端及“欠压”(L)端开路时，正常指示灯(绿灯)点亮. 1.2、当“超压”（H）端短路时，上限报警灯(红灯)点亮。 1.3、当“欠压”（L）端短路时，下限报警灯(红灯)点亮。 （二）、蜂鸣器报警 2.1、当某路气体超出上限或下限，蜂鸣器发出报警声音。 2.2、报警时，按“止响”键，可以暂时关闭报警声，再按“止响”键，恢复报警。 - 、气体监测板通过485通讯线与气体主板连接,显示主板状态,气体压差报警信号输入端只需接气体主板。 六、多功能电话 本电话机由电话、群呼、背景音乐、中文LCD及内来电显示组成。 12V电源单独供电。 功能描述 1.1 电话部分-----电话启动时将显示如下字幕：（默认显示字幕） ========================= 00：00：00 ========================= 1.1.1 “免提”键：按免提键，对应的指示灯亮，免提功能启动.如果已插上电话线则可以听到拔号音，提示用户可以拔号了，同样，如果是对方来电，按下“免提”键将进行通话。再次按下此键时，免提功能关闭，指示灯灭。 1.1.2 “M1-M9”键：在按“M1-M9”键之前必须先开免提键，按下该键，电话机将自动拔出M1-M9存储的电话号码。 1.1.3 “重拔”键：在按重拔键之前必须先开免提键，按下该键，电话机将自动拔出上一次已拔过的话码。 1.1.4 “闪断”键：按下该键，断开电话1S再闭合。 1.1.5 当是外线来电时，铃声时连续响1.5秒左右，这时一旦按下“免提”键，将接听电话. 2.1 参数设定 “设置”键：按设置键，设置指示灯点亮.LCD显示VOLT:6(MAX=7)表示当前音量为6档,最 大可调音量为7档.此时按电话数字键可调整电话通话音量大小.再按一次“设置”键LCD显示M1:表示 当前存储M1的电话号码.此时按电话数字键可存储M1的电话号码.如此类推可存储M1_M9的电话号码. 3.1 背景音乐部分 显示字幕如下： =========================== VOL=4 (MAX=4) =========================== 注：VOL=4 是指当前背景音量的级数为4，最大为4，最低为1. 3.1.1 按下面板背景音乐栏中的“音乐开关”键，在“背景音乐”的输入口如果有音频输入时将会在外置喇叭输出音乐，这时指示灯亮，使用面板背景音乐栏中的“音量增加”或“音量减小”按键调整背景音量。再次按下时将关闭音乐的播放，指示灯灭。 4.1 强插 当从强插口输入24V电压时，背景音乐的音量为最大，当强插消除后，音量将恢复到原始状态 |
|  | 医用洁净工作台 | - 符合中国CFDA的YY/T 1539-2017《医用洁净工作台》的要求，具有II类医疗器械注册证； - 2、悬挂式升降系统玻璃门，操作方便灵活，拉门升降自如，可任意定位； 3、外壳采用冷轧板喷塑焊接，工作台面为SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗； 4、照明灯和紫外灯安全互锁，紫外灯与移门安全互锁，移门与风机安全互锁，风速0.2-0.5m/s任意可调，可紫外灯预约定时； 5、数显式制界面，更具人性化设计，可实时检测并显示下降气流流速，监测风机运行及操作区安全状态、灯管照明状态及过滤器使用时效，并有过滤器失效报警功能； 6、三面可视窗设计，采光效果更佳，视野更广阔； 7、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净； 8、配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命； 9、可加配遥控器远程遥控控制，可加配拓展485通讯，可加配DOP检测口。 技术参数： 洁净等级; ISO 5级, 100级（美联邦209E）. 菌落数; ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）. 平均风速; 0.2-0.5m/s（可调）. 噪音; ≤62dB（A）. 振动半峰值; ≤5μM（x、y、z方向）. 照度; ≥300Lx. 电源; AC单相220V/50Hz. 最大功率; 600W. 重量; 140kg. 工作区尺寸; W1×D1×H1; 1340×540×545. 外型尺寸; W×D×H; 1440×615×1770（上下分体式）. 适用人数; 双人/单面. 高效过滤器规格及数量; 1300×440×70×①. 荧光灯/紫外灯规格及数量; 20W×①/30W×①. |
|  | 药品柜 | 规格尺寸：900×400×1750mm 技术参数： 1.材质∶柜体采用优质不锈钢304材料，主材厚度≥1.0mm。 2.柜体上层透明通体对开门设计，方便拿取器械物品。精选汽车环保加厚三岔口胶条，稳固保护3c质量安全认证钢化玻璃安全，内有三层搁板，高低可调。 3.柜体上层不锈钢封闭对开门设计，内有一层搁板，高低可调。 4.柜体外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀； |
|  | 手术器械包 | - 清创包〔16cm弯钳6把、16cm直钳6把、16cm艾利斯2把、16cm持针器1把、3号刀柄2个、14cm有齿镊1个、弯盘1个、治疗杯1个、治疗碗1个、14cm剪刀1个〕2、环切包:〔12.5cm持针钳1把、12.5cm手术剪弯1把、12.5cm止血钳弯4把，直4把、14cm爱丽丝钳2把、11cm帊巾钳4把、25cm卵圆钳2把、3号刀柄1把、治疗碗1个、14cm手术镊2把。〕缝针2盒（7×17圆角各两个，6×14圆角各两个），治疗巾2块、洞巾2块、纱布若干块。 |
|  | 制氧机 | 产品特点 产品特点 一、产品适用范围 五、主要技术要求 ，供医疗机构、家庭制取氧气，供缺氧患者给氧用。 1、最大推荐氧流量:6L/min 二、禁忌证 2、出口标称压力为0kPa和7kPa时的流量范围:1L/min-6L/min 3、在最大推荐流量时，施加7kPa的背压，流量变化:±10%以内 ，氧中毒、氧过敏患者禁用。 4、出口标称压力为零时的氧浓度(在初始开机15min内，达到规定的浓 三、结构特征 度水平):最大推荐氧流量6L/min时，氧浓度≥90% ，软件组件发布版本号:V3雾化功能的机型，由雾化杯、咬嘴和连接管组成。，产品结构由压缩机、吸附塔、贮气罐、流量指示器、湿化器、换向阀。电路板、外壳、过滤器、鼻氧管、雾化组件组成。雾化组件应用于具有 -) 5、最大限定压力:0.077MPa(出氧口)流量 6、在STPD(101.3kPa，操作温度20℃，干燥)和说明书规定的额定工作条件下，出口标称压力为零时，氧浓度与氧流量的表格图:(见图氧浓度 ，全型外壳，安全可靠。 1L/min ≥90% 。具有累时功能，通过显示屏显示总的工作时间。 2L/min 90% ，设有断电报警功能。 ，装有压缩机超压安全阀，更有安全保障。 3L/min ≥90% 。设有故障报警功能(包括压力故障报警，压缩机故障报警，过热故障报 4L/min ≥90% 警，低流量故障报警)、低氧浓度报警功能。 5L/min ≥90% 。压缩机带有热保护器，更好的保证压缩机及整机的安全。 6L/min ≥90% .具有雾化功能。 四、制氧原理 超出额定的环境温度、湿度和大气压力范围，可能会影响氧浓度。 ，本机以-220V电源为动力源，空气为原料，采用优质分子饰，在常温 7、压缩机安全阀释放压力:280kPa±30kPa 下通过变压吸附分离法(PSA法)，制取符合医用标准的纯度较高的氧 8、噪声:距离1米，氧流量3L/min和氧流量6L/min时， 气。 声压级≤60dB(A)，声功率级«68dB(A) 9、雾化率:≥0.1mL/min 10、工作电源范围:AC220V(-15%,+10%)，50Hz≠1Hz 额定电源:~220V，50Hz 产品特点 产品特点 11、输入功率:500VA 22、输出氧气口温度:≤46℃ 12、净重:16.5kg 应用部分温度(鼻氧管、雾化组件):≤41℃ 13、外形尺寸:39x24.5x50(cm) 23、建议:吸氧管长度不得超过15.2米，且不能折瘪。 14、安全系统: 24、贮存和运输环境: 、电流过载或连线松脱，报警停机; 。环境温度范围:-20℃~+55℃; 、压力故障，报警停机: 。相对湿度范围:不超过93%，且无冷凝现象; 。压缩机故障，报警停机; 。大气压力范围:70kPa-106kPa. 系统过热，报警停机; △注意:制氧机应贮存在无强烈日光、无腐蚀性气体和通风良好的室内， 低氧流量，报警停机; 运输时避免剧震和倒置横卧。 低氧浓度报警。 15、最短工作时间:不得低于15分钟16、按电击防护类型分类:目类设备。 17、按电击防护程度分类:BF型应用部分(鼻氧管、雾化组件)18、按外壳防护程度分类:IP21 19、按与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气 情况下使用时的安全程度分类:不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧成氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备，20、接运行模式分类:连续运行 21、正常工作环境(含氧浓度状态指示器):，环境温度范围:5℃-40℃;，相对湿度范围:15%-90%，且无冷凝现象;。大气压力范围:86kPa~106kPa. 注意:环境温度为20℃时，制氧机从最低贮运温度/最高贮运温度到可 以正常使用需要放置四小时以上。 |
|  | 净化空调 | 一、技术参数 性能 型号. 制冷量; kW; 10. 制冷输入功率; Kw; 3.86. 制热量; kw; /. 电加热量; Kw; 13. 制热输入功率; Kw; /. 电极加湿量; Kg/h; 4. 电极加湿功率; Kw; 2.2. 送风机; 风量m3/h; 1800. 数量（台）; 1. 功率KW; 0.8. 机组噪音(内机); dB(A); 60. 机外余压; Pa; 280. 温控范围及精度; ℃; 16-30±2℃. 湿控范围及精度; %RH; 50±5%. 电源; 380V/50Hz三相五线制. 配电功率; kW; 22. 过滤器; G4 +F8+H13. 制冷剂; 类型; R410a. 节流方式; 外平衡热力膨胀阀. 连接铜管管径; 气管(mm); 5/8. 液管(mm); 1/2. 二、机组配置 序 号; 名 称. 1; 压缩机. 2; 膨胀阀. 3; 过滤器. 4; 蒸发器. 5; 冷凝器. 6; 压力表. 7; 冷媒. 8; 压力控制器. 9; PLC控制器. 10; 温湿度传感器. 11; 电气部件. 12; 气分. 13; 机架. 14; 散热风机. 15; 送风机. 16; 阀件. 17; Ptc加热器. 18; 加湿器. 19; 控制电脑. 室内机配置 1; 箱体; 聚氨酯防火发泡板3cm; 产地德州; 自加工. 2; 底座; C型钢一体成型镀锌; 产地德州; 自加工. 3; 框架; 铝合金防冷桥; 产地德州; 自加工. 4; 检修门; 不可视; 产地德州; 自加工. 5; 钣金件. 组合方式为 进风段+初效过滤段+中效过滤段+高效过滤段+直膨段+电辅热段+电极加湿段+送风机段。 |
|  | 天轨 | 根据设计图纸定制。 |
|  | 心电监护仪 | - 监护仪外形结构： - 便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 - ★≥12寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，7通道波形显示 - ★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 - 监测参数： - 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 - 采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性 - 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择 - 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 - ★提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 - ★血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况 - 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性 - 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式 - 成人无创血压测量范围：收缩压 27~290mmHg，舒张压 10~250mmHg - 小儿无创血压测量范围：收缩压 27~240mmHg，舒张压 10~200mmHg - 新生儿无创血压测量范围：收缩压 27~140mmHg，舒张压 10~115mmHg - ★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 - 系统功能： - 支持中/英文输入 - 具有三级声光报警，参数报警级别可调 - 具备报警集中设置功能 - 具备血液动力学、药物计算功能 - 支持>=980小时趋势数据的存储与回顾功能 - 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式 - 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 - 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护 - 标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时 - 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求 - ★主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 - 安全与认证： ★4.1：投标型号为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括品牌和型号。 ★4.2：投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证，FDA认证，提供证明材料 ★4.3：产品设计使用年限≥7年，提供机器标贴证明材料。 |
|  | 手术室观片灯 | 技术参数 1.光源:LED 2.外形尺寸;845*495*25mm 观察屏尺寸:720*422mm 3.功率:40W 光源色温:>10000K 4.观察屏亮度:Max Typ:4000cd/m2士10% 5.亮度调节范围:Min<300cd/m'，Max>4000cd/m 6.观察屏均匀度:>90% 7.LED光源寿命:>100000h 8.整机厚度:2.5cm 9.夹片装置:采用了滚针自锁夹片装置 10.亮度调节:手动和自动两用:观片灯具有手动和感应功能切换开关，当开关处于感应档位时，插入胶片，观片灯亮;取下胶片，观片灯自动熄灭。11.安装类型:嵌入式 |