## Sheet1
叶城县白杨镇卫生院小型医疗设备的清单
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 量词 | 备注
1 | 血红蛋白检测仪 | 显示方式：三位十进制数字显示。 测量范围：0g/l±200g/l。 吸入样品量：2ml±10%。 测量时间：≤8s。 准确度：≤100g/l±3g/l,100g/l--200g/l±3%。 线性：在30g/l--200g/l线性范围内，线性r值不小于0.99。 稳定性：60min内≤5g/l。 仪器功能：快速准确地检测血红蛋白值 | 25 | 台
2 | 电子血压计 | 设备名称：电子血压计，显示方式 数字显示方式测量方法示波测定法测量范围压力:0~299mmHg(039.9kPa)脉搏数:40次/分~180次/分精度压力:+3mmHg(土0.4kPa以内脉搏数:士5%以内 电源5号干电池4节(DC6V)电源适配器(AC 100V~240V)电池寿命在室温23℃，臂周70mm，加压至170mmHg(22.7KPa)自条件下，5号干电池4节(碱性)约能使用300次 袖带和空气管(适用臂周范围170mm~360mm) | 25 | 台
3 | 血糖仪 | 1、测量时间：10秒 2、测量范围：30~600 mg/dL (1.7~33.3 mmol/L) 3、血球容积比：20%~60% 4、内存容量：10笔 5、血糖计重量：约55g 6、供电方式：电池供电 | 25 | 台
4 | 经皮黄疸检测仪 | 1.底座输出：8.4V/1A； 2.光源: 氙闪光灯； 3.光源寿命：不低于150000次； 4.其他：底座内置检查屏； 5.最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)； 6.准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）； 7.重复性：≤3%； 8.信息提示：低电压提示； 9.检查屏(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为)：预定值为“0”的检查屏为0.1， 10.定值为“20”的检查屏为5±0.5； 平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式；12.时间设置：可实现时间日期的修改； 13.声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关； 14.亮度调节：屏幕亮度5级调节； 15.测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换； 16.屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟； 17.历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记。 | 25 | 台
5 | 婴幼儿体重秤 | 重量：150±5kg 产品类型：婴幼儿身长体重测量仪 产品材质：塑料材质 称重范围：0.5-40kg 供电方式： 电池供电 显示方式：LED高清，高对比度显示面板 | 25 | 台
6 | 体重秤 | 产品名称:人体秤 技术指标:120±5kg 产品材质:金属材质 产品功能:测体重、身高 | 25 | 台