1.5T核磁维保参数

一、本项目的特定资格要求：

1.投标人须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。提供合法有效的具有统一社会信用代码的营业执照（经营范围必须有医疗器械维修）、产品注册证、二类经营备案凭证；

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.供应商在中国政府采购网(www.ccgp gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国网站(www creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.c|n/) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的将拒绝其参本次采购活动，查询结果以询价开始查询为准; 供应商须提供投标单位 (供应商)《反商业贿赂承诺书》、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

4.投标人可提供有利于投标的其他证明材料

5.未按照要求盲目竞价者的供应商，将上报采购中心进行处理。

6.需上传偏离表

二、本次采购项目：1.5T核磁维保

★维保期限3年

1、投标人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格。

2、营业执照须经年检有效。

3、维修保修保养设备名称、规格型号：GE MR  1.5T。

4、整机全保（包括：主机、制冷系统、线圈保用、工作站、空调）。

5、投标人必须具备充分的履约能力,提供加盖投标人公司公章的合法营业执照复印件以证明。

6、投标人必须具备充足的备件供应能力，要求在国内设有备零备件仓库，且仓库面积>5000平方米，库存零件价值>人民币5000万元，投标人须提供详细文字和图片等说明文件以供采购方核实。

7、要求投标人必须具有全新磁体更换的能力，并提供5年内磁体海关报关单据复印件以资证明。

8、投标人必须具备400客户服务专线电话。

9、每年365天开通，并有10人以上专人接听并全程协调资源，具备可视化中央控制和实时管理。

10、每天开通服务时间不少于14小时。

11、投标人在中国设有一个5年以上常驻服务机构，其中服务的核磁工程师>=3人，并具有上述规格型号设备的原厂培训并考核合格的资质证明（提供当年资质证明文件）及本地社保证明，投标人须提供其相关办事处详细地址与联系电话以供采购方核实。

*12、投标人必须有MR系列设备专职技术支持团队>=4人，且至少1名具备10年以上的投标人公司服务年限。提供姓名。

*13、投标人能够合法取得相关设备生产者研发部门和工厂的技术支持。

*14、投标人配备有维修保养设备的全职的应用培训专家>=2人，能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。提供人员姓名、职位。

*15、投标人须有合法权限访问所维修保修保养设备的原厂全球维修经验数据库《Offline knowledge》，提供有效的访问用户名。

16、投标人须具有经校正的所维修保修保养设备的专业维修工具、仪器，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。

17、投标人须具相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。

18、投标人须具有GE MR专用励磁、匀场工具>=2套。

19、投标人须具有GE MR梯度涡流校正工具至少一套。

20、投标人须具有GE MR专用射频调试工具>=2套。

21、投标人工程师须具有静电防护工具1套和相应安全防护用品，保证服务过程的安全性。

22、投标人所有更换的零部件必须是上述所维修保修保养设备的原厂备件。

*23、投标人须提供国家食品药品监督管理局之认证证书(认证证书复印件加盖投标人公司公章).该证书证明了相关零备件比如线圈与上述所有维修设备整机匹配性。

24、响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

25、响应周期为全年。

26、响应时间须<24小时。

27、到达现场时间<48小时。

*28、投标人必需能合法并及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改进措施即FMI。

*29、投标人必需能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key),以解决相应故障。

30、每年提供设备定期保养4次，并提供符合原厂技术要求的保养报告。

31、设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等。

32、提供详细的保养计划,包含但不限于：设备清洁、系统性能测试及校准、电气环境检测等。

33、具有电气环境保障团队和设备，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。要求提供仪器资料、检测报告样本作证明。

*34、提供MR设备表面线圈保，由投标人按线圈生产方的质量标准进行维修，维修期间投标人提供原厂的备用线圈。

*35、提供MR设备磁体制冷保修，应包括液氦及时供应，冷头，氦压机、水冷机、吸附器、氦管等制冷系统部件的原厂维修和原厂部件更换。

36、提供设备开机率保证,达到95%以上。

*37、若投标人不是本次所维保设备的制造商或其分支机构，投标人须提供制造商或其分支机构出具的针对本项目的授权文件。

38、设备运行分析管理。

39、客户通过登录提供的链接查询设备状态信息。

40、支持远程服务的记录查询。

*41、支持设备使用分析统计（扫描量，使用序列等）。

42、设备维修维护管理。

43、提供设备维修的历史记录服务报告。

44、提供设备维护的历史记录服务报告。

45、设备合同状态查询。

46、工程师的派工状态。