## Sheet1
伽师县政府采购审批表 申请时间： 2024年5月25日
申报单位(盖章) | 伽师县畜牧兽医局
采购内容(包括采购原因、名称、数量、预算金额） | 采购物品：实验室改造一批37.01万元，购买实验室仪器设备22.99万元。 共计：60万元（陆拾万元整）
资金来源 （采购单位意见） | 财政预算资金□ | 专项资金þ | 援疆资金□ | 自筹资金□ | 其他资金□
资金来源依据：新财农【2023】98号，60万元 核实人：
申请组织形式 | 集中采购□ 分散采购□
采购单位领导意见 | 年 月 日
分管县领导 意见 | 年 月 日
常务副县长意见 | 年 月 日
财政部门意见

## Sheet2
伽师县畜牧兽医局2024年自治区动物防疫补助项目资金政府采购方式审批表
采购单位（公章）：伽师县畜牧兽医局 申请日期：2024年5月25日
序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价（元） | 合计 （元） | 备注 |  |  |  | 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价（元) | 金 额
| 名称 | [9 empty] | 1 | 冰柜 | 医用冰柜 | 台 | 2 | 8700 | 17400
1 | 冰柜（医用冰柜） | 台 | 2 |  | 8700 | 17400 | 有效容积：≥330L，箱内温度：2-8℃，外形尺寸：≥660*680*1862mm，搁架：≥4 功率：≥180W，LED显示屏，显示精度高达0.1℃；安全门锁设计，防止随意开启；多种故障报警:高低温报警、开门报警、传感器故障报；无冷凝风机，噪音小；无氟制冷剂，绿色环保 |  |  |  | 2 | 生物安全柜 |  | 台 | 1 | 52000 | 52000
2 | 生物安全柜 | 台 | 1 |  | 52000 | 52000 | 1、洁净等级：≥ISO 5级（100级）。2、气流模式：70%循环，30%外排。3、流入气流平均流速：≥0.55m/s。4、下降气流平均流速：≥0.35m/s。5、下降气流控制精度：±0.02 m/s。6、噪音水平：≤67db。7、人员防护：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105。8、受试产品防护：菌落数≤5CFU./次。9、交叉感染防护： 撞击式采样器的菌落数≤2CFU./次。10、工作区尺寸（长×宽×高）：≥1360×580×595mm，11、外型尺寸（长×宽×高）：≥1500×770×2135mm12、箱体高度：≥1505mm13、下排风过滤器（长×宽×高）：≥1395×475×70mm；外排风过滤器（长×宽×高）：≥750×420×90mm14、照明灯/紫外灯规格：≥30W×①/≥30W×①15、功率：≥1.4 kW*16、新一代AirClean智能控制系统采用彩色高清LCD人机交互界面，实时显示监控流入/下降风速值、过滤器寿命值，风机、光照、紫外、电源接口的工作状态，并支持设备异常中文提，具备日历和时间显示；*17、具备紫外杀菌公历预约并定时功能，既可节约杀菌等待时间，又可避免遗忘造成臭氧污染；18、具备插座定时功能，确保操作环境内其他用电器（如接种环灭菌器）的使用安全；19、智能恒风速技术，采用高性能风速传感器，同时监控下降和流入风速，可自动跟踪风速并调节输出，确保风速的稳定性，在过滤器阻力增加50%时，风量排出量减少量小于10%；20、紫外杀菌灯、照明灯连锁保护，打开紫外灯，照明灯自动关闭，紫外灯亮时照明灯无法开启，避免误操作对人体造成紫外伤害；21、具备前窗限位保护，当前窗超高或超低时，系统自动发出声光报警，避免扰乱气流和操作区负压状态，造成生物污染流出或者样品污染；*22、采用进口品牌的过滤器原材料，具备过滤性能佳、降压小、强度高的特点，HEPA（ISO 5级）高效过滤器，可对0.3μm尘埃粒子的过滤效率达到99.995%以上（可选配ULPA（ISO4级）高效过滤器，过滤效果可以达到9.9995%）；*23、预设过滤器失效和破损报警技术，当过滤器临近失效或者已经失效，及由于风阻力增大和过滤器出现破损时，控制系统能自动启动声、光和中文可视方式报警提示； |  |  |  | 3 | PCR仪 |  | 台 | 1 | 12000 | 12000
3 | PCR仪 | 台 | 1 |  | 12000 | 12000 | *液晶显示：彩色触摸屏样本容量：96 微孔板（全裙、半裙、无裙板通用）; 12 × 8 联管; 96 × 0.2ml*采用Ferrotec集团最新一代长寿命Peltier器件，保障仪器的使用寿命和可靠性。温度范围：4 — 105℃*升降温速率（ max. ）：≥ 4 ℃ /sec*温度均一性：≤± 0.3 ℃*温控精度：≤± 0.1 ℃ （55℃） ≤± 0.2 ℃（ 90 ℃以上）温度显示分辨率：≤0.1℃温控方式：BLOCK、TUBE模式变速温度可调：0.1℃ ～ 4℃程序储存量：本机内存 250个文件 +USB Flash无限存储最大循环：99带嵌套2级，可做巢式PCR实验*时间递增/递减：0～9分59秒可做Long PCR实验温度递增/递减：0.1～9.9℃ 可做Touchdown PCR实验自动暂停/断电保护：有 Soak功能：有实时运行状态显示：图文显示模式梯度温度范围：30-105℃梯度温差范围：1 -30 ℃热盖范围温度：30 -110 ℃智能热盖功能：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭热盖高度：无极可微调，温度压力可调节，适用不同品牌耗材通讯接口：USB B型接口文件保护功能：有*安全：中国人民财产保险股份有限公司（PICC）质量承保*国际认证：生产厂家通过德国TUV质量管理体系认证（ISO9001:2008）、欧盟医疗器械质量管理体系认证SO13485:2003/AC:2007）；仪器通过德国TUV的CE LVD（电气安全）和EMC（电磁兼容）认证。 *仪器符合CyclerTest检测标准，可以出具CyclerTest检测报告。 |  |  | 229900 | 4 | 全自动移液枪吸头装盒器 |  | 台 | 1 | 43000 | 43000
4 | 全自动移液枪吸头装盒器 | 台 | 1 |  | 43000 | 43000 | *1.二合一机型，在不更换零件的情况下，一台设备上同时支持排列10ul和200ul吸头；2.整机采用全铝机身，使用阳极氧化工艺加优质烤漆，关键结构采用医用级304不锈钢打造，抗菌、坚固、耐用；3.无需复杂设置，开机即用；4.高清电容触摸屏，显示清晰，触摸精准，戴手套也可操作，界面简单，容易操作；5.支持吸头：匹配进口、国产等多种品牌吸头；*6.储料仓体积：可同时储存不少于1500个200ul移液吸头、2500个10ul移液吸头；*7.加料方式：顶部加料，加料方便快捷，节省占地空间，不容易掉落吸头；*8.低功耗，整机运行功耗不高于50W；*9.磁吸式快拆式下料管，防卡料设计，可快速拆卸更换，便于后期使用维护；*10.磁吸式吸头盒固定架，可以通过更换不同固定架匹配不同品牌的吸头盒；11.单次装盒量：≥6盒； |  |  |  | 5 | 实验室快速微量震荡器 |  | 台 | 1 | 2000 | 2000
5 | 实验室快速微量震荡器 | 台 | 1 |  | 2000 | 2000 | LED 实时显示时间和振荡速度。采用减震装置，运行更平稳，噪音低 可放置 4 个标准酶标板或微孔板，对微量样品进行充分混合 ；连续、脉冲两种模式可供选择；断电记忆功能，节省设置时间；软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅 |  |  |  | 6 | 实验室超纯水机 |  | 台 | 1 | 44000 | 44000
6 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 |  | 12000 | 12000 | 1、额定工作压力≥0.23MPa，设计压力≥0.28MPa，安全阀整定压力≥0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级≥1.6级。，2、额定工作温度≥134℃，设计温度≥150℃ 。，3、使用温度105-136℃，灭菌时间0-999min；保温温度45-60℃，保温时间0-99min；具有快排和慢排两种排气方式。，4、灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。，5、手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。，6、具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。 水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报，自动切断加热电源。 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。，7、采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。，8、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。，9、门罩采用玻璃钢高效隔热材料。，10、测试接口为G1/2A接口。，11、LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度≥0.1℃。，12、自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。，13、电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。*14、微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。*15、备注水、升温、灭菌、排气、干燥（辅助干燥）整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。*16、灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。*17、脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。*18、全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。*19、具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出，慢排采用316慢排螺钉耐腐蚀性能优良。*20、具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。*21、防水型门检测开关，部件性能更加可靠稳定。 |  |  |  | 7 | 洗板机 |  | 台 | 1 | 47500 | 47500
| 分析天平 | 台 | 1 |  | 4600 | 4600 |  |  |  |  | 8 | 高压灭菌锅 |  | 台 | 1 | 12000 | 12000
| 洗板机 | 台 | 1 |  | 47500 | 47500 | 1.存储程序：仪器具有预先存储洗板程序的功能最多可存储500个洗板程序； *2.仪器具有振板功能:振板时间可在0s～86400s内任意设置，振板强度5级可调。 *3.循环次数：仪器的循环次数可以在1次～1000次任意设置。； 4.防溢液功能：仪器具有防溢液功能，当注液过量时多余洗液会自动被吸走； 5.吸液时间：可以在0s～999s内任意设置吸液时间（两点吸液功能的第二点吸液时间），步进1s。 6.清洗方式：仪器具有两种洗液通道可供选择，可按照清洗12×8型96孔酶标板； 7.板型选择功能：仪器可对平底、V型底，U型底酶标板进行洗涤； 8.仪器具有对自身管路进行冲洗的功能； 9.换液（预洗）功能：仪器具有换液（预洗）功能，在0s-600s时间范围内可任意设置； *10.≥5.6寸真彩液晶显示屏，触摸屏；储液瓶容积：≥4.0L； 11.清洗排数：仪器的清洗排数可以在1-8排任意设置； 12.仪器具有两点吸液功能、孔底部漂洗功能、 单吸液（不注液）功能； 13.浸泡时间：浸泡时间：0s～86400s内任意设置。； *14.每孔的注液量：每孔的注液量在0ul～15000ul范围内连续可调，步进1ul。 15.注液均匀性：酶标板中各孔之间清洗液注入量的均匀性≤±1.5%。； 16.残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量：≤1ul/孔； 17.废液报警功能：仪器的废液瓶满后会自动报警。 18. 注液重复性：每次洗板整板注液量误差≤1.5%。 19. 洗液通道选择功能：仪器具有两种洗液通道选择功能； *20.提供96针洗板机控制器、洗板机清洗喷头及洗板机专利证书 *21.具有DNX-96洗板机软件著作权登记证书； |  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 229900
合计 | [5 empty] | 190500 | [5 empty] | 天隆 GeneRotex 96 核酸提取仪
合 计（大小写）： |  | 190500 | 元整 |  | 190500
采购方式 |  |  | 公开招标□ 协议供货□ 询价□单一来源□ 邀请招标□ 竞争性谈判□ 竞争性磋商□
供货时间要求 |  |  | 自签订合同后15工作日内（必填） |  |  | 联系人： | 西尔扎提江·卡斯木 | 电话： | 13899179446
付款方式 |  |  | 验收合格后支付100%
采购单位意见： |  |  | 财政局分管业务股室意见： |  |  | 政府采购办意见： |  | 财政局分管业务领导意见：
财政预算资金□ 专项资金□ 援疆资金□ 自筹资金□ 其他资金□
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## Sheet2 (2)
伽师县畜牧兽医局2024年自治区动物防疫补助项目资金政府采购方式审批表
采购单位（公章）：伽师县畜牧兽医局 申请日期：2024年5月25日
序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价（元） | 合计 （元） | 备注
名称
1 | 冰柜（医用冰柜） | 台 | 2 |  | 8700 | 17400 | 有效容积：≥330L，箱内温度：2-8℃，外形尺寸：≥660*680*1862mm，搁架：≥4 功率：≥180W，LED显示屏，显示精度高达0.1℃；安全门锁设计，防止随意开启；多种故障报警:高低温报警、开门报警、传感器故障报；无冷凝风机，噪音小；无氟制冷剂，绿色环保
2 | 实验室快速微量震荡器 | 台 | 1 |  | 2000 | 2000 | LED 实时显示时间和振荡速度。采用减震装置，运行更平稳，噪音低 可放置 4 个标准酶标板或微孔板，对微量样品进行充分混合 ；连续、脉冲两种模式可供选择；断电记忆功能，节省设置时间；软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅
3 | 分析天平 | 台 | 1 |  | 4600 | 4600 | LED 实时显示时间和振荡速度。采用减震装置，运行更平稳，噪音低 可放置 4 个标准酶标板或微孔板，对微量样品进行充分混合 ；连续、脉冲两种模式可供选择；断电记忆功能，节省设置时间；软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅
4 | PCR仪实验室核酸检测仪 | 台 | 1 |  | 200000 | 200000
5 | 核酸提取仪 | 台 | 1 |  | 120000 | 120000
6 | 实验室超纯水机 | 台 | 1 |  | 12000 | 12000
合计 | [5 empty] | 356000
合 计（大小写）： |  | 356000 | 元整 |  | 356000
采购方式 |  |  | 公开招标□ 协议供货□ 询价□单一来源□ 邀请招标□ 竞争性谈判□ 竞争性磋商□
供货时间要求 |  |  | 自签订合同后15工作日内（必填） |  |  | 联系人： | 西尔扎提江·卡斯木 | 电话： | 13899179446
付款方式 |  |  | 验收合格后支付100%
采购单位意见： |  |  | 财政局分管业务股室意见： |  |  | 政府采购办意见： |  | 财政局分管业务领导意见：
财政预算资金□ 专项资金□ 援疆资金□ 自筹资金□ 其他资金□
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 确定
伽师县畜牧兽医局2024年自治区动物防疫补助项目清单
序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注
名称
1 | 实验室快速微量震荡器 | 台 | 1 | 台 | LED 实时显示时间和振荡速度。采用减震装置，运行更平稳，噪音低 可放置≥4个标准酶标板或微孔板，对微量样品进行充分混合；连续、脉冲两种模式可供选择；断电记忆功能，节省设置时间；软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。
2 | 分析天平 | 台 | 1 | 台 | 1.内置ARM32位微处理芯片，运行速度快、测量准确度高； 2.采用数字滤波和先进的数据处理技术，智能改善仪器响应速度和测量数据准确度。 3.采用先进的电磁传感器技术，传感器配件使用高精度数控加工中心加工，保证了传感器的精度及稳定性； *4.仪器采用圆弧形密封式防风罩，外形美观，使用方便； 5.仪器含有计数、检重、密度、动物称量等多种模式称量，满足不同客户的需求，操作简单，准确度高等优点； *6.仪器电路板采用SMT贴片工艺，提高了产品的可靠性； *7.带白色背光的BTN 黑膜LCD液晶屏，显示清晰。 8.称量范围(g)：≥0-220 9.可读性（mg）：≤0.1 10.准确级别：≥Ⅰ级 *11.稳定时间：≤4S 12.秤盘尺寸（mm）：≥φ90 *13.校准方式：外部校准/内部校准
3 | 核酸提取仪 | 台 | 1 | 台 | 1.样本通量：≥1-96 2.处理体积：≥30-1000ul 3.推荐样本量：≥200ul 4.旋转速度:≤3000rpm 5.温控范围:裂解加热:室温~120℃ 洗脱加热:室温~120℃ *6.混合方式：旋转混匀 7.操作语言：内置中/英文两种操作语言，可自由切换 *8.操作方式：≥7英寸全彩液晶屏触控或扫描枪操控 9.程序存储：内建模式程序，可存储≥10000个程序 10.程序管理：可灵活新建、编辑、应用及删除程序 *11.自动舱门：电机驱动自动开关实验舱; 12.二维码扫描:可外接扫描枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行 13.磁珠残余量:≤1% *14.断电保护:意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行试验 *15.污染控制:负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块 16.仪器接口:USB接口; 17.湿度范围:＜80%；
4 | PCR仪实验室核酸检测仪 | 台 | 1 | 台 | 1、检测通量 ≥96 2、适用耗材：0.2mL的96孔板、8连管单管（透明、磨砂、乳白色均适用） 3、荧光通道数：≥ 6 4、适用染料/探针 通道1：FAM，SYBR Green I、SYTO9、EvaGreen/LC Green 通道2：VIC，HEX，TET，JOE 通道3：ROX、Texas Red 通道4：Cy5 通道5：Alexa Flour 680 通道6：FRET 5、反应体系：0~100uL 6、线性范围：1~1010copies 7、样本检测重复性：Ct值CV≤0.5% 8、样本线性： /r/≥0.999 *9、操控方式 单机运行∶利用仪器10.4英寸触摸屏及软件系统可新建实验并运行;网络运行（1）PC直连∶仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作（2）局域网接入∶通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作 *10、自动样本舱：样本舱可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时可轻触样本舱自动关闭 *11、断电保护：具有断电后再供电时实验自动恢复运行的功能，无需等待PC及软件打开 12、数据传导：可通过U盘导入导出实验数据 *13、存储：可储存超过1000次实验数据文件 14、光源：高亮长寿命免维护LED光源 15、检测器：光电二极管（PD） 16、检测位置：顶部激发，顶部扫描 *17、检测方式：≥6个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应 *18、检测时长：≤7秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测 19、激发波长 通道1:465nm，通道2:527nm，通道3:580nm， 通道4:632nm，通道5:680nm，通道6:465nm 20、检测波长 通道1:510nm，通道2:563nm，通道3:616nm， 通道4:664nm，通道5:730nm，通道6:616nm， 21、荧光线性：≥0.990 22、荧光检测动态范围：荧光检测动态范围可根据试剂调整 23、热盖温度：室温~110.0℃ 24、恒压力热盖：兼容不同高度的耗材 25、模块温度：0℃~100.0℃ 26、模块控温原理：Peltier效应，半导体制冷技术 27、升/降温速率：升温速率≥6.1℃/s，降温速率≥5.0℃/s 28、温度均匀性：±0.1℃ 29、温度准确性：≤±0.1℃ 30、梯度温度宽度：1.0℃~40.0℃ 31、梯度温度数：≥12列 32、特殊温度设置功能：支持热学梯度PCR、降落PCR、长片段PCR等 33、语言支持：支持中/英文双语 34、分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、溶解曲线分析、SNP分析等 *35、报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板，支持临床报告单管理系统 36、权限管理功能：管理员账号可对普通账号的"手动设置阈值"、"运行设置"、"运行实验"、"分析数据"等功能进行限定，实现对普通账号的仪器使用权限进行管理 37、资源共享功能：仪器与PC互联后，双方可通过上传、下载等操作实现实验数据同步共享 *38、运输锁功能：自动检测运输锁状态，并进行锁定/解锁设置 39、故障管理：智能判断故障的类型并进行故障管理 40、LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式 开放数据端口，同步支持与LIS系统互联 41、操作系统：Win 7、Win10 42、接口类型：1个以太网口、1个前置USB、2个后置USB、
5 | 实验室超纯水机 | 台 | 1 | 台 | 技术参数 1、进水要求：城市自来水总溶解性固形物TDS＜200ppm,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃ 2、电源及功率：AC220V/50Hz，≥30W 3、制水量: ≥40升/小时（水温25℃时） 4、出水流量：1.5－1.8升/分钟（水箱储水时）水箱容积：≥80升，水箱具有ULUPURE液位传感控制系统，防止系统漏水。 *5、反渗透模块采用一种“新型反渗透膜壳”工艺，更换耗材更快捷（提供证明文件）。电导率≤源水电导率×2%（约2—10μs/cm 补偿至25℃） *6、超纯化模块采用“超纯水机智能控制系统及其控制方法”（提供证明材料）有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率：18.25ΜΩ·cm@25℃，微生物含量：﹤1cfu/ml， （在线监测） 7、主机参数 尺寸: ≥950*560*470mm(高*宽*深) 重量:≥35Kg 功率: 30-150W 8、跟进新疆水质加配UPYH加强型预处理 9、具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 10、一机两用，可制备纯水和超纯水；超纯水电阻率在线监测功能 11、 ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏； 12、 具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。 13、配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”； 14、具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定。 *15、 具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。 *16、具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。 *17、 具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗超纯水器。 *18、具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。 19、配有“一种可确保耗材内部清洁的纯化柱螺旋盖”提高纯水机的净化水平和保证净化环境卫生，避免净化后的水收到再次污染，提供证明材料。 （带*设备装置需生产厂家提供相关证明原件或复印件并加盖单位公章）
6 | 空气净化系统 | 台 | 4 | 台 | 空气净化、消毒一体
7 | 污水处理设备系统 | 台 | 1 | 台 | 1、设备安装，2、管道铺设，3、电气电缆，4、动力分配箱
8 | 楼地面 | 平米 | 175 | 平米 | 采用环氧树脂地坪漆地面（颜色由甲方选定）
9 | PCR室购买安装专用金属隔断岩棉净化板 | 平米 | 126.5 | 平米 | 1.硅岩净化板 2.硅岩板、A2级防火等级、0.426厚钢板
10 | PCR室专用门 | 平米 | 9.72 | 平米 | A2级防火等级试验专用门。6套1.8米*0.9米（带互锁功能）
11 | 房间标识牌 | 套 | 1 | 套 | 包含:门口标识牌、房间制度牌、地面标识牌、正确洗手标识牌、门推拉标识牌、门防撞垫 等。
12 | 传递窗 | 台 | 2 | 台 | 规格尺寸： 500mm*500mm*500mm,304材质，机械互锁，共3台
13 | 室内隔墙隔断 | 平米 | 64 | 平米 | 1、轻钢龙骨，2.双层石膏板板3.刮腻子粉刷4.乳胶漆两遍
14 | 净化灯 | 套 | 3 | 套 | 1.净化平板灯，2.型号规格：36W，1200*300，3.安装形式：吸顶式
15 | 净化灯 | 套 | 5 | 套 | 1.净化平板灯，2.型号规格：28W，600*300，3.安装形式：吸顶式
16 | 医疗专用灯 | 套 | 11 | 套 | 1.灭菌灯2.30W
17 | 中央台 | 米 | 3.25 | 米 | 钢木结构，理化板台面
18 | 试剂架 | 米 | 2.5 | 米 | 钢木结构，耐腐蚀性强，防水，防尘
19 | 边台 | 米 | 25 | 米 | 钢木结构，理化板台面规格 L*750*800
合 计（大小写）： |  | 550072.36元