伽师县克孜勒苏乡中心卫生院采购手术室、五官科、口腔科设备项目

- 项目基本情况

1、项目名称：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院采购手术室、五官科、口腔科设备项目

2、采购方式：在线询价

- 3、预算金额：280183.80元

4、采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗台 | 1 | 台 |
| 2 | 电子耳镜 | 1 | 台 |
| 3 | 高速手机 | 2 | 台 |
| 4 | 低速手机 | 2 | 台 |
| 5 | 超声洁牙机 | 2 | 台 |
| 6 | 电动手术台(四控平移） | 1 | 台 |
| 7 | 单臂机械外科塔 | 1 | 台 |
| 8 | 无影灯型号 | 1 | 台 |
| 9 | 手术室不锈钢器械柜 | 4 | 个 |
| 10 | 全套手术刀 | 1 | 套 |
| 11 | 手术器械清洗槽 | 1 | 套 |
| 12 | 电动吸引器 | 1 | 台 |
| 13 | 心电监护仪 | 1 | 台 |
| 14 | 除颤仪 | 1 | 台 |
| 15 | 心肺复苏气囊 | 1 | 套 |
| 16 | 紫外线负离子空气消毒器 | 2 | 台 |
| 17 | 麻醉机 | 1 | 台 |
| 18 | 动态血压监测仪 | 1 | 台 |
| 19 | 动态心电图 | 1 | 台 |
| 20 | 双摇病床 | 50 | 张 |
| 21 | 手术转运床 | 2 | 张 |
| 22 | 手术室洗手台 | 1 | 台 |
| 23 | 手术室圆凳（高度可调节） | 6 | 个 |
| 24 | 不锈钢治疗车 | 2 | 台 |
| 25 | 治疗盘（高度可调节） | 3 | 台 |

二、投标人资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（营业执照及法定代表人证明或法定代表人授权委托书）；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月（任意一个月）社保证明及完税证明）；

（4）具备医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证。

## 三、投标文件制作要求：

## （1）公司资质证明；

## （2）法人授权委托书(复印件须加盖公章)；

## （3）有效的企业法人营业执照及医疗器械经营许可证；

## （4）报价一览表(内容有报价项目名称、服务要求、提供服务时间并加盖公章，投标人报价应包括与本项目相关的一切费用)，见附件一；

## （5）技术规格偏离表，见附件二；

## （6）商务偏离表，见附件三；

## （7）供应商认为需要提供的其他技术材料。

四、采购项目商务要求：

1、质保期及售后服务：设备质保期为一年。

1.1、在设备交付使用后，卖方应对设备质保期一年内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，卖方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

1.2、维护为主，维修为辅，定期巡视维护，先在出现故障前解决问题；

1.3、便利的随时响应，24小时内排除故障；

1.4、设备质保期一年内免费维修及更换配件。

2、验 收：严格按照招投标文件技术参数进行验收，有一项不达到要求（提供虚假资料谋取中标的），均不准予验收。

3、付款方式：到货后以医院提供的技术参数为准给予验收，验收合格后无质量问题一次性付清。

4、供货时间：签订合同后20个工作日必须供货到位。

五、采购设备需求技术参数（参数禁止改动）

牙科综合治疗台AY-215C2

1,技术参数,

1.1,电源电压：220V-50HZ,

1.2,电机电压：24V ,

1.3,水源水压：0.2MPa～0.4MPa,流量＞10L/min,

1.4,气源气压：0.5MPa～0.8MPa，流量＞80NL/min,

1.5,输入功率：350VA,

2,照明,

2.1,飞利浦品牌灯珠，专为口腔科而设计的双色光源（4个白光发光二极管（LED）2个白光发光二极管（带滤片）），投射角度大，高照度从7.000到37.000可调，红外感应开关或者轻触开关控制无级调光，色温（5000K±10%）。光斑符合口腔手术所需的长方形光斑。,

2.2,红外感应开关或者轻触开关控制无级调光，高照度从8.000到30.000可调。,

2.3,色温（5000K±10%）。,

3,治疗椅,

3.1,外观塑料壳采用一次性铸塑工艺，尺寸准，密度高，硬度强；皮垫采用人造皮，无缝一次压制成型，耐酒精擦拭消毒。,

3.2,铝合金头枕可调节，头靠伸缩长度小于120mm，头枕前倾角度20度，后倾角度40度。,

3.3,噪音≤60分贝，转动电机采用静音直流电机，保证医院安全使用。,

3.4,全电脑控制、平面操作开关面板，方便医生观摩和操作，也不易造成错误操作。,

3.5,椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾、复位等功能。,

3.6,LED灯控制：感应或者手动操控口腔灯，可感应调节强弱光。,

3.7,热水器控制：点动操作开、关。,

3.8,漱口给水控制：点动操作开、关，可定量给水设定功能及自动给水器给水功能。,

3.9,痰盂冲水控制：点动操作开、关及自动定时关闭功能，关闭时间可自行设定。,

3.10,低压观片灯控制：拔动操作开、关。,

3.11,最低椅位小于380mm，最高椅位大于720mm；椅位载重量≥135kg（不含治疗机）；椅位升降速度≥15mm\s，升降十分稳定；座垫后倾角度≤10度；靠背运动0度至70度。,

3.12,治疗机带缓启缓停，椅位运动无顿挫感，提高患者舒适度，也可自行关闭缓停缓停功能。,

4,医生单元,

4.1,下挂式工具盘，带气刹装置，与设备配合轴承运动，稳定不晃动。大容量器械盘面方便搁置就诊所需医疗物品气压表采用国际品牌，在正前方方便随时观察手机气压。,

4.2,二套四孔标准高速手机管。,

4.3,一套四孔标准低速手机管（含直、弯手机）。,

4.4,两套三用喷枪（冷）。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）。,

4.5,易清洁器械盘一套及24V观片灯。,

4.6,器械盘进口气压表位于前方，能直观调节气压大小。,

4.7,器械盘为悬挂式，使用方便稳固。,

4.8,★一键水气电开关，设置在工具盘下方，无须绕过牙椅关闭，方便上下班开启和关闭牙椅水气电。（提供厂家证明文件）,

5,治疗箱,

5.1,可旋转侧箱，铸塑工艺，精准美观，侧箱可旋转45°，移动范围广轻松定位助手所需位置。,

5.2,★铸铝箱体，标准化生产，一体精密铸造成型，超强度铸铝箱体，坚韧耐用，硬度高，不变形，长久使用不生锈。（提供厂家证明文件）,

5.3,配置净水系统，设置在偏箱外侧，1.5L超大容量储水瓶，满足医生日常使用，透明材质，储水量显而易见。,

5.4,★治疗偏箱自带纸巾盒，无需另外加装，一体式设计，美观整洁，内置纸巾盒位置在左边扶手旁，方便患者吐痰后取出擦拭。（提供厂家证明文件）,

5.5,配置玻璃痰盂，清洗、易消毒。痰盂下水速度≥4.5L\min。旋转式，可旋转90度，注玻材料。,

6,助手侧置,

6.1,一支强吸，一支弱吸。,

6.2,吸唾管能轻易取下清洁消毒。,

6.3,一套三用枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）一支弱吸。,

6.4,助手架外壳为注塑外壳，精准美观，方便操作和放置小件物品。,

6.5,带7个按键控制面板，方便助手对牙椅常用功能的控制。协助医生提高工作效率。,

7,医生椅,

7.1,可调试医生转椅一把，可调节高度，移动灵活。,

7.2,医师椅升降范围130mm。,

7.3,医师椅最大载重量为155kg。,

8,铸铝多功能脚踏,

8.1,★脚踏底座和踏板采用一体式铸铝设计，不生锈，融合机椅互锁系统。,

8.2,椅位靠背升降俯仰、冲痰漱口、静音可微控手机转速等功能。,

9,亮滑Pu皮,

9.1,PU皮皮感光滑柔软、容易打理。易与光线形成明亮的光泽，凸显座椅线条及质感。

配置清单,数量

6孔LED双色口腔冷光灯（手动/感应）,一套

高级可调节防护头枕,一套

LED观片灯,一套

24V静音直流电机,一套

铸铝多功能脚踏控制开关,一套

下挂式工具盘,一套

三用喷枪（冷、热）,二支

电动牙科椅控制系统,一套

可拆卸钢化玻璃痰盂,一套

强、弱吸唾系统(带过滤),一套

冲痰漱口定量给水自动系统,一套

铸铝箱架,一套

一体式纸巾盒,一套

外置地箱（或内置地箱）,一套

医生转椅A型,一张

亮滑PU皮,一套

电子耳镜

产品尺寸25.5cm*21cm* 16cm

智能高清可视内窥镜(升级款)

检测像素: 1000W 显示屏尺寸:11寸

有效焦距:0.9~1.5cm 摄像头直径:3.9mm

镜头防水:是(IP67级) 续航时间:满电2小时左右

摄像头长度:5.5cm 摄像头线长:1.8m

仪器功能:高清成像，拍照录像，储存图片，灯光调节，智能恒温

高速手机

1.头部:尺寸规格头部大小φ11.2×13.32.

2.轴承配置:进口陶瓷球深沟轴承

3.连接形式:4孔固接.

4.噪音:≤62dB

低速手机

1.头部:尺寸规格头部大9.6mm*13.2mm(弯机)

2.连接形式:ISO E 型接口

3.冷却形式:外水道喷水

4. 卸针方式:弯机按压式卸针(夹持车针标准Φ2.35mm)

5.转速:最高转速 25，000rpm(弯机)最高转速 25，000rpm(直机)最高转速 25000rpm (马达)

6.噪音:≤65dB

超声洁牙机

外形尺寸:230mmx155mmx56mm 尖端振动频率:28kHz±3kHz

主机重量:1kg电源重量:0.25kg 输入功率:40VA-60VA

电源输入:100V-240V-，50/60HZ 超声输出功率:3W-20W

主机输入:DC30V 熔断器:T3AL250V

无线脚踏开关电池:1.5VX2 进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPa~0.5MPa)

尖端主振动偏移:最小值，lpm,偏差-50% 运行模式:连续运行

最大值，100pm,偏差+50%正常工作条件: 环境温度:5℃~40℃

半偏移力:最小值，0.1N,偏差-50% b)相对湿度:<80%

最大值，2N,偏差+50% c)电源电压适用范围:100V-240V~，50/60HZ

电动手术台(四控平移）T200

台面长度 2020（±20）mm

台面宽度 495（±20）mm（不带侧轨）

台面高度（电动、不含床垫） 最低710(±20)---最高1010(±20)mm

（电动）

床面前后倾角度（电动） 前倾≥18°、后倾≥16°

床面左右倾角度（电动） 左倾≥20°、右倾≥19°

头板折转角度（手动） 上折≥38°、下折≥90

背板折转角度（手动） 上折≥89°、下折≥18°、可拆卸

腿板折转角度（手动） 上折 ≥15° 下折≥90°轴式可展开180°可拆卸

台面纵向平移(电动） ≥350±30mm额定承重 180kg

腰桥升降行程 110mm（±10）

单臂机械外科塔G13

1.箱体长度：1000mm（可根据现场情况和院方要求进行定制）

2.旋转臂长度700-900mm（可根据医院实际情况进行定制，可选配双臂）

3.旋转角度：350°采用滚针式锥面轴承，转动≥10万次无损坏。

4.箱体内部采用电器分离设计，保证使用安全；箱体底端具有氧气泄流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾，箱体安全有效承重200kg

5.吊塔内部采用进口气体软管，耐腐蚀、抗老化。符合医用供气 ISO5359 安全标准，通过生物相容性认证。

6.各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有 standby(原位待接通状态)功能;插座插头可保证>3万次以上的插拔可带气维修。

7.仪器平台采用550×450*30mm，6063铝合金材质。平台面具有防滑颗粒设计，台面四周有防坠落设计，平台净载重≥60kg。

8.抽屉采用铝合金材料，带有阻尼自动吸附功能，承重≥30kg

9.配备不锈钢输液杆和网篮

无影灯LED700/500型

1、超长的使用寿命：

采用新型LED冷光源，寿命可达6万小时以上，无需更换灯泡。LED光源优于传统卤素灯，又能满足节能与环保的要求。

2、完美的冷光效果：

采用新型LED冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域温升≤1℃，几乎无温升。

3、理想的符合净化要求的外形设计：

全封闭流线型的灯头设计符合空气动力学的设计原理，彻底消除了净化空气中的流动死角，满足了现代手术室高标准的层流要求，有利于手术室的无菌要求。

4、一键切换灯光模式：

可通过控制器调节无影灯照度、色温，一键切换正常、深腔、浅表、腔镜模式，方便医护人员对不同手术照明需求快速操作。

5、RGB色彩补偿功能：

R：红色功能，饱和红色对应显色指数中的R9，红色光有助于更好的分辨血管组织，采用610NM的红光可以促进伤口愈合，对皮肤感染具有治疗作用。

G：绿色功能，饱和绿色对应显色指数中的R11，补偿R11值，使其值达到全光谱标准。

B：蓝色功能，饱和蓝色对应显色指数中的R12，波长为470NM的蓝光具有抑制炎症的功效，补偿R12值，使其值达到全光谱标准。

红色、绿色、蓝色又称为三原色光，使在长时间手术过程中不易产生视觉疲劳，满足医护人员的各种手术之需。

6、超强的深部照明，完美的无影效果：

LED灯头的整体设计使光束聚集为一个高亮度的均匀光柱，从而保证了柔和均匀的深部聚集效果，保证手术对高亮度，高深度的照明需求。

7、色温可调功能：

CHGLED700/500型手术无影灯的色温从3000K到5700K可调，使诊断更加准确，并且不会使医护人员因长时间工作而产生眼睛疲劳。

8、良好的悬挂系统：

轻巧的优质平衡臂悬挂系统（可选配进口臂），六组万向关节联动，360度全方位设计，可满足手术中的各种高度、角度和体位的需要，移动方便，定位准确。

9、结构精巧的调焦系统：

具有手动调焦技术，操作简单轻便，攻克了LED手术无影灯调焦上技术难点，实现了无级调焦功能；拆卸式手柄，可做（≤134℃）高温灭菌处理，具有独特的一键腔镜模式。

10、明亮均匀的照明：

LED光源发出的光束透过特殊设计的高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域；最大照明度可达160.000LUX。采用数字方式无级调控LED的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节。

11、技术参数：

型号 CHGLED700/500型

LED灯泡数量 64/40个

照度（Lux） 40000—160000/40000—160000

色温（K） 3000—5700K可调/3000—5700K可调

光斑直径（mm） 160-280

显色指数 ≥96

术者头部温升（℃） ≤1

术野区域温升(℃) ≤2

演色性指数(CRI) ≥96

色彩还原指数 ≥97

照明深度（mm） ≥600

电源电压 220V/50Hz

最大辐照度 ≤500 W/m2/≦350W/m2

输入功率（VA） 400

最低/最佳安装高度 2.5米/3米

手术室不锈钢器械柜

尺寸：L900*350*1350mm

柜体座面采用不锈钢板材制作，经切割、折压、焊接成型。

牢固可靠，美观大方，耐久防锈；

分为上下两种样式，使柜体空间利用更充分，更干净，不易产生细菌，

上部玻璃门可以更加耐久使用，均配备活动层板；

特殊规格可设计定制。

不锈钢器械柜是现代化手术室内的基本配置。主要用来存放手术用的

器械用具、药品及麻醉品等。

耐腐蚀、耐清洗。便于器材管理清洁化，适合各种手术室功能需要，

便于医护人员按需存取各类手术用品，内体设计简洁合理。可根据客

户的需求制作符合洁净手术室要求的各种外形尺寸的器

全套手术刀

按照常规要求、参数21件套

手术器械清洗槽

材料：304不锈钢

规格：1500*600*1800MM，

型号：双人位，

龙头类型：可转动，

出水方式：感应式

厚度：1.2标准

YX932D型电动吸引器

一、性能特点：

1. 该机选用大流量无油润滑真空泵作负压源，抽气速率高、负压上升快，无油

雾污染，可免去泵体的日常维护和保养。外观采用全塑料外壳 。

2. 摆动式手拉杆，推拉自如；设备的附件箱内可放置脚踏开关及电源线等，移

动或贮藏时更加方便。

3. 大口径、大容量的贮液瓶，极易清洗；配上带密封环的瓶塞，密封性好且开

启方便。

4. 反应灵敏、可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内。

5. 采用透明医用聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内的液体；管道接头设

计合理，管道连接方便、可靠。

6. 负压调节阀可控制吸引时所需要的负压，负压 值由真空表来显示。

7. 机旁设有导管架和悬挂式清洗杯，使用时可放 置吸引管。

8. 设备结构紧凑、小巧；外型美观，其配置更加 人性化。

二、主要技术参数：

1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

2.抽气速率：≥32L/Min

3.贮液瓶：2500mL×2

4.负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值

5.噪声：≤60dB(A)

6.电源：AC220V 50Hz

7.输入功率：150VA

8.外包装尺寸：40cm×38cm×47cm

9.毛/净重：14/12kg

心电监护仪ND12C

技术参数：

- ECG心电

导联选择：全导联、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF、aVR、aVL、V1—6胸导显示

增益选择：×1、×2、×0.25、×0.5四档

频率：0.5Hz—100Hz

共模信号抑制：大于70dB

扫描速度：12.5mm/s、25mm/s、50mm/s三个标准档

心率精准度：±5次/分钟

定标信号：1mV（峰值，准确度±3%）

ST段检测：测量范围（-2.0mV- - - +2.0mV）

使用标准：符合ANSI/AMI EC13-2002标准

响应时间：1S

报警方式：声光报警

心率报警预置范围：（超过预置数值报警）

上限1-255次/分钟之间可调

下限0-254次/分钟之间可调

- NIBP血压

技术：示波法

测量方法：反向测量数据更精确

测量单位：mmHg/Kpa

过压保护：双重安全保护

一次测量时间：小于45S

袖带内压力范围：0-250mmHg

血压测量精度：ANSI/AAMI SP10-2002标准规定平均误差及标准偏差值

袖带初始充气：180mmHg（小儿120mmHg）

袖带后续充气：原收缩压+30mmHg

血压测量范围及误差：

收缩压60 mmHg～250 mmHg

平均压45 mmHg～235 mmHg

舒张压40 mmHg～220 mmHg

血压测量误差：±1.1KPa（±8mmHg）或±10%两者取其大者

响应时间：1S

报警方式：声光报警

报警预测范围及误差：（超过预置数值报警）

收缩压  上限1mmHg～255 mmHg

下限0 mmHg～254 mmHg

舒张压  上限1mmHg～255 mmHg

下限0 mmHg～254 mmHg

报警误差：±1 mmHg

使用标准：符合ANSI/AAMI SP10-2002标准规定

- SPO2血氧饱和度

范围：0-100%

精准度：1%

分辨率：1%

脉搏次数：20-250次/分

响应时间：1S

报警方式：声光报警

报警范围及误差：（超过预置数值报警）

上限1%～100%

下限0%～99%

- TEMP体温

技术：高灵敏热敏电阻探头

体温测量范围：20℃-- 45℃

分辨率：0.1%

体温精度：±1℃

响应时间：1S

报警方式：声光报警

报警预置范围及误差：（超过预置数值报警）

上限20.1℃-- 45.5℃之间可调

下限20℃-- 45.4℃之间可调

报警误差：±1℃

- RESP呼吸

呼吸频率范围：0-60次/分钟

精度：±1rpm

响应时间：1S

增益选择：×1、×2、×4、×0.5四档

报警方式：声光报警

报警预置范围及误差：（超过预置数值报警）

上限10-100次/分钟之间可调

上限0-99次/分钟之间可调

报警误差：±1rpm

- 打印机（选配）

规格：双通道热阵记录仪

打印方式：实时或事件触发记录波形、文本

分辨率：水平：400dpi / 垂直：800dpi

注释：日期（年/月/日）/ 时间（24小时）

可选配壁挂支架，移动支架，出诊背包

- 系统

显示：12.1英寸TFT真彩液晶显示屏

电池（选配）：LeadAcid全密封免维护电池

安全标准：lec601-1（国际GB9706.1）

除颤仪XD1xe

# 除颤监护仪技术参数

技术参数要求：

1． 除颤功能

1.1 除颤技术：双相直线方波，电流控制技术（CCD）

1.2 除颤模式：体外手动

1.3运行方式：异步/同步

1.4★除颤能量：最高能量可达360焦耳

1.5除颤能级选择：2,5,7,10,20,30,50,70,100,150,200,250,300,360焦耳

1.6脉冲长度：15毫秒固定（正相11.25毫秒，负相3.75毫秒

1.7充电时间：充电至360焦耳小于12秒

1.8除颤电极板面积：成人电极板大于60平方厘米，儿童电极板大于19平方厘米

1.9自动模式下输出能量精度：优于±15%

1.10组合式成人/儿童除颤把手电极

2．监护功能

2.1心电监护

★2.1.1心电导联： 标配6导联监护（I, II, III, aVR, aVF, aVL）

2.1.2标配四极心电导联线(含抗干扰的中性电极)

2.1.3 心率监测范围： 30–270 次/分钟

2.1.4报警范围： 30-270 次/分钟

2.1.5心率测量精度： <±1%

2.1.6心率漂移容差： <±1%

2.1.7噪声：< 25微伏

2.1.8增益稳定性：<±1%

2.1.9共模抑制比：>85dB

3．显示

3.1 显示屏尺寸：≥ 5.7英寸，LCD液晶显示屏

3.2心电图显示通道：≥2通道

3.3除颤时干扰峰出现几率：<1%

3.4除颤时波幅异常变化几率：<1%

4．打印功能：

4.1 内置热敏打印机

★4.2打印通道： 三通道心电图打印

4.3进纸速度： 25/50毫米/秒

4.4打印模式：  自动，在线，记忆打印

5．电源：可交直流两用

5.1 电池

5.1.1 标配一块可充电锂电池

5.1.2 放电次数： 200焦耳≥180次，360焦耳≥100次

★5.1.3监护时间：≥350分钟

5.2交流电适应范围： 100 – 240V， 50 / 60 Hz

6．存储

6.1 标配存储卡，容量≥512M

6.2 支持语音录音功能

6.3心电图全息回顾≥100小时

6.4 标配心电图浏览分析软件，可以在电脑上回顾分析全部数据（包括心电图、操作记录、自检记录、录音记录、培训记录等）

7．工作环境

7.1 运行条件： 0 – 50 °C, 30 – 95 %相对湿度，无冷凝；700 hPa – 1060 hPa 持续运行

7.2存储条件： -20 – 70 °C, 30 – 95 %相对湿度，无冷凝500 hPa – 1060 hPa

7.3重量：≤6公斤 (含电池及配件)

带“★”条款为必须满足项

心肺复苏气囊

选用规格成人＞33kg

最小输送容量＞600ml

限压阀压力60cmH2O

吸气/呼气阻抗＜5cmH2O

呼吸阀病人端接口15mm&22mm

面罩接口22mm/15mm

呼吸正压阀接口30mm,

压力值5~20cmH2O（可调节）

球囊容积1630ml

储气袋容积2000ml

球囊按压回弹力＞50次/分钟

面罩型号硅胶面罩4#

包装方式PP盒/纸盒/PE袋                                                                                                                                                                                                                             产品描述：设置60cmH2O

安全限压阀；标配含储气袋，硅胶面罩，氧气管（2.1米）；

开口器、口咽通气道等配件可以自由选配；

一体式进气阀组设计，直接连接储气袋和氧气管；- 100%不含乳胶；

氧气管和储气袋以外，所有配件均可高温高压灭菌，可重复使用。

紫外线负离子空气消毒器

外形：移动式

外型尺寸（mm）：（L×W×H）：540*410*900(机器) 574*481*975(包装箱)

重量： 净重19.4 kg  带包装箱重22.7kg

输入功率：≤260W

电源：AC 220V±22V  50Hz±1Hz

相对湿度：≤ 80%；

大气压力：800hpa～1060hpa。

≤55dB(A)

消毒方法：紫外线

最大适用体积：≤80 m3

额定循环风量：≥800 m3/h（循环风量≥适用体积的10倍）

紫外线灯管寿命≥5000小时

*紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2

*紫外线泄漏量：≤3μW/cm2

*臭氧泄漏量：≤0.007mg/m3

*负离子发生量：≥5×106 PCS/cm3

*过滤器：过滤 5μm 以上尘埃粒子

安全防护分类：按电击防护分类本产品属于：II类、B型、普通设备

*白色葡萄球菌杀灭率均大于99.9%（实际≥99.99%），（≤7cfu/m³）提供权威机构检测报告。

*自然菌平均消亡率大于90.00%（实际≥94.30%），（≤131cfu/m³）提供权威机构检测报告。

由灯管产生采用长寿命、C 波段（波长 253.7nm）的紫外线，通过风机把机体外部的空气吸入到机体内部通过紫外线的照射，使细菌和病毒失活，再把消毒后的空气通过风机排除机体外。从而达到对房间的消毒杀菌作用。

适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

*采用单片微型计算机构成控制核心，人机交换更方便，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

*触感式控制面板，中文背光液晶显示屏

紫外灯管工作寿命计时；

可在有人状态下进行连续动态消毒。

超强红外线装置，可远距离遥控设备

显示屏显示风量状态，风量可按高、中、低自由选择；

*实时显示室内温度,温度测量范围：0℃－39℃，显示10℃－35℃，温度测量精度：±1℃；

*采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风；

采用长寿命、C 波段（波长 253.7nm）无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒；

内置高浓度负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气；

手动、定时、临时工作模式方便用户操作。

程控数量（定时消毒）6组。

模块化设计，方便用户维护保养。

工作时间自动累计功能。

液晶中文显示屏，远红外线遥控。

双通道循环出风。

*内置光触媒过滤网（Tio2）抗菌、分解有机物；

*内置活性炭过滤器过滤尘埃、除臭；

MJ-560B1麻醉机

主要技术参数

麻醉机部分

■ 主机             高强度工程塑料机架，轻便美观，耐腐蚀

■ 适用范围         成人、儿童

■ 适用气源         O2  0.28～0.6 MPa

■ 流量计           O2：0.05～1.0L/min    1.1～10L/min

■ 快速供氧流量     25～75L/min

■ 供氧压力低报警   当供氧压力小于0.2MPa时声响报警

■ 蒸发器           具有温度、流量、压力补偿功能，蒸发浓度调节范围0～5vol%；根据用户需求氟烷、安氟醚、异氟醚、七氟醚择一选配

■ 呼吸回路   工作方式：全紧闭，半紧闭，半开放APL:≤12.5kPa

■ 呼吸风箱   成人、儿童风箱潮气量范围： 0～1500ml呼吸机部分

■ 显示方式         高清晰5.7’液晶屏显示

■ 通气模式         IPPV、SIPPV、SIMV、MANUAL

■ 通气功能         PEEP、SIGH、反比通气

■ 通气参数

潮气量      50～1500 ml       吸气触发压  -10～20cmHO

频  率      2～99次/分        PEEP      2～20cmHO

SIMV频率  2～20次/分        压力限制   10～60cmHO

吸呼比     2：1～1：8         叹息   1.5倍吸气时间/100次吸

■ 通气参数监测    潮气量、通气量、IPPV频率、SIMV频率、总呼吸频率、吸呼比、气道压力峰值、压力—时间波形、流速-时间波形、呼气末正压、吸气触发压

■ 安全报警系统

气道压力报警     上限设定范围     5～60 cmHO

下限设定范围    0～50 cmHO

分钟通气量报警   上限设定范围    1～20 L/min

下限设定范围    0～19 L/min

潮气量报警      上限设定范围    100～1500ml

下限设定范围    0～1400ml

持续高压报警      压力持续高于25 cmHO时报警

■ 电源              AC 220V     50Hz

动态血压监测仪SY-DT-002

1、产品名称：远程动态血压监测系统。

2、产品型号：SY-DT-002。

3、通讯接口：4G 网络数据传输。

4、测量方式：逐步释压的振荡测量法。

5、测试方法：支持在线测量/时时数据时时上传。

6、显示方式：数字液晶显示屏。

7、语音提示功能：白间：07：00-21：00 语音提示

晚间：21：00-07：00 关闭语音提示(默认设置）

软件上可设置 24 小时全程无语音提示。

8、测量范围：0-300mmHg；

A)显示分辨率：1mmHg;

B)收缩压监测范围：40-255mmHg;

C)舒张压监测范围：30-195mmHg;

D)可重复性不大于 4mmHg;

E)误差±3mmHg；

F)标准偏差不超过 8mmHg;

G)平均误差不超过±5mmHg

9、脉搏数范围：30-200 次/分钟

A)读数数值的±2bpm；

B)脉搏分辨率 1bpm；

10、标配袖套：22-32cm。

11、测量精确度：±0.4kPa（±3mmHg）。

12、单次测量时间：在 30 秒～50 秒之间。

13、监测持续时间：24 小时，48 小时，对错误数据进行自动重测 1 次。

14、过压保护：在正常充气状态最大压力不超过 300mmHg，设备能够自动释压

(电子控制排气阀或双重自动恒速排气阀)。

15、低电压提示：当电源电压不足时，监测仪有语音提示。

16、掉电数据保护：数据保护，永久保存，不丢失。

17、测试数据存储量：系统无上限储存数据。

18、电源：锂电池供电，1400mA。充电一次可以使用 48 小时以上（根据 BP Pump2

模拟高压值 120mmHg,低压值 80mmHg、心率 80 次/分钟试验的结果，根据血

压不同测量时长可能不同）

19、输入功率：充气打压时，电流 380mA。

20、规格尺寸：110mm*62mm*32mm。

21、重量：185 克（包括电池）。

22、工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%

23、大气压力：80kPa～105kPa

24、贮存条件 ：温度：-20℃～55℃；相对湿度：≤93%

25、手动血压测量：按设备启动键可以启动测试，而并不干扰已设定的自动血压

测量的时间间隔（即：监测中途可加单次测量）。

26、时钟功能：与服务器时间同步。

27、适用范围：用于 24 小时内设定的不同时间段里测量成人的收缩压、舒张压、

脉率，测量信息可进行无线传输，供医护人员参考分析。

血压管理软件功能：

1、用户访问控制：用户通过账号和密码来控制访问。

2、使用模式：支持定时模式、自动模式、自定义模式等模式进行血压监测。

3、可以新增多种自定义的时间段，也可以删除自定义时间段。

4、定时模式有 5，15，20，30，60，120 分钟时间间隔设置。

5、自动模式分日间测量间隔和夜间测量间隔。

6、具有血压、脉搏趋势图形显示，辅助医生进行二次诊断。

7、能够智能识别病人测量方式（手动、自动）

8、提供血压变异系数、夜间血压下降率、血压负荷、清晨血压等分析指标，显

示在统计页上。

9、提供血压负荷、昼夜节律、动脉硬化指数自动分析结论。

10、支持自动生成诊断小结，符合卫生系统诊断标准。

11、支持 PDF、Wrod 格式报告打印，彩色打印等功能。

12、提供多种图标辅助分析工具，趋势图、拟合图、饼图、柱状图等。

13、软件首页可以时时监测在线测量用户血压值。

14、软件可以设置预警血压值，超出预警血压值的，首页预警提示弹窗。

15、软件可以根据月份查询所有的血压测量记录。

16、软件可以查看血压分类：一级高血压、二级高血压、三级高血压。

17、软件可以设置过滤模式：错误数值生成报告时不进行统计。

18、分级管理：上级可以管理下级。

19、配置清单：动态血压监测仪、远程动态血压监测系统-客户端、动态袖带（袖

带气囊可拆，方便清洗）、充电线、说明书、合格证、动态血压背包。

动态心电图PW-H14G12

1.导联体系：Wilson标准十二导联体系

2.采样精度：24Bit

3.采样频率：250Hz

4.标准灵敏度：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,±5%

5.噪声电平：≤20μV（P-P）

6.共模抑制比：≥91 dB

7.最小检测信号：50 μV p-p

8.产品安全类型：内部电源 CF型应用部分

9.输入阻抗：≥38MΩ

10.频率响应：(0.67Hz~40Hz)+3dB~-3dB 或

(三角波 1.5mV 40ms~200ms)60%~110%

11.监护时长：连续监护时长≥24小时，戴机时可选择监测24小时，也可选择连续监测，连续监测时单电池可连续采集48小时以上

12.电源：标称电压：3.8V 充电限制电压：4.35v，4900mAh可充电锂电池，CE认证。

13.屏幕尺寸：1.54寸OLED显示屏，分辨率128 * 64

14.数据接口：USB 2.0

15.无线功能：4G全网通

16.传输方式：24小时实时传输

17.存储容量：数据保存时间72小时及以上

18.报警类型：支持导联脱落、心率异常、电量低、网络信号中断等报警

19.波形通道配置：1-12道可配置

20.断点续传：心电数据支持断点续传

21.时间同步：自动时间校准

22.数据导出：支持手动摘机数据线上传，支持手动摘机移动网络无线上传，支持记录24小时自动摘机无线上传

23.心率检测及显示范围：0次/分-300次/分

24.实时发送：支持24小时实时发送

25.一键求助：支持手动发送

26.手动发送：手动发送触发当前片段数据

27.设备结构：采集、存储、传输一体机

双摇病床

1、规格：2100mm×960mm×500mm（±5mm）功能：起背0-85°，曲腿0-45°。

床头、床尾板采用ABS工程塑料，一次性注塑成型；床头，床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸，便于抢救治疗。带锁紧装置，互换性强，四周均有防撞包角，床尾嵌有透明亚克力材料床位牌。

2、铝合金护栏采用专用铝型材料厚达1.0mm，护栏自锁机构隐藏式枪把，D型铝合金扶手，表面硬化处理；不锈钢支柱，坚固耐磨，不易变形，可收缩放平，单触点式手柄操作，具有防夹手功能，升降灵活安全；

3、升降丝杆采用45#钢挤压成型，具有双向过载保护装置，到一定程度自动脱档，避免护理人员在使用当中因过行程转动损坏床体。并有防护装置不积尘，免注油，经久耐用；

4、床面板材质为1.0mm厚冷轧钢板一次性冲压成型，多孔设计，透气性好便于清理；床框为40mm×80mm的矩型管，厚度≥1.2mm，床腿为50mm×50mm方管厚度≥1.2mm。床面连接件全部使用钢件，厚度在2.0mm以上。钢制部件经酸洗磷化静电喷塑处理，环保无毒；

6、配直径≥125mm静音脚轮，单独刹车，一脚制动，制动及时，推动平稳；全封闭ABS塑料包裹，防止异物缠绕。

7、不锈钢伸缩式输液杆，四个挂钩，伸缩高度1.0-1.8m（±5%）

8、床面有效载荷240KG

手术转运床

一、规格：1930 * 760 * 500/800mm    升降行程：300mm

用于急诊室、ICU、病房推运病人及手术室留观床，当急诊床、ICU床的最佳选择。

二、参数：

1、车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。

2、四角有把手方便护理急救人员操作。

3、床身由 30*50 厚 1.2mm 的冷轧钢管制成，先进机器人焊接工艺.，高精度焊接工艺保证焊接质量.床体坚固.可承载≥240kg。

4、床身采用环保粉沫喷塑处理，起背采用进口优质气压系统，背部起升0-65°，操作简便，可单手操作；

5、护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。

6、整体升降采用摇杆式设计，升降行程500-800mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。

7、平车底座为1.5mm冷轧钢板，采用模具一次性冲压成型，坚固耐用，稳定性强；

8、刹车采用先进的中控刹车系统，四个全制动脚轮，轮径φ150mm，脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命。防尘脚轮使平车运动稳定、可靠、轻巧。

9、增加第五轮设计，使平车在直线及转向运动中更加方便快捷。

10、床体前部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。

11、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液；

12、辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落，是急诊室、ICU、病房推运病人及当急诊床、ICU床的最佳选择。

手术室洗手台

材料：304不锈钢

规格：1500*600*1800MM

型号：双人位

龙头类型：可转动

出水方式：感应式

厚度：1.2标准

手术室圆凳

材质：不锈钢

椅面大小35

升降高度45-61

净重7KG

不锈钢治疗车

规格 1400×460×860mm

材质：主体框架应采用优质不锈钢管焊接成型，不锈钢板焊接,台面配有围栏，配有至少4个万向脚轮，整体使用氩弧焊工艺，焊接而成，焊缝均匀，结合牢固，经过加细抛光处理，表面光滑，平整、无毛刺，易清洁消毒。

治疗盘

规格：450×350×850/1050mm

材质：主体框架采用优质不锈钢圆管及方管焊接成型，活动式台面（可拆卸），采用优质不锈钢板经光纤激光切割机技术切割而成，尺寸精准无误差，台面配有升降功能，配有紧锁装置，整体使用氩弧焊工艺，焊接而成，焊缝均匀，结合牢固，经过加细抛光处理，表面光滑，平整、无毛刺，易清洁。配有至少4支万向脚轮，移动更加稳定方便。

# 附件一：

### 报价一览表

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计：小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. “报价一览表”中的报价包含招标文件中规定的所有采购货物且数量一致，报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费及提供服务产生的一切费用等与本项目有关的一切费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：         年      月   日

### 附件二：

### 技术规格偏离表

项目名称:                               编号:

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字（章）:___________

投标人(盖单位章):

注：

- 投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

- 2、投标人提交的投标文件中的服务响应与招标文件的服务、技术要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容。如果完全复制粘贴本招标文件之服务、技术要求，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件三：

### 商务条款偏离表

项目名称:                            招标编号:

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字（章）:_________

投标人(盖单位章):