## Sheet1
2025年健康伽师建设疾控中心实验室能力提升项目仪器设备清单
序号 | 仪器设备名称 | 所属类别 | 数量 | 型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 全自动微生物质谱鉴定仪 | 微生物 | 1 | EXS1600 | 中元 | 1000000 | 1000000 | 一、设备主要用途及基本要求 ★1、所投标质谱仪为桌面台式机，应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定（提供证明材料）; 二、技术参数要求 1、质谱仪硬件性能规格要求 ★1.1、直线形飞行管，飞行管大于1米，具备温度补偿功能，能将环境温度对飞行时间管热胀冷缩的影响降到最低; （提供省市级权威机构检测报告证明）； 1.2、激光器：采用氮气激光器，波长需为337nm，频率在1-60Hz且可调，发射次数不低于6*107次;（提供仪器内部激光器照片及产品规格书并盖章） 1.3、离子源自动清洗功能，清洗时间不超过10min；（提供省市级仪器检验所出具的检测报告） ★1.4、真空系统：前级泵应为内置无油隔膜泵，高真空泵应为分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速不低于300L/S；（提供仪器图片及说明书证明） ★1.5、仪器检测速度：从样本靶入舱到全靶板检测完毕出检测报告所需时间≤10min；（提供省市级权威机构检测报告证明） 2、软件系统 2.1、具备数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件; 2.2、操作界面：全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出，无需切换； ★2.3、 鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社提供的的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图以辅助鉴定结果；(提供版权合同证明) 2.4、可实现聚类分析功能，具备主成分分析功能和模拟凝胶图功能，具备PCoA、T-SNE分析功能，可用于微生物溯源分析、菌种分型以及蛋白表达差异分析等； ★2.5、可提供智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行李斯特复合群鉴定；（提供同系列产品发表的SCI文章及中文翻译版） 3、数据库 ★3.1、为保障用户数据安全，必须具备本地微生物菌种数据库，且鉴定菌种 5000 种以上,提供数据库终身免费升级服务; 3.2、丝状真菌数据库超过500种； ★3.3、具备20种以上施万菌数据库；（提供同系列产品施万菌建库相关的SCI文章和中文翻译版） 4、检测性能 4.1、鉴定质量范围：1-500kDa; 4.2、质量分辨率（线性模式）：>6000(FWHM)@ Angiotensin; （提供省市级仪器检验所出具的检测报告） 4.3、鉴定灵敏度：1 fmol/uL 人纤维蛋白肽B（信噪比≥100∶1） 4.4、质量准确度：≤ 150 ppm (外校准) 质量准确度：≤100ppm （内校准） 5、相关试剂： ★5.1提供微生物质谱基质试剂，为无需配制可直接使用的稳定液体剂型，可室温保存，且取得临床注册证。提供证明材料; 5.2为保障分析准确性，具备与质谱仪同一品牌的血培养阳性样本质谱鉴定前处理试剂，且取得临床注册证; ★5.3霉菌快速前处理试剂 提供与仪器同一品牌可用于霉菌快速前处理的试剂以及相应方法建库的霉菌数据库，试剂包扩甲酸、乙腈等成分，操作时间小于3分钟，且取得临床注册证，提供说明书； ★6、可提供同品牌一次性硅基靶板和重复使用不锈钢靶板（提供医疗器械注册证明），重复性靶板为分体式靶板，靶板厚度不低于0.6mm，保障平整度，且表面镜面工艺，易于清洗；（提供靶版厚度证明及靶版正面照） ★7、可提供小分子耐药检测功能，支持β内酰胺酶活性检测，以判断菌株的耐药性，可以检测亚胺培南、哌拉西林等抗生素；（提供省市级仪器检验所出具的检测报告） 三、售后服务要求 1、自物品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），质保期1年，数据库、软件终身免费升级到最新版本； 四、配置清单 1、微生物鉴定质谱系统主机：1 台; 2、工作站：专用电脑1台，Windows10操作系统，3.0GHzCPU四核处理器，16GB，1TB硬盘，液晶显示屏，条码扫描器1套;激光打印机1台; 3、专用UPS电源设备1台; 4、配备重复样品靶托1块及重复性靶片2块； 5、配套离心机1台，移液枪1把，枪头1包，超声清洗仪1台，点靶台1个。
2 | 低本底α,β测量仪 | 理化 | 1 | PAB-6000 | 谱晰 | 150000 | 150000 | 1．一次同时测量2个样品，分别给出2个样品中的总α、 总β的活度浓度；仪器运行时可先后分别放置2个样品，样品完全独立测量、分析。 2．单位面积平均本底计数率α≤0.005/cm2·min-1, β≤0.15/cm2·min-1。 3．效率比：α≥85%，β≥58% 。 4．效率稳定性：α＜3%，β＜5% 。 5．仪器灵敏度：α=5×10-4Bq；β=1×10-3Bq 。 6．串道比：α射线对β道≤2.5%，β射线对α道≤0.5% 。 7．使用环境温度10-35℃，相对湿度＜85% 。 8．电源：交流220V±10%，50HZ，功耗≤20W； 绝缘电阻≥2兆欧 。 9．▲控制器高压、阈值调节采用计算机数控调节，软件操作。高压、阈值参数由控制器主机存贮。控制器采用≥19英寸标准机箱，高度小于3U，控制器功耗小于20W。（提供控制器照片） 10．▲仪器控制器采用不小于2.4英寸液晶显示屏，实时显示高压值，当高压值出现异常时，可及时判断仪器运行情况，无需打开电脑便可判断异常。（提供仪器液晶显示屏照片证明） 11．▲软件控制系统，采用多文档应用程序，测量、分析、打印等功能可同时进行,操作软件获得软件著作权。（提供相关证明材料） 12．▲仪器采用一种塑料双闪传感器组件技术。（提供相关国家机构认可证书，复印加盖公章，原件备查） 13．▲仪器采用一种极低静态静态可调高压直流线性稳压器技术。（提供相关国家机构认可证书，复印加盖公章提供相关证明材料，原件备查） 14.▲因涉及饮用水安全和放射源及计量器具安全，仪器生产厂家自身需取得辐射安全许可证、型式批准证书和国家态环境部备案的放射源豁免证明。 15，▲此仪器是一种新型低本底αβ测量仪。（提供相关国家机构认可证书，复印加盖公章提供相关证明材料，原件备查） 16.配置要求 （1）机柜1个； （2）控制箱1套； （3）主探测器2个； （4）反符合探测器1个； （5）测控系统1套； （6）两通道铅室1套； （7）标准粉末源40K 1份； （8）标准粉末源241Am 1份； （9）样品盘30个； （10）探测器电源线1套； （11）探测器高压线1套； （12）探测器信号线1套； （13）检定证书1份 （14）品牌电脑1台 （15）品牌激光打印机1台
3 | 全自动放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 | 理化 | 1 | DH6000 | 德合创睿 | 90000 | 90000 | 1.用途：放射性低本底总αβ样品、环境空气降尘样品、溶解性总固体样品及其他水样蒸发浓缩赶酸全自动前处理 2.技术要求： ★2.1采用水样远红外陶瓷辐射加热，加热均匀，避免迸溅，且不会产生粉末或者其他残渣附着在瓷蒸发皿上（提供仪器局部图证明采用陶瓷热源加热） 2.2样品通道数：≥4个，单路单控；采用适合圆底烧瓶加热的碗式形状的远红外陶瓷器皿； ★2.3碗式陶瓷加热器皿底部预留导液孔，遇到烧瓶破损导致液体流入或者意外倒入陶瓷碗，都可以通过导液孔直接流出，不会影响仪器正常运行。(提供仪器实图证明碗装加热器皿底部预留导液孔) 2.4实验室环境下2000ml水样蒸发时间3～4h，蒸发完成后自动添加浓硫酸，自动进入磺化灰化阶段 ★2.5采用≥500ml碗状石英蒸发皿，耐腐蚀，耐高温(提供实图作证明采用碗状石英蒸发皿) ★2.6仪器具备断电记忆功能，从新接通电源后自动继续运行；定量蒸发、自动赶酸、高温灰化、管路自动清洗(提供软件截图作为证明材料) 2.7单路配置一个小型天平定量，定量精度<2%(提供软件截图作为证明材料)； ★2.8一体式大体积吸风罩：大功率涡轮排风，辅助增加蒸发速度，自动排除酸性气体；风量不小于300m³/h；风压不小于350Pa ；噪音不高于40db，加快蒸发速度，且主机无需放置在通风橱(提供仪器实图证明仪器主机配置大体积吸风罩) 3、产品配置：蒸发仪主机1台、吸风罩1套、内置称重模块6套、进样硅胶管及进样头4套、碗状石英瓷蒸发皿4个、蠕动泵管及接头4个、断电保护模块1套、其他备品备件及说明书1套
4 | 实验室专用超纯水机 | 理化 | 1 | UPR-II-15TNZP | 优谱 | 44000 | 44000 | 一、工作环境 1.进水要求：城市自来水或地下水（总溶解性固形物TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃ 2.电源及功率：AC220V/50Hz，150W 二、技术参数 1.制水量: ≥15升/小时（水温20℃时） 2.出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱储水时）标配30L具有液位传感控制系统的（提供证明材料）带呼吸过滤器的PE水箱，防止系统漏水 3.*反渗透模块采用一种“新型反渗透膜壳”工双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单极RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃ 4.*超纯化模块采用“超纯水机智能控制系统及其控制方法”提供证明材料，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25℃（在线监测），重金属离子≤0.1ppb 微颗粒物≤1个/ml 三、功能特点及设备配置： 1、具“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追溯性提供依据； 2、仪表状态的智能诊断功能； 3、一键快速定量取水功能； 4、具有耗材识别功能的纯水机；提供证明文件。 5、TOC在线显示； 6、用户管理功能（授权用户方可使用设备）。 7、用户可设定一次性最大限量取水（防止接水容器满水后可能造成溢水破坏损失）； 8、PLC控制系统，触摸显示屏，人机对话便捷高效； 9、图文显示系统诊断结果，结合警示音，确保用水更安全； 10、RO纯水出水流速为2.0升/分钟（水箱龙头出水），UP超纯水出水流速为1.0～1.5升/分钟 11.具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 12.一机两用，采用双级反渗透工艺，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能，较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上； 13.*触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏； 14.*具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”提供证明材料，有效保护纯水机，延长使用寿命。 15.*配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”提供证明材料； 16.*具有“超纯水机水路控制模块”提供证明材料，超纯水机使用更稳定。 17.具有“超纯水生产用的预处理检测装置提供证明材料”有效去除水中杂质。 18.具有“实验室纯水器水质超标排放装置”提供证明材料，保证水质稳定。 19.具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”提供证明材料，方便用户自动清洗超纯水器。 20.具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压提供证明材料，延长耗材使用寿命。 21.配有“一种可确保耗材内部清洁的纯化柱螺旋盖”提高纯水机的净化水平和保证净化环境的卫生，避免净化后的水收到再次污染，提供证明材料。 22.具有“一种具有无菌储水箱的净水系统”有效提高纯水水质，避免水质变质，能够实现自动清洗反渗透膜柱，提供证明材料。
5 | 自动电位滴定仪 | 理化 | 1 | CAT1-1-M4 | 优莱博 | 30000 | 30000 | 显示屏：4.3 寸触摸屏 滴定管：10mL( 最多可加装2 套)，滴定管解析度为12000 滴定管精度：＜ 0.2%（10mL 滴定管是2 微升） 滴定管重复性：±0.2%（10mL 滴定管是2 微升） 蠕动泵：1ml/ 秒，可拆装，最多可加配3 套 pH范围: 0-14pH, 精度: ±0.02pH, 分辨率: 0.01pH mV范围: ±2000mV, 精度: ±2mV, 分辨率: 0.1mV μA范围: ±10μA, 精度: ±2μA, 分辨率: 0.1μA 温度范围: 0-100℃ , 精度: ±1℃ , 分辨率: 0.1℃ 工作程序：装液程序，清洗程序，校准程序 标准方法模板：EP, EQ, 游离SO2，总SO2 和Double SO2 方法数量：30 种 pH校准：自动识别缓冲溶液，零点校准，零点- 斜率校准，能斯特方程校准，酒品专用校准 通讯接口：pH/mV 电极接口，μA 电极接口，USB A，USB B，RS232, 蓝牙接口 存储：可自动存储最近50 组分析结果，10 组标定结果 氧化还原滴定套装，包含：主机（1台），磁力搅拌滴定台（1套），搅拌磁子（1个），10ml滴定管（1套），滴定管路（1套），电源适配器（1套），1L方形棕色试剂瓶（1个），GL45和S40瓶口适配器（1套），干燥管（1套），氧化还原电极及电极线（1套）
6 | 恒温水浴箱 | 理化 | 3 | HLC-0506 | 上海沪析 | 7300 | 21900 | 水箱容量：6L 温度范围：-5~100℃ 总功率：1200W 显示精度：0.1℃ 内槽尺寸：270*200*130mm 工作槽开口尺寸：180*140mm 外循环泵流量：10L/min 扬程（最大/额定）：2M 温度显示方式：LED 制冷输入电功率：160W 制冷量：180W 外循环接头外径尺寸：10mm宝塔接头
7 | 浊度仪 | 理化 | 1 | MI-ZD400 | 众科创谱 | 8000 | 8000 | 1.检测项目：浊度 2.测量范围：0-1000NTU(量程可选） 3.测定方法：散射比浊法（国标、卤素光源散射法） 4.示值误差：≤8% 5.重 复 性：≤±5% 6.光学稳定性：≤0.001A/10min 7.光源寿命：10万小时 8.测量时间：15-20分钟 9.曲线数量：可设置200条 10.数据存储：可存储5000条以上 11.比色方式：比色皿 12.显 示 屏：7寸彩色触摸屏 13.打 印 机：选配热敏打印机 14.数据通信：USB接口、RS-232串口 15.环境温度：5~40℃ 16.环境湿度：相对湿度≤85（无冷凝） 17.额定电压：AC220V±10%/50Hz
8 | 水浴氮吹仪 | 理化 | 1 | ST-12 | 上海沪析 | 6000 | 6000 | 处理样品数：12个 加热方式：水浴 标配加热快数：试管架一个 试管孔径：16.5mm 控温精度：±1℃ 控温范围：室温-100℃ 氮气消耗量：330ml/min样品（可调节） 气体流量计：0-15L/min
9 | 电热恒温干燥箱 | 理化 | 1 | GZX-9140MBE | 博迅 | 5000 | 5000 | 控温范围：室温+5～200℃ 分辨率：1℃ 波动度：±1℃(105℃) 均匀度：±2.5% 升温速率：＞4℃/min（180℃） 输入功率：1750W 定时范围：0～999min/h 容积：142L 内胆尺寸：550×470×550mm 外形尺寸：840×696×705mm 载物搁架：3/7块（标配/最多） 搁架承重：15Kg
10 | 恒温培养箱 | 理化 | 1 | BPX-162 | 博迅 | 5000 | 5000 | 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5℃-85℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃（37℃时） 温度均匀度：±1℃（37℃时） 输入功率：450W 内胆尺寸：550×490×550mm 外形尺寸：840×625×725mm 载物托架（标配/最多）：3块/7块 稳定时间：≤20min（105℃） 定时范围：0-9999min/h
11 | 电磁搅拌器 | 理化 | 1 | HMS-205D | 上海沪析 | 3600 | 3600 | 最大搅拌量(H2O)L：20 整体功率w：600 电机输出功率w：15 加热输出功率w：550 转速可调范围rpm：100–2000 加热盘尺寸mm：145 盘面材料：不锈钢陶瓷涂层 加热方式：云母片 电机类型：直流无刷电机 显示方式：刻度 电机显示精度rpm：LCD 温度控制范围℃：RT+5~350 温度分辨率℃：0.1 过温保护℃：≤420 外置温度传感器：Pt1000 传感器控温精度℃：±0.2 温度控制精度℃：±1 温度设置精度℃：±0.1 定时范围：0-99h59min 搅拌子长度范围mm：20–80 允许环境温度℃：5–40 允许相对湿度%：80
12 | 万用电炉 | 理化 | 2 | DL-1-15 | 天津泰斯特 | 200 | 400 | 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 加热器：铁氟龙全封闭加热盘 额定功率：1.5kw 温度控制方式：变阻器无极调节 加热盘尺寸(mm)：φ180
序号 | 耗材名称 | 所属类别 | 数量 | 型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 离子色谱仪耗材及售后服务 | 理化 | 1套 | / | 盛瀚 | 100000 | 100000 | 含1次盛瀚原厂延保、1支阴离子抑制器SHY-A-7（白色）、1支阴离子色谱柱SH-AP-1、1支保护柱SH-GP-2（阴）、50支Ag/Ba/H 复合柱3mL、定量环200μL和500μL各1件、1台阴离子淋洗液发生器SHRF-10，KOH
2 | 强酸强碱储存柜 | 理化 | 1 | ZYP0045 | 众御 | 5000 | 5000 | 1.采用聚丙烯（PP）材料无缝焊接而成。 2.材料厚度：选用8mm厚度板材。 3.配备进口聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁。 4.配置两块可调层板，层板可根据需要调节。 5.柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。 6.为提高操作安全性，还可以使用PP耐腐蚀安全锁提供额外的防护。 7.柜门设置为双开门，可搭配PP耐腐蚀安全挂锁，双人双锁管控。 8. PP板材通过SGS检测，并提供检测报告 9.生产厂家通过CMA、CNAS认可的质量监督检验技术研究院和质量监督检验中心检测报告
3 | Ba/Ag/H预处理柱 | 理化 | 1包 | 容量 :2.5cc,Pack:50/pk | 月旭 | 3800 | 3800
4 | 移液器（带吸头） | 理化 | 2 | 1-5ml | 艾本德 | 3500 | 7000 | 吸头5000个
5 | 移液器（带吸头） | 理化 | 2 | 1-10ml | 艾本德 | 3500 | 7000 | 吸头5000个
6 | 容量瓶 | 理化 | 100 | 250ml | 雪蓓A级 | 43.8 | 4380 | （带塞子）
7 | 容量瓶 | 理化 | 100 | 150ml | 雪蓓A级 | 39.5 | 3950 | （带塞子）
8 | 空心阴极灯（铝、铁、锌、铅） | 理化 | 各2个 | / | / | 400 | 3200
9 | 防酸口罩（3M） | 理化 | 100 |  | 3M | 30 | 3000
10 | 具塞纳氏比色管（100ml） | 理化 | 200 | 100ml | 北玻 | 11 | 2200
11 | 空心阴极灯（原子荧光：砷、汞） | 理化 | 各1个 | / | / | 1000 | 2000
12 | 具塞纳氏比色管（50ml） | 理化 | 200 | 50ml | 北玻 | 7.7 | 1540
13 | 电子石英计时器 | 理化 | 2 | XK98-A | 新康 | 580 | 1160
14 | 三角烧瓶(250ml) | 理化 | 100 | (250ml) | 蜀牛 小口 | 10.5 | 1050
15 | 滤膜0.22μm，0.45μm | 理化 | 各500片 | / | / | 1 | 1000
16 | 三角烧瓶(100ml) | 理化 | 100 | (100ml) | 蜀牛 小口 | 8.5 | 850
17 | 空心阴极灯（原子吸收：铜、锰、镉） | 理化 | 各1个 | / | / | 400 | 800
18 | 试剂瓶 | 理化 | 30 | 500ml | 蜀牛高硼硅 | 24.6 | 738
19 | 容量瓶 | 理化 | 10 | 1000ml | 雪蓓A级 | 72.5 | 725 | （带塞子）
20 | 容量瓶 | 理化 | 5 | 2000ml | 雪蓓A级 | 119.5 | 597.5 | （带塞子）
21 | 锥形瓶刷试管加长毛刷 | 理化 | 30 | 大中小 |  | 18.1 | 543 | 试管刷大中小1.2/1/1；三角烧瓶100-1000ml 2.4/3.2/3.8/5.5
22 | 酸缸 | 理化 | 1 | 60升 | 子瑞 | 540 | 540
23 | 陶瓷圆底蒸发皿 | 理化 | 70 | 200mm | 唐山理化 | 7 | 490
24 | 试剂瓶 | 理化 | 30 | 100ml | 蜀牛高硼硅125ml | 15.6 | 468
25 | 纱布 | 理化 | 13 |  | 一卷8米 河北康济 | 32.5 | 422.5 | 一卷8米，100米需要13卷
26 | 研钵（陶瓷）碗+棒 | 理化 | 4 | 中号 大号 | 唐山理化 | 104.5 | 418 | 13cm：16.5 ；21.6cm：88；
27 | 试剂瓶 | 理化 | 30 | 50ml | 蜀牛高硼硅60ml | 13.5 | 405 | 棕色广口瓶带塞子
28 | 刻度吸管(10ml) | 理化 | 30 | 10ml | 雪蓓A级 | 13.3 | 399 | （5个棕色）
29 | 刻度吸管(5ml) | 理化 | 30 | 5ml | 雪蓓A级 | 12.2 | 366 | （5个棕色）
30 | 比色皿（10CM） | 理化 | 1 | 10CM | 泰州环仪 石英材质 | 335.5 | 335.5 | 每对
31 | 三角烧瓶(500ml) | 理化 | 20 | (500ml) | 蜀牛 小口 | 15.6 | 312
32 | 耐酸碱移液管夹 | 理化 | 7 |  | 梯形有机玻璃 12孔 | 40.5 | 283.5 | 横竖都能放的
33 | 刻度吸管(1ml) | 理化 | 25 | 1ml | 雪蓓A级 | 11 | 275
34 | 刻度吸管(2ml) | 理化 | 25 | 2ml | 雪蓓A级 | 11 | 275
35 | 量筒 | 理化 | 6 | 500ml | 雪蓓 | 44 | 264
36 | 滴定管(50ml) | 理化 | 2 | (50ml) | 比克曼 | 120 | 240 | 透明酸式，可过计量
37 | 大肚移液管（10ml） | 理化 | 15 | 10ml | 雪蓓A级 | 14.6 | 219
38 | 大肚移液管（5ml） | 理化 | 15 | 5ml | 雪蓓A级 | 13.8 | 207
39 | 西林瓶透明瓶+胶塞+铝盖 | 理化 | 200 | 5ml | / | 1 | 200
40 | 滴定管(25ml) | 理化 | 2 | (25ml) | 比克曼 | 100 | 200 | 透明酸式，可过计量
41 | 大肚移液管（1ml） | 理化 | 15 | 1ml | 雪蓓A级 | 12.9 | 193.5
42 | 大肚移液管（2ml） | 理化 | 15 | 2ml | 雪蓓A级 | 12.9 | 193.5
43 | 比色皿（5CM） | 理化 | 1 | 5CM | 泰州环仪 石英材质 | 185.5 | 185.5 | 每盒
44 | 刻度吸管(20ml) | 理化 | 10 | 20ml | 雪蓓A级 | 18.4 | 184
45 | 实验室玻璃器皿专用洗涤剂 | 理化 | 4 | 500g | 比克曼 | 40 | 160
46 | 实验室化学试剂标签 | 理化 | 2000 |  |  | 0.08 | 160
47 | 不锈钢坩埚夹 | 理化 | 10 | 35CM | 镀锌 广东 | 15 | 150
48 | 比色皿（3CM） | 理化 | 1 | 3CM | 泰州环仪 石英材质 | 148.6 | 148.6 | 每盒
49 | 滴定台架 | 理化 | 4 |  | 比克曼 | 35 | 140 | 配蝴蝶夹
50 | 量筒 | 理化 | 2 | 1000ml | 雪蓓 | 68 | 136
51 | 量筒 | 理化 | 8 | 100ml | 雪蓓 | 15 | 120
52 | 比色皿（2CM） | 理化 | 1 | 2CM | 泰州环仪 石英材质 | 110.5 | 110.5 | 每盒
53 | 实验室不锈钢方盘 | 理化 | 4 | 50*35 | 广东潮州 | 27.5 | 110
54 | 大肚移液管（20ml） | 理化 | 5 | 20ml | 雪蓓A级 | 18.8 | 94
55 | 比色皿（1CM） | 理化 | 1 | 1CM | 泰州环仪 石英材质 | 92.6 | 92.6 | 每盒
56 | 三角量杯(100ml) | 理化 | 4 | (100ml) | 蜀牛 | 20.2 | 80.8
57 | 量筒 | 理化 | 6 | 50ml | 雪蓓 | 11.5 | 69
58 | 三角量杯(50ml) | 理化 | 4 | (50ml) | 蜀牛 | 16.3 | 65.2
59 | 洗耳球 | 理化 | 15 | 60ml | 北京黎明 | 4.3 | 64.5
60 | 量筒 | 理化 | 6 | 25ml | 雪蓓 | 10.2 | 61.2
61 | 洗耳球 | 理化 | 15 | 30ml | 北京黎明 | 3.8 | 57
62 | 定量滤纸 | 理化 | 5 | 15cm（100张/盒） | 抚顺皎洁 | 9.4 | 47
63 | 变色硅胶 | 理化 | 4 | 500g | / | 10 | 40 | /
64 | 电子天平刷子 | 理化 | 5 |  | 山东晓帆 | 2.6 | 13
合计 | [6 empty] | 1523428.9

## Sheet2
2025年健康伽师建设疾控中心实验室能力提升项目仪器设备清单
序号 | 仪器设备名称 | 所属类别 | 数量 | 型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 全自动微生物质谱鉴定仪 | 微生物 | 1 | EXS1600 | 中元 | 1000000 | 1000000 | 一、设备主要用途及基本要求 ★1、所投标质谱仪为桌面台式机，应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定（提供证明材料）; 二、技术参数要求 1、质谱仪硬件性能规格要求 ★1.1、直线形飞行管，飞行管大于1米，具备温度补偿功能，能将环境温度对飞行时间管热胀冷缩的影响降到最低; （提供省市级权威机构检测报告证明）； 1.2、激光器：采用氮气激光器，波长需为337nm，频率在1-60Hz且可调，发射次数不低于6*107次;（提供仪器内部激光器照片及产品规格书并盖章） 1.3、离子源自动清洗功能，清洗时间不超过10min；（提供省市级仪器检验所出具的检测报告） ★1.4、真空系统：前级泵应为内置无油隔膜泵，高真空泵应为分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速不低于300L/S；（提供仪器图片及说明书证明） ★1.5、仪器检测速度：从样本靶入舱到全靶板检测完毕出检测报告所需时间≤10min；（提供省市级权威机构检测报告证明） 2、软件系统 2.1、具备数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件; 2.2、操作界面：全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出，无需切换； ★2.3、 鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社提供的的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图以辅助鉴定结果；(提供版权合同证明) 2.4、可实现聚类分析功能，具备主成分分析功能和模拟凝胶图功能，具备PCoA、T-SNE分析功能，可用于微生物溯源分析、菌种分型以及蛋白表达差异分析等； ★2.5、可提供智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行李斯特复合群鉴定；（提供同系列产品发表的SCI文章及中文翻译版） 3、数据库 ★3.1、为保障用户数据安全，必须具备本地微生物菌种数据库，且鉴定菌种 5000 种以上,提供数据库终身免费升级服务; 3.2、丝状真菌数据库超过500种； ★3.3、具备20种以上施万菌数据库；（提供同系列产品施万菌建库相关的SCI文章和中文翻译版） 4、检测性能 4.1、鉴定质量范围：1-500kDa; 4.2、质量分辨率（线性模式）：>6000(FWHM)@ Angiotensin; （提供省市级仪器检验所出具的检测报告） 4.3、鉴定灵敏度：1 fmol/uL 人纤维蛋白肽B（信噪比≥100∶1） 4.4、质量准确度：≤ 150 ppm (外校准) 质量准确度：≤100ppm （内校准） 5、相关试剂： ★5.1提供微生物质谱基质试剂，为无需配制可直接使用的稳定液体剂型，可室温保存，且取得临床注册证。提供证明材料; 5.2为保障分析准确性，具备与质谱仪同一品牌的血培养阳性样本质谱鉴定前处理试剂，且取得临床注册证; ★5.3霉菌快速前处理试剂 提供与仪器同一品牌可用于霉菌快速前处理的试剂以及相应方法建库的霉菌数据库，试剂包扩甲酸、乙腈等成分，操作时间小于3分钟，且取得临床注册证，提供说明书； ★6、可提供同品牌一次性硅基靶板和重复使用不锈钢靶板（提供医疗器械注册证明），重复性靶板为分体式靶板，靶板厚度不低于0.6mm，保障平整度，且表面镜面工艺，易于清洗；（提供靶版厚度证明及靶版正面照） ★7、可提供小分子耐药检测功能，支持β内酰胺酶活性检测，以判断菌株的耐药性，可以检测亚胺培南、哌拉西林等抗生素；（提供省市级仪器检验所出具的检测报告） 三、售后服务要求 1、自物品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），质保期1年，数据库、软件终身免费升级到最新版本； 四、配置清单 1、微生物鉴定质谱系统主机：1 台; 2、工作站：专用电脑1台，Windows10操作系统，3.0GHzCPU四核处理器，16GB，1TB硬盘，液晶显示屏，条码扫描器1套;激光打印机1台; 3、专用UPS电源设备1台; 4、配备重复样品靶托1块及重复性靶片2块； 5、配套离心机1台，移液枪1把，枪头1包，超声清洗仪1台，点靶台1个。
2 | 低本底α,β测量仪 | 理化 | 1 | PAB-6000 | 谱晰 | 150000 | 150000 | 1．一次同时测量2个样品，分别给出2个样品中的总α、 总β的活度浓度；仪器运行时可先后分别放置2个样品，样品完全独立测量、分析。 2．单位面积平均本底计数率α≤0.005/cm2·min-1, β≤0.15/cm2·min-1。 3．效率比：α≥85%，β≥58% 。 4．效率稳定性：α＜3%，β＜5% 。 5．仪器灵敏度：α=5×10-4Bq；β=1×10-3Bq 。 6．串道比：α射线对β道≤2.5%，β射线对α道≤0.5% 。 7．使用环境温度10-35℃，相对湿度＜85% 。 8．电源：交流220V±10%，50HZ，功耗≤20W； 绝缘电阻≥2兆欧 。 9．▲控制器高压、阈值调节采用计算机数控调节，软件操作。高压、阈值参数由控制器主机存贮。控制器采用≥19英寸标准机箱，高度小于3U，控制器功耗小于20W。（提供控制器照片） 10．▲仪器控制器采用不小于2.4英寸液晶显示屏，实时显示高压值，当高压值出现异常时，可及时判断仪器运行情况，无需打开电脑便可判断异常。（提供仪器液晶显示屏照片证明） 11．▲软件控制系统，采用多文档应用程序，测量、分析、打印等功能可同时进行,操作软件获得软件著作权。（提供相关证明材料） 12．▲仪器采用一种塑料双闪传感器组件技术。（提供相关国家机构认可证书，复印加盖公章，原件备查） 13．▲仪器采用一种极低静态静态可调高压直流线性稳压器技术。（提供相关国家机构认可证书，复印加盖公章提供相关证明材料，原件备查） 14.▲因涉及饮用水安全和放射源及计量器具安全，仪器生产厂家自身需取得辐射安全许可证、型式批准证书和国家态环境部备案的放射源豁免证明。 15，▲此仪器是一种新型低本底αβ测量仪。（提供相关国家机构认可证书，复印加盖公章提供相关证明材料，原件备查） 16.配置要求 （1）机柜1个； （2）控制箱1套； （3）主探测器2个； （4）反符合探测器1个； （5）测控系统1套； （6）两通道铅室1套； （7）标准粉末源40K 1份； （8）标准粉末源241Am 1份； （9）样品盘30个； （10）探测器电源线1套； （11）探测器高压线1套； （12）探测器信号线1套； （13）检定证书1份 （14）品牌电脑1台 （15）品牌激光打印机1台
3 | 全自动放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 | 理化 | 1 | DH6000 | 德合创睿 | 90000 | 90000 | 1.用途：放射性低本底总αβ样品、环境空气降尘样品、溶解性总固体样品及其他水样蒸发浓缩赶酸全自动前处理 2.技术要求： ★2.1采用水样远红外陶瓷辐射加热，加热均匀，避免迸溅，且不会产生粉末或者其他残渣附着在瓷蒸发皿上（提供仪器局部图证明采用陶瓷热源加热） 2.2样品通道数：≥4个，单路单控；采用适合圆底烧瓶加热的碗式形状的远红外陶瓷器皿； ★2.3碗式陶瓷加热器皿底部预留导液孔，遇到烧瓶破损导致液体流入或者意外倒入陶瓷碗，都可以通过导液孔直接流出，不会影响仪器正常运行。(提供仪器实图证明碗装加热器皿底部预留导液孔) 2.4实验室环境下2000ml水样蒸发时间3～4h，蒸发完成后自动添加浓硫酸，自动进入磺化灰化阶段 ★2.5采用≥500ml碗状石英蒸发皿，耐腐蚀，耐高温(提供实图作证明采用碗状石英蒸发皿) ★2.6仪器具备断电记忆功能，从新接通电源后自动继续运行；定量蒸发、自动赶酸、高温灰化、管路自动清洗(提供软件截图作为证明材料) 2.7单路配置一个小型天平定量，定量精度<2%(提供软件截图作为证明材料)； ★2.8一体式大体积吸风罩：大功率涡轮排风，辅助增加蒸发速度，自动排除酸性气体；风量不小于300m³/h；风压不小于350Pa ；噪音不高于40db，加快蒸发速度，且主机无需放置在通风橱(提供仪器实图证明仪器主机配置大体积吸风罩) 3、产品配置：蒸发仪主机1台、吸风罩1套、内置称重模块6套、进样硅胶管及进样头4套、碗状石英瓷蒸发皿4个、蠕动泵管及接头4个、断电保护模块1套、其他备品备件及说明书1套
4 | 实验室专用超纯水机 | 理化 | 1 | UPR-II-15TNZP | 优谱 | 44000 | 44000 | 一、工作环境 1.进水要求：城市自来水或地下水（总溶解性固形物TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃ 2.电源及功率：AC220V/50Hz，150W 二、技术参数 1.制水量: ≥15升/小时（水温20℃时） 2.出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱储水时）标配30L具有液位传感控制系统的（提供证明材料）带呼吸过滤器的PE水箱，防止系统漏水 3.*反渗透模块采用一种“新型反渗透膜壳”工双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单极RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃ 4.*超纯化模块采用“超纯水机智能控制系统及其控制方法”提供证明材料，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25℃（在线监测），重金属离子≤0.1ppb 微颗粒物≤1个/ml 三、功能特点及设备配置： 1、具“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追溯性提供依据； 2、仪表状态的智能诊断功能； 3、一键快速定量取水功能； 4、具有耗材识别功能的纯水机；提供证明文件。 5、TOC在线显示； 6、用户管理功能（授权用户方可使用设备）。 7、用户可设定一次性最大限量取水（防止接水容器满水后可能造成溢水破坏损失）； 8、PLC控制系统，触摸显示屏，人机对话便捷高效； 9、图文显示系统诊断结果，结合警示音，确保用水更安全； 10、RO纯水出水流速为2.0升/分钟（水箱龙头出水），UP超纯水出水流速为1.0～1.5升/分钟 11.具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 12.一机两用，采用双级反渗透工艺，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能，较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上； 13.*触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏； 14.*具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”提供证明材料，有效保护纯水机，延长使用寿命。 15.*配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”提供证明材料； 16.*具有“超纯水机水路控制模块”提供证明材料，超纯水机使用更稳定。 17.具有“超纯水生产用的预处理检测装置提供证明材料”有效去除水中杂质。 18.具有“实验室纯水器水质超标排放装置”提供证明材料，保证水质稳定。 19.具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”提供证明材料，方便用户自动清洗超纯水器。 20.具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压提供证明材料，延长耗材使用寿命。 21.配有“一种可确保耗材内部清洁的纯化柱螺旋盖”提高纯水机的净化水平和保证净化环境的卫生，避免净化后的水收到再次污染，提供证明材料。 22.具有“一种具有无菌储水箱的净水系统”有效提高纯水水质，避免水质变质，能够实现自动清洗反渗透膜柱，提供证明材料。
5 | 自动电位滴定仪 | 理化 | 1 | CAT1-1-M4 | 优莱博 | 30000 | 30000 | 显示屏：4.3 寸触摸屏 滴定管：10mL( 最多可加装2 套)，滴定管解析度为12000 滴定管精度：＜ 0.2%（10mL 滴定管是2 微升） 滴定管重复性：±0.2%（10mL 滴定管是2 微升） 蠕动泵：1ml/ 秒，可拆装，最多可加配3 套 pH范围: 0-14pH, 精度: ±0.02pH, 分辨率: 0.01pH mV范围: ±2000mV, 精度: ±2mV, 分辨率: 0.1mV μA范围: ±10μA, 精度: ±2μA, 分辨率: 0.1μA 温度范围: 0-100℃ , 精度: ±1℃ , 分辨率: 0.1℃ 工作程序：装液程序，清洗程序，校准程序 标准方法模板：EP, EQ, 游离SO2，总SO2 和Double SO2 方法数量：30 种 pH校准：自动识别缓冲溶液，零点校准，零点- 斜率校准，能斯特方程校准，酒品专用校准 通讯接口：pH/mV 电极接口，μA 电极接口，USB A，USB B，RS232, 蓝牙接口 存储：可自动存储最近50 组分析结果，10 组标定结果 氧化还原滴定套装，包含：主机（1台），磁力搅拌滴定台（1套），搅拌磁子（1个），10ml滴定管（1套），滴定管路（1套），电源适配器（1套），1L方形棕色试剂瓶（1个），GL45和S40瓶口适配器（1套），干燥管（1套），氧化还原电极及电极线（1套）
6 | 恒温水浴箱 | 理化 | 3 | HLC-0506 | 上海沪析 | 7300 | 21900 | 水箱容量：6L 温度范围：-5~100℃ 总功率：1200W 显示精度：0.1℃ 内槽尺寸：270*200*130mm 工作槽开口尺寸：180*140mm 外循环泵流量：10L/min 扬程（最大/额定）：2M 温度显示方式：LED 制冷输入电功率：160W 制冷量：180W 外循环接头外径尺寸：10mm宝塔接头
7 | 浊度仪 | 理化 | 1 | MI-ZD400 | 众科创谱 | 8000 | 8000 | 1.检测项目：浊度 2.测量范围：0-1000NTU(量程可选） 3.测定方法：散射比浊法（国标、卤素光源散射法） 4.示值误差：≤8% 5.重 复 性：≤±5% 6.光学稳定性：≤0.001A/10min 7.光源寿命：10万小时 8.测量时间：15-20分钟 9.曲线数量：可设置200条 10.数据存储：可存储5000条以上 11.比色方式：比色皿 12.显 示 屏：7寸彩色触摸屏 13.打 印 机：选配热敏打印机 14.数据通信：USB接口、RS-232串口 15.环境温度：5~40℃ 16.环境湿度：相对湿度≤85（无冷凝） 17.额定电压：AC220V±10%/50Hz
8 | 水浴氮吹仪 | 理化 | 1 | ST-12 | 上海沪析 | 6000 | 6000 | 处理样品数：12个 加热方式：水浴 标配加热快数：试管架一个 试管孔径：16.5mm 控温精度：±1℃ 控温范围：室温-100℃ 氮气消耗量：330ml/min样品（可调节） 气体流量计：0-15L/min
9 | 电热恒温干燥箱 | 理化 | 1 | GZX-9140MBE | 博迅 | 5000 | 5000 | 控温范围：室温+5～200℃ 分辨率：1℃ 波动度：±1℃(105℃) 均匀度：±2.5% 升温速率：＞4℃/min（180℃） 输入功率：1750W 定时范围：0～999min/h 容积：142L 内胆尺寸：550×470×550mm 外形尺寸：840×696×705mm 载物搁架：3/7块（标配/最多） 搁架承重：15Kg
10 | 恒温培养箱 | 理化 | 1 | BPX-162 | 博迅 | 5000 | 5000 | 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5℃-85℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃（37℃时） 温度均匀度：±1℃（37℃时） 输入功率：450W 内胆尺寸：550×490×550mm 外形尺寸：840×625×725mm 载物托架（标配/最多）：3块/7块 稳定时间：≤20min（105℃） 定时范围：0-9999min/h
11 | 电磁搅拌器 | 理化 | 1 | HMS-205D | 上海沪析 | 3600 | 3600 | 最大搅拌量(H2O)L：20 整体功率w：600 电机输出功率w：15 加热输出功率w：550 转速可调范围rpm：100–2000 加热盘尺寸mm：145 盘面材料：不锈钢陶瓷涂层 加热方式：云母片 电机类型：直流无刷电机 显示方式：刻度 电机显示精度rpm：LCD 温度控制范围℃：RT+5~350 温度分辨率℃：0.1 过温保护℃：≤420 外置温度传感器：Pt1000 传感器控温精度℃：±0.2 温度控制精度℃：±1 温度设置精度℃：±0.1 定时范围：0-99h59min 搅拌子长度范围mm：20–80 允许环境温度℃：5–40 允许相对湿度%：80
12 | 万用电炉 | 理化 | 2 | DL-1-15 | 天津泰斯特 | 200 | 400 | 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 加热器：铁氟龙全封闭加热盘 额定功率：1.5kw 温度控制方式：变阻器无极调节 加热盘尺寸(mm)：φ180
序号 | 耗材名称 | 所属类别 | 数量 | 型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 离子色谱仪耗材及售后服务 | 理化 | 1套 | / | 盛瀚 | 100000 | 100000 | 含1次盛瀚原厂延保、1支阴离子抑制器SHY-A-7（白色）、1支阴离子色谱柱SH-AP-1、1支保护柱SH-GP-2（阴）、50支Ag/Ba/H 复合柱3mL、定量环200μL和500μL各1件、1台阴离子淋洗液发生器SHRF-10，KOH
2 | 强酸强碱储存柜 | 理化 | 1 | ZYP0045 | 众御 | 5000 | 5000 | 1.采用聚丙烯（PP）材料无缝焊接而成。 2.材料厚度：选用8mm厚度板材。 3.配备进口聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁。 4.配置两块可调层板，层板可根据需要调节。 5.柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。 6.为提高操作安全性，还可以使用PP耐腐蚀安全锁提供额外的防护。 7.柜门设置为双开门，可搭配PP耐腐蚀安全挂锁，双人双锁管控。 8. PP板材通过SGS检测，并提供检测报告 9.生产厂家通过CMA、CNAS认可的质量监督检验技术研究院和质量监督检验中心检测报告
3 | Ba/Ag/H预处理柱 | 理化 | 1包 | 容量 :2.5cc,Pack:50/pk | 月旭 | 3800 | 3800
4 | 移液器（带吸头） | 理化 | 2 | 1-5ml | 艾本德 | 3500 | 7000 | 吸头5000个
5 | 移液器（带吸头） | 理化 | 2 | 1-10ml | 艾本德 | 3500 | 7000 | 吸头5000个
6 | 容量瓶 | 理化 | 100 | 250ml | 雪蓓A级 | 43.8 | 4380 | （带塞子）
7 | 容量瓶 | 理化 | 100 | 150ml | 雪蓓A级 | 39.5 | 3950 | （带塞子）
8 | 空心阴极灯（铝、铁、锌、铅） | 理化 | 各2个 | / | / | 400 | 3200
9 | 防酸口罩（3M） | 理化 | 100 |  | 3M | 30 | 3000
10 | 具塞纳氏比色管（100ml） | 理化 | 200 | 100ml | 北玻 | 11 | 2200
11 | 空心阴极灯（原子荧光：砷、汞） | 理化 | 各1个 | / | / | 1000 | 2000
12 | 具塞纳氏比色管（50ml） | 理化 | 200 | 50ml | 北玻 | 7.7 | 1540
13 | 电子石英计时器 | 理化 | 2 | XK98-A | 新康 | 580 | 1160
14 | 三角烧瓶(250ml) | 理化 | 100 | (250ml) | 蜀牛 小口 | 10.5 | 1050
15 | 滤膜0.22μm，0.45μm | 理化 | 各500片 | / | / | 1 | 1000
16 | 三角烧瓶(100ml) | 理化 | 100 | (100ml) | 蜀牛 小口 | 8.5 | 850
17 | 空心阴极灯（原子吸收：铜、锰、镉） | 理化 | 各1个 | / | / | 400 | 800
18 | 试剂瓶 | 理化 | 30 | 500ml | 蜀牛高硼硅 | 24.6 | 738
19 | 容量瓶 | 理化 | 10 | 1000ml | 雪蓓A级 | 72.5 | 725 | （带塞子）
20 | 容量瓶 | 理化 | 5 | 2000ml | 雪蓓A级 | 119.5 | 597.5 | （带塞子）
21 | 锥形瓶刷试管加长毛刷 | 理化 | 30 | 大中小 |  | 18.1 | 543 | 试管刷大中小1.2/1/1；三角烧瓶100-1000ml 2.4/3.2/3.8/5.5
22 | 酸缸 | 理化 | 1 | 60升 | 子瑞 | 540 | 540
23 | 陶瓷圆底蒸发皿 | 理化 | 70 | 200mm | 唐山理化 | 7 | 490
24 | 试剂瓶 | 理化 | 30 | 100ml | 蜀牛高硼硅125ml | 15.6 | 468
25 | 纱布 | 理化 | 13 |  | 一卷8米 河北康济 | 32.5 | 422.5 | 一卷8米，100米需要13卷
26 | 研钵（陶瓷）碗+棒 | 理化 | 4 | 中号 大号 | 唐山理化 | 104.5 | 418 | 13cm：16.5 ；21.6cm：88；
27 | 试剂瓶 | 理化 | 30 | 50ml | 蜀牛高硼硅60ml | 13.5 | 405 | 棕色广口瓶带塞子
28 | 刻度吸管(10ml) | 理化 | 30 | 10ml | 雪蓓A级 | 13.3 | 399 | （5个棕色）
29 | 刻度吸管(5ml) | 理化 | 30 | 5ml | 雪蓓A级 | 12.2 | 366 | （5个棕色）
30 | 比色皿（10CM） | 理化 | 1 | 10CM | 泰州环仪 石英材质 | 335.5 | 335.5 | 每对
31 | 三角烧瓶(500ml) | 理化 | 20 | (500ml) | 蜀牛 小口 | 15.6 | 312
32 | 耐酸碱移液管夹 | 理化 | 7 |  | 梯形有机玻璃 12孔 | 40.5 | 283.5 | 横竖都能放的
33 | 刻度吸管(1ml) | 理化 | 25 | 1ml | 雪蓓A级 | 11 | 275
34 | 刻度吸管(2ml) | 理化 | 25 | 2ml | 雪蓓A级 | 11 | 275
35 | 量筒 | 理化 | 6 | 500ml | 雪蓓 | 44 | 264
36 | 滴定管(50ml) | 理化 | 2 | (50ml) | 比克曼 | 120 | 240 | 透明酸式，可过计量
37 | 大肚移液管（10ml） | 理化 | 15 | 10ml | 雪蓓A级 | 14.6 | 219
38 | 大肚移液管（5ml） | 理化 | 15 | 5ml | 雪蓓A级 | 13.8 | 207
39 | 西林瓶透明瓶+胶塞+铝盖 | 理化 | 200 | 5ml | / | 1 | 200
40 | 滴定管(25ml) | 理化 | 2 | (25ml) | 比克曼 | 100 | 200 | 透明酸式，可过计量
41 | 大肚移液管（1ml） | 理化 | 15 | 1ml | 雪蓓A级 | 12.9 | 193.5
42 | 大肚移液管（2ml） | 理化 | 15 | 2ml | 雪蓓A级 | 12.9 | 193.5
43 | 比色皿（5CM） | 理化 | 1 | 5CM | 泰州环仪 石英材质 | 185.5 | 185.5 | 每盒
44 | 刻度吸管(20ml) | 理化 | 10 | 20ml | 雪蓓A级 | 18.4 | 184
45 | 实验室玻璃器皿专用洗涤剂 | 理化 | 4 | 500g | 比克曼 | 40 | 160
46 | 实验室化学试剂标签 | 理化 | 2000 |  |  | 0.08 | 160
47 | 不锈钢坩埚夹 | 理化 | 10 | 35CM | 镀锌 广东 | 15 | 150
48 | 比色皿（3CM） | 理化 | 1 | 3CM | 泰州环仪 石英材质 | 148.6 | 148.6 | 每盒
49 | 滴定台架 | 理化 | 4 |  | 比克曼 | 35 | 140 | 配蝴蝶夹
50 | 量筒 | 理化 | 2 | 1000ml | 雪蓓 | 68 | 136
51 | 量筒 | 理化 | 8 | 100ml | 雪蓓 | 15 | 120
52 | 比色皿（2CM） | 理化 | 1 | 2CM | 泰州环仪 石英材质 | 110.5 | 110.5 | 每盒
53 | 实验室不锈钢方盘 | 理化 | 4 | 50*35 | 广东潮州 | 27.5 | 110
54 | 大肚移液管（20ml） | 理化 | 5 | 20ml | 雪蓓A级 | 18.8 | 94
55 | 比色皿（1CM） | 理化 | 1 | 1CM | 泰州环仪 石英材质 | 92.6 | 92.6 | 每盒
56 | 三角量杯(100ml) | 理化 | 4 | (100ml) | 蜀牛 | 20.2 | 80.8
57 | 量筒 | 理化 | 6 | 50ml | 雪蓓 | 11.5 | 69
58 | 三角量杯(50ml) | 理化 | 4 | (50ml) | 蜀牛 | 16.3 | 65.2
59 | 洗耳球 | 理化 | 15 | 60ml | 北京黎明 | 4.3 | 64.5
60 | 量筒 | 理化 | 6 | 25ml | 雪蓓 | 10.2 | 61.2
61 | 洗耳球 | 理化 | 15 | 30ml | 北京黎明 | 3.8 | 57
62 | 定量滤纸 | 理化 | 5 | 15cm（100张/盒） | 抚顺皎洁 | 9.4 | 47
63 | 变色硅胶 | 理化 | 4 | 500g | / | 10 | 40 | /
64 | 电子天平刷子 | 理化 | 5 |  | 山东晓帆 | 2.6 | 13
合计 | [6 empty] | 1523428.9

## Sheet3
2025年健康伽师建设疾控中心实验室能力提升项目仪器设备清单
序号 | 仪器设备名称 | 所属类别 | 数量 | 参考型号 | 具体参数
1 | 全自动微生物质谱鉴定仪 | 微生物 | 1 | EXS1600 | 一、设备主要用途及基本要求 ★1、所投标质谱仪为桌面台式机，应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定（提供证明材料）; 二、技术参数要求 1、质谱仪硬件性能规格要求 ★1.1、直线形飞行管，飞行管大于1米，具备温度补偿功能，能将环境温度对飞行时间管热胀冷缩的影响降到最低; （提供省市级权威机构检测报告证明）； 1.2、激光器：采用氮气激光器，波长需为337nm，频率在1-60Hz且可调，发射次数不低于6*107次;（提供仪器内部激光器照片及产品规格书并盖章） 1.3、离子源自动清洗功能，清洗时间不超过10min；（提供省市级仪器检验所出具的检测报告） ★1.4、真空系统：前级泵应为内置无油隔膜泵，高真空泵应为分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速不低于300L/S；（提供仪器图片及说明书证明） ★1.5、仪器检测速度：从样本靶入舱到全靶板检测完毕出检测报告所需时间≤10min；（提供省市级权威机构检测报告证明） 2、软件系统 2.1、具备数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件; 2.2、操作界面：全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出，无需切换； ★2.3、 鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社提供的的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图以辅助鉴定结果；(提供版权合同证明) 2.4、可实现聚类分析功能，具备主成分分析功能和模拟凝胶图功能，具备PCoA、T-SNE分析功能，可用于微生物溯源分析、菌种分型以及蛋白表达差异分析等； ★2.5、可提供智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行李斯特复合群鉴定；（提供同系列产品发表的SCI文章及中文翻译版） 3、数据库 ★3.1、为保障用户数据安全，必须具备本地微生物菌种数据库，且鉴定菌种 5000 种以上,提供数据库终身免费升级服务; 3.2、丝状真菌数据库超过500种； ★3.3、具备20种以上施万菌数据库；（提供同系列产品施万菌建库相关的SCI文章和中文翻译版） 4、检测性能 4.1、鉴定质量范围：1-500kDa; 4.2、质量分辨率（线性模式）：>6000(FWHM)@ Angiotensin; （提供省市级仪器检验所出具的检测报告） 4.3、鉴定灵敏度：1 fmol/uL 人纤维蛋白肽B（信噪比≥100∶1） 4.4、质量准确度：≤ 150 ppm (外校准) 质量准确度：≤100ppm （内校准） 5、相关试剂： ★5.1提供微生物质谱基质试剂，为无需配制可直接使用的稳定液体剂型，可室温保存，且取得临床注册证。提供证明材料; 5.2为保障分析准确性，具备与质谱仪同一品牌的血培养阳性样本质谱鉴定前处理试剂，且取得临床注册证; ★5.3霉菌快速前处理试剂 提供与仪器同一品牌可用于霉菌快速前处理的试剂以及相应方法建库的霉菌数据库，试剂包扩甲酸、乙腈等成分，操作时间小于3分钟，且取得临床注册证，提供说明书； ★6、可提供同品牌一次性硅基靶板和重复使用不锈钢靶板（提供医疗器械注册证明），重复性靶板为分体式靶板，靶板厚度不低于0.6mm，保障平整度，且表面镜面工艺，易于清洗；（提供靶版厚度证明及靶版正面照） ★7、可提供小分子耐药检测功能，支持β内酰胺酶活性检测，以判断菌株的耐药性，可以检测亚胺培南、哌拉西林等抗生素；（提供省市级仪器检验所出具的检测报告） 三、售后服务要求 1、自物品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），质保期1年，数据库、软件终身免费升级到最新版本； 四、配置清单 1、微生物鉴定质谱系统主机：1 台; 2、工作站：专用电脑1台，Windows10操作系统，3.0GHzCPU四核处理器，16GB，1TB硬盘，液晶显示屏，条码扫描器1套;激光打印机1台; 3、专用UPS电源设备1台; 4、配备重复样品靶托1块及重复性靶片2块； 5、配套离心机1台，移液枪1把，枪头1包，超声清洗仪1台，点靶台1个。
2 | 低本底α,β测量仪 | 理化 | 1 | PAB-6000 | 1．一次同时测量2个样品，分别给出2个样品中的总α、 总β的活度浓度；仪器运行时可先后分别放置2个样品，样品完全独立测量、分析。 2．单位面积平均本底计数率α≤0.005/cm2·min-1, β≤0.15/cm2·min-1。 3．效率比：α≥85%，β≥58% 。 4．效率稳定性：α＜3%，β＜5% 。 5．仪器灵敏度：α=5×10-4Bq；β=1×10-3Bq 。 6．串道比：α射线对β道≤2.5%，β射线对α道≤0.5% 。 7．使用环境温度10-35℃，相对湿度＜85% 。 8．电源：交流220V±10%，50HZ，功耗≤20W； 绝缘电阻≥2兆欧 。 9．▲控制器高压、阈值调节采用计算机数控调节，软件操作。高压、阈值参数由控制器主机存贮。控制器采用≥19英寸标准机箱，高度小于3U，控制器功耗小于20W。（提供控制器照片） 10．▲仪器控制器采用不小于2.4英寸液晶显示屏，实时显示高压值，当高压值出现异常时，可及时判断仪器运行情况，无需打开电脑便可判断异常。（提供仪器液晶显示屏照片证明） 11．▲软件控制系统，采用多文档应用程序，测量、分析、打印等功能可同时进行,操作软件获得软件著作权。（提供相关证明材料） 12．▲仪器采用一种塑料双闪传感器组件技术。（提供相关国家机构认可证书，复印加盖公章，原件备查） 13．▲仪器采用一种极低静态静态可调高压直流线性稳压器技术。（提供相关国家机构认可证书，复印加盖公章提供相关证明材料，原件备查） 14.▲因涉及饮用水安全和放射源及计量器具安全，仪器生产厂家自身需取得辐射安全许可证、型式批准证书和国家态环境部备案的放射源豁免证明。 15，▲此仪器是一种新型低本底αβ测量仪。（提供相关国家机构认可证书，复印加盖公章提供相关证明材料，原件备查） 16.配置要求 （1）机柜1个； （2）控制箱1套； （3）主探测器2个； （4）反符合探测器1个； （5）测控系统1套； （6）两通道铅室1套； （7）标准粉末源40K 1份； （8）标准粉末源241Am 1份； （9）样品盘30个； （10）探测器电源线1套； （11）探测器高压线1套； （12）探测器信号线1套； （13）检定证书1份 （14）品牌电脑1台 （15）品牌激光打印机1台
3 | 全自动放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 | 理化 | 1 | DH6000 | 1.用途：放射性低本底总αβ样品、环境空气降尘样品、溶解性总固体样品及其他水样蒸发浓缩赶酸全自动前处理 2.技术要求： ★2.1采用水样远红外陶瓷辐射加热，加热均匀，避免迸溅，且不会产生粉末或者其他残渣附着在瓷蒸发皿上（提供仪器局部图证明采用陶瓷热源加热） 2.2样品通道数：≥4个，单路单控；采用适合圆底烧瓶加热的碗式形状的远红外陶瓷器皿； ★2.3碗式陶瓷加热器皿底部预留导液孔，遇到烧瓶破损导致液体流入或者意外倒入陶瓷碗，都可以通过导液孔直接流出，不会影响仪器正常运行。(提供仪器实图证明碗装加热器皿底部预留导液孔) 2.4实验室环境下2000ml水样蒸发时间3～4h，蒸发完成后自动添加浓硫酸，自动进入磺化灰化阶段 ★2.5采用≥500ml碗状石英蒸发皿，耐腐蚀，耐高温(提供实图作证明采用碗状石英蒸发皿) ★2.6仪器具备断电记忆功能，从新接通电源后自动继续运行；定量蒸发、自动赶酸、高温灰化、管路自动清洗(提供软件截图作为证明材料) 2.7单路配置一个小型天平定量，定量精度<2%(提供软件截图作为证明材料)； ★2.8一体式大体积吸风罩：大功率涡轮排风，辅助增加蒸发速度，自动排除酸性气体；风量不小于300m³/h；风压不小于350Pa ；噪音不高于40db，加快蒸发速度，且主机无需放置在通风橱(提供仪器实图证明仪器主机配置大体积吸风罩) 3、产品配置：蒸发仪主机1台、吸风罩1套、内置称重模块6套、进样硅胶管及进样头4套、碗状石英瓷蒸发皿4个、蠕动泵管及接头4个、断电保护模块1套、其他备品备件及说明书1套
4 | 实验室专用超纯水机 | 理化 | 1 | UPR-II-15TNZP | 一、工作环境 1.进水要求：城市自来水或地下水（总溶解性固形物TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃ 2.电源及功率：AC220V/50Hz，150W 二、技术参数 1.制水量: ≥15升/小时（水温20℃时） 2.出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱储水时）标配30L具有液位传感控制系统的（提供证明材料）带呼吸过滤器的PE水箱，防止系统漏水 3.*反渗透模块采用一种“新型反渗透膜壳”工双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单极RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃ 4.*超纯化模块采用“超纯水机智能控制系统及其控制方法”提供证明材料，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25℃（在线监测），重金属离子≤0.1ppb 微颗粒物≤1个/ml 三、功能特点及设备配置： 1、具“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追溯性提供依据； 2、仪表状态的智能诊断功能； 3、一键快速定量取水功能； 4、具有耗材识别功能的纯水机；提供证明文件。 5、TOC在线显示； 6、用户管理功能（授权用户方可使用设备）。 7、用户可设定一次性最大限量取水（防止接水容器满水后可能造成溢水破坏损失）； 8、PLC控制系统，触摸显示屏，人机对话便捷高效； 9、图文显示系统诊断结果，结合警示音，确保用水更安全； 10、RO纯水出水流速为2.0升/分钟（水箱龙头出水），UP超纯水出水流速为1.0～1.5升/分钟 11.具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 12.一机两用，采用双级反渗透工艺，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能，较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上； 13.*触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏； 14.*具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”提供证明材料，有效保护纯水机，延长使用寿命。 15.*配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”提供证明材料； 16.*具有“超纯水机水路控制模块”提供证明材料，超纯水机使用更稳定。 17.具有“超纯水生产用的预处理检测装置提供证明材料”有效去除水中杂质。 18.具有“实验室纯水器水质超标排放装置”提供证明材料，保证水质稳定。 19.具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”提供证明材料，方便用户自动清洗超纯水器。 20.具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压提供证明材料，延长耗材使用寿命。 21.配有“一种可确保耗材内部清洁的纯化柱螺旋盖”提高纯水机的净化水平和保证净化环境的卫生，避免净化后的水收到再次污染，提供证明材料。 22.具有“一种具有无菌储水箱的净水系统”有效提高纯水水质，避免水质变质，能够实现自动清洗反渗透膜柱，提供证明材料。
5 | 自动电位滴定仪 | 理化 | 1 | CAT1-1-M4 | 显示屏：4.3 寸触摸屏 滴定管：10mL( 最多可加装2 套)，滴定管解析度为12000 滴定管精度：＜ 0.2%（10mL 滴定管是2 微升） 滴定管重复性：±0.2%（10mL 滴定管是2 微升） 蠕动泵：1ml/ 秒，可拆装，最多可加配3 套 pH范围: 0-14pH, 精度: ±0.02pH, 分辨率: 0.01pH mV范围: ±2000mV, 精度: ±2mV, 分辨率: 0.1mV μA范围: ±10μA, 精度: ±2μA, 分辨率: 0.1μA 温度范围: 0-100℃ , 精度: ±1℃ , 分辨率: 0.1℃ 工作程序：装液程序，清洗程序，校准程序 标准方法模板：EP, EQ, 游离SO2，总SO2 和Double SO2 方法数量：30 种 pH校准：自动识别缓冲溶液，零点校准，零点- 斜率校准，能斯特方程校准，酒品专用校准 通讯接口：pH/mV 电极接口，μA 电极接口，USB A，USB B，RS232, 蓝牙接口 存储：可自动存储最近50 组分析结果，10 组标定结果 氧化还原滴定套装，包含：主机（1台），磁力搅拌滴定台（1套），搅拌磁子（1个），10ml滴定管（1套），滴定管路（1套），电源适配器（1套），1L方形棕色试剂瓶（1个），GL45和S40瓶口适配器（1套），干燥管（1套），氧化还原电极及电极线（1套）
6 | 恒温水浴箱 | 理化 | 3 | HLC-0506 | 水箱容量：6L 温度范围：-5~100℃ 总功率：1200W 显示精度：0.1℃ 内槽尺寸：270*200*130mm 工作槽开口尺寸：180*140mm 外循环泵流量：10L/min 扬程（最大/额定）：2M 温度显示方式：LED 制冷输入电功率：160W 制冷量：180W 外循环接头外径尺寸：10mm宝塔接头
7 | 浊度仪 | 理化 | 1 | MI-ZD400 | 1.检测项目：浊度 2.测量范围：0-1000NTU(量程可选） 3.测定方法：散射比浊法（国标、卤素光源散射法） 4.示值误差：≤8% 5.重 复 性：≤±5% 6.光学稳定性：≤0.001A/10min 7.光源寿命：10万小时 8.测量时间：15-20分钟 9.曲线数量：可设置200条 10.数据存储：可存储5000条以上 11.比色方式：比色皿 12.显 示 屏：7寸彩色触摸屏 13.打 印 机：选配热敏打印机 14.数据通信：USB接口、RS-232串口 15.环境温度：5~40℃ 16.环境湿度：相对湿度≤85（无冷凝） 17.额定电压：AC220V±10%/50Hz
8 | 水浴氮吹仪 | 理化 | 1 | ST-12 | 处理样品数：12个 加热方式：水浴 标配加热快数：试管架一个 试管孔径：16.5mm 控温精度：±1℃ 控温范围：室温-100℃ 氮气消耗量：330ml/min样品（可调节） 气体流量计：0-15L/min
9 | 电热恒温干燥箱 | 理化 | 1 | GZX-9140MBE | 控温范围：室温+5～200℃ 分辨率：1℃ 波动度：±1℃(105℃) 均匀度：±2.5% 升温速率：＞4℃/min（180℃） 输入功率：1750W 定时范围：0～999min/h 容积：142L 内胆尺寸：550×470×550mm 外形尺寸：840×696×705mm 载物搁架：3/7块（标配/最多） 搁架承重：15Kg
10 | 恒温培养箱 | 理化 | 1 | BPX-162 | 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5℃-85℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃（37℃时） 温度均匀度：±1℃（37℃时） 输入功率：450W 内胆尺寸：550×490×550mm 外形尺寸：840×625×725mm 载物托架（标配/最多）：3块/7块 稳定时间：≤20min（105℃） 定时范围：0-9999min/h
11 | 电磁搅拌器 | 理化 | 1 | HMS-205D | 最大搅拌量(H2O)L：20 整体功率w：600 电机输出功率w：15 加热输出功率w：550 转速可调范围rpm：100–2000 加热盘尺寸mm：145 盘面材料：不锈钢陶瓷涂层 加热方式：云母片 电机类型：直流无刷电机 显示方式：刻度 电机显示精度rpm：LCD 温度控制范围℃：RT+5~350 温度分辨率℃：0.1 过温保护℃：≤420 外置温度传感器：Pt1000 传感器控温精度℃：±0.2 温度控制精度℃：±1 温度设置精度℃：±0.1 定时范围：0-99h59min 搅拌子长度范围mm：20–80 允许环境温度℃：5–40 允许相对湿度%：80
12 | 万用电炉 | 理化 | 2 | DL-1-15 | 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 加热器：铁氟龙全封闭加热盘 额定功率：1.5kw 温度控制方式：变阻器无极调节 加热盘尺寸(mm)：φ180
序号 | 耗材名称 | 所属类别 | 数量 | 型号 | 备注
1 | 离子色谱仪耗材及售后服务 | 理化 | 1套 | / | 含1次盛瀚原厂延保、1支阴离子抑制器SHY-A-7（白色）、1支阴离子色谱柱SH-AP-1、1支保护柱SH-GP-2（阴）、50支Ag/Ba/H 复合柱3mL、定量环200μL和500μL各1件、1台阴离子淋洗液发生器SHRF-10，KOH
2 | 强酸强碱储存柜 | 理化 | 1 | ZYP0045 | 1.采用聚丙烯（PP）材料无缝焊接而成。 2.材料厚度：选用8mm厚度板材。 3.配备进口聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁。 4.配置两块可调层板，层板可根据需要调节。 5.柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。 6.为提高操作安全性，还可以使用PP耐腐蚀安全锁提供额外的防护。 7.柜门设置为双开门，可搭配PP耐腐蚀安全挂锁，双人双锁管控。 8. PP板材通过SGS检测，并提供检测报告 9.生产厂家通过CMA、CNAS认可的质量监督检验技术研究院和质量监督检验中心检测报告
3 | Ba/Ag/H预处理柱 | 理化 | 1包 | 容量 :2.5cc,Pack:50/pk
4 | 移液器（带吸头） | 理化 | 2 | 1-5ml | 吸头5000个
5 | 移液器（带吸头） | 理化 | 2 | 1-10ml | 吸头5000个
6 | 容量瓶 | 理化 | 100 | 250ml | （带塞子）
7 | 容量瓶 | 理化 | 100 | 150ml | （带塞子）
8 | 空心阴极灯（铝、铁、锌、铅） | 理化 | 各2个 | /
9 | 防酸口罩（3M） | 理化 | 100
10 | 具塞纳氏比色管（100ml） | 理化 | 200 | 100ml
11 | 空心阴极灯（原子荧光：砷、汞） | 理化 | 各1个 | /
12 | 具塞纳氏比色管（50ml） | 理化 | 200 | 50ml
13 | 电子石英计时器 | 理化 | 2 | XK98-A
14 | 三角烧瓶(250ml) | 理化 | 100 | (250ml)
15 | 滤膜0.22μm，0.45μm | 理化 | 各500片 | /
16 | 三角烧瓶(100ml) | 理化 | 100 | (100ml)
17 | 空心阴极灯（原子吸收：铜、锰、镉） | 理化 | 各1个 | /
18 | 试剂瓶 | 理化 | 30 | 500ml
19 | 容量瓶 | 理化 | 10 | 1000ml | （带塞子）
20 | 容量瓶 | 理化 | 5 | 2000ml | （带塞子）
21 | 锥形瓶刷试管加长毛刷 | 理化 | 30 | 大中小 | 试管刷大中小1.2/1/1；三角烧瓶100-1000ml 2.4/3.2/3.8/5.5
22 | 酸缸 | 理化 | 1 | 60升
23 | 陶瓷圆底蒸发皿 | 理化 | 70 | 200mm
24 | 试剂瓶 | 理化 | 30 | 100ml
25 | 纱布 | 理化 | 13 |  | 一卷8米，100米需要13卷
26 | 研钵（陶瓷）碗+棒 | 理化 | 4 | 中号 大号 | 13cm：16.5 ；21.6cm：88；
27 | 试剂瓶 | 理化 | 30 | 50ml | 棕色广口瓶带塞子
28 | 刻度吸管(10ml) | 理化 | 30 | 10ml | （5个棕色）
29 | 刻度吸管(5ml) | 理化 | 30 | 5ml | （5个棕色）
30 | 比色皿（10CM） | 理化 | 1 | 10CM | 每对
31 | 三角烧瓶(500ml) | 理化 | 20 | (500ml)
32 | 耐酸碱移液管夹 | 理化 | 7 |  | 横竖都能放的
33 | 刻度吸管(1ml) | 理化 | 25 | 1ml
34 | 刻度吸管(2ml) | 理化 | 25 | 2ml
35 | 量筒 | 理化 | 6 | 500ml
36 | 滴定管(50ml) | 理化 | 2 | (50ml) | 透明酸式，可过计量
37 | 大肚移液管（10ml） | 理化 | 15 | 10ml
38 | 大肚移液管（5ml） | 理化 | 15 | 5ml
39 | 西林瓶透明瓶+胶塞+铝盖 | 理化 | 200 | 5ml
40 | 滴定管(25ml) | 理化 | 2 | (25ml) | 透明酸式，可过计量
41 | 大肚移液管（1ml） | 理化 | 15 | 1ml
42 | 大肚移液管（2ml） | 理化 | 15 | 2ml
43 | 比色皿（5CM） | 理化 | 1 | 5CM | 每盒
44 | 刻度吸管(20ml) | 理化 | 10 | 20ml
45 | 实验室玻璃器皿专用洗涤剂 | 理化 | 4 | 500g
46 | 实验室化学试剂标签 | 理化 | 2000
47 | 不锈钢坩埚夹 | 理化 | 10 | 35CM
48 | 比色皿（3CM） | 理化 | 1 | 3CM | 每盒
49 | 滴定台架 | 理化 | 4 |  | 配蝴蝶夹
50 | 量筒 | 理化 | 2 | 1000ml
51 | 量筒 | 理化 | 8 | 100ml
52 | 比色皿（2CM） | 理化 | 1 | 2CM | 每盒
53 | 实验室不锈钢方盘 | 理化 | 4 | 50*35
54 | 大肚移液管（20ml） | 理化 | 5 | 20ml
55 | 比色皿（1CM） | 理化 | 1 | 1CM | 每盒
56 | 三角量杯(100ml) | 理化 | 4 | (100ml)
57 | 量筒 | 理化 | 6 | 50ml
58 | 三角量杯(50ml) | 理化 | 4 | (50ml)
59 | 洗耳球 | 理化 | 15 | 60ml
60 | 量筒 | 理化 | 6 | 25ml
61 | 洗耳球 | 理化 | 15 | 30ml
62 | 定量滤纸 | 理化 | 5 | 15cm（100张/盒）
63 | 变色硅胶 | 理化 | 4 | 500g | /
64 | 电子天平刷子 | 理化 | 5
合计