伽师县人民医院水处理设备询价采购项目

- 项目基本情况

1、项目名称：伽师县人民医院水处理设备询价采购项目

2、采购方式：在线询价

- 3、预算金额：300000元

4、采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量/台 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血透水处理设备 | 1 |
| 2 | 内镜中心腔镜用水水处理设备 | 1 |
| 3 | 医用血液冷藏箱 | 1 |
| 4 | 冰冻血浆解冻箱 | 1 |
| 5 | 血袋热合机 | 1 |
| 6 | 微电脑采液控制器 | 1 |
| 7 | 手术器械 | 4把 |

二、投标人资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（营业执照及法定代表人证明或法定代表人授权委托书）；

（2）具有健全的财务会计制度（会计事务所出具的2022年或2023年的年度财务审计报告书；注册成立未满一年新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月（任意一个月）社保证明及完税证明）；

（5）具备医疗器械经营许可证。

## 三、投标文件制作要求：

## （1）公司资质证明；

## （2）法人授权委托书(复印件须加盖公章)；

## （3）有效的企业法人营业执照及医疗器械经营许可证；

## （4）报价一览表(内容有报价项目名称、服务要求、提供服务时间并加盖公章，投标人报价应包括与本项目相关的一切费用)，见附件一；

## （5）技术规格偏离表，见附件二；

## （6）商务偏离表，见附件三；

## （7）供应商认为需要提供的其他技术材料。

四、采购项目商务要求：

1、质保期及售后服务：设备质保期为三年。

1.1、在设备交付使用后，卖方应对设备质保期三年内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，卖方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

1.2、维护为主，维修为辅，定期巡视维护，先在出现故障前解决问题；

1.3、便利的随时响应，24小时内排除故障；

1.4、设备质保期三年内免费维修及更换配件。

2、验 收：严格按照招投标文件技术参数进行验收，有一项不达到要求，均不准予验收。

3、付款方式：到货后以医院提供的技术参数为准给予验收，验收合格后首付90%。预留合同总价的5％在设备使用一年后支付。剩余5%以验收日为准三年后若无质量问题一次性付清，不计利息。

4、供货时间：签订合同后30个工作日必须供货到位。

5、其他技术性要求：

5.1如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

5.2如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

5.3如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

5.4如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

五、采购货物需求技术规格

# 一、血透水处理设备（1套）

# （1）	工作条件与电气参数（提供检验报告）

# 适用于环境温度+5℃——+40℃之间，相对湿度30-80%；

# 工作电压：三相380V±10%，50Hz连续工作；

# （2）产水量：≥ 600L/h（25℃），水质符合YY0572-2015标准；

# （3）设备具体配置要求：

# 1.	全自动源水加压系统一套

# 2.  全自动多介质过滤器一套

# 3.  全自动活性炭罐一套

# 4.	全自动软化器一套

# 5.	双级反渗透主机一套

# （4）	设备性能要求：

# 1)自动化控制阀门采用国际知名品牌产品；罐体采用避光蓝色玻璃钢材质罐体，耐压150PSI，罐体之间具备旁通结构连接具备故障模式，可直接短接使用。（控制阀需提供进口报关单）

# 2)多介质过滤器采用优质石英砂和锰砂混合填料；活性炭罐采用椰壳活性炭填料，碘吸附值≥1000mg/g;软化罐采用漂莱特树脂填料。

# 3)★反渗透膜要求采用海德能或陶氏品牌，一级Ro-8040反渗透膜不少于1支，二级4040反渗透膜不少于2支。(验收时需提供报关单)

# 4)★预处理泵采用220V独立电源，具有水源保安过滤器，两芯结构，流量大于20m³/h，全自动变频控制。整机所有高压泵选用国际知名品牌。

# 5)采用数字仪表进行在线监测，具备仪表校正功能，微电脑传感器将电导率、压力；温度和流量，实时传输。

# 6)标配系统温度控制系统，对主机进水进行连续温度监测和保护功能，超温保护，夜间自动间隔循环模式；

# 7)具有渗漏检测功能，病房待机防渗漏在线检测功能，可有效防止无人值守时，设备漏水对公共财物的损坏。（提供检测报告）

# 8)★中英文界面显示，国际知名品牌PLC，国际知名品牌ABB电器件,10英寸平板人机交互界面提供稳定快速的控制响应，真彩触摸，工艺流程动态显示，各元件的运行情况更直观。（提供检测报告）

# 9)用户使用权限设定功能，通过密码登录，确保不同的操作人员有不同的操作权限。工程师权限具备设置出厂参数和启动激活测试。（提供检测报告）

# 10)循环水箱，压力传感数字控制，时时动态液位状态显示，并具有数字标示；

# 11)营运数据分析系统，对系统总产水量、系统总用水量、活性炭累积处理水量、砂罐累积处理水量、树脂累积处理水量、一二级渗透膜累积处理水量等；对电磁阀和主机泵等主要部件运行次数及时间，监测记录。（提供检测报告）

# 12)浓水排放控制：可对系统排水进行灵活设置，根据反渗透系统进水电导进行自动开启或关闭，或者按时间间隔开启或关闭。根据需要个性化设定，实现系统对产水率、回收率的调节与设定。

# 13)设备具有双级全自动化学消毒功能，具有全自动一级消毒和全自动二级消毒模式，流程式操作，可单独为系统一级脱钙；

# 14)设备具有全自动故障运行模式，故障一级和故障二级模式，可全自动运行时间表，并自动切换到待机清洗模式，系统的自清洁功能正常运行。

# 15)设备具有激活测试模式，可手动自动切换，模拟点动主机泵、电磁阀等关键元件；可进行应急状态供水。设备一级泵和二级泵有低液位、低压保护功能，泵的进水液位、压力低时，泵停机保护。（提供检测报告）

# 16)采用速溶可控盐耗溶盐桶，桶体采用吹塑工艺，配置双液位控制吸盐器，准确计量再生盐液的消耗，达到省盐省水效果。

# 17)全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，同时具有一键式强制关机功能。

# 18）配备A、B液搅拌桶及不小于500L的304不锈钢储水罐（附示图）

# 19）包含：设备安装场地基础、电源、水路等所有改造建设。

# 二、内镜中心腔镜用水水处理设备（1套）

1、技术参数

| 序号 | 项目 | 参选规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途及要求 | 适用内镜室内镜室器械终末漂洗用水。 内镜室用水要求：应有自来水、纯化水、无菌水。自来水水质应符合GB 5749的规定。纯化水应符合GB 5749规定，并应保证细菌总数≤10CFU/100mL;生产纯化水所使用的滤膜孔径应≤0.2μｍ，并定期更换。无菌水为经过灭菌工艺处理的水。必要时对纯化水或无菌水进行微生物检测。。 |
| 2 | ★产水量 | 每小时产水量：≥600L（25℃）； |
| 3 | 原水水源 | 市政自来水； |
| 4 | 源水温度 | 5℃～35℃； |
| 5 | 源水压力 | 0.2-0.4Mpa； |
| 6 | 供电电源 | AC220V±10% 频率：50-60HZ 3KW±10% |
| 7 | 运行方式 | 自动运行、手动运行 |
| 8 | 控制方式 | 全过程微电脑控制、并通过液晶屏显示参数及运行步骤，包括实时电导率； |
| 9 | 处理工艺 | 源水多级处理→智能单级反渗透→储水箱供水； |
| 10 | 电导率 | ≤10цs/cm； |
| 11 | 细菌总数 | ≤10CFU/100mL |
| 12 | - 灭菌方式 | - 二氧化氯消毒 |

# 2、产品机构要求

| - 2.1原水多级预处理 |  |
| --- | --- |
| - 原水增压 | 304不锈钢卧式水泵，根据水压自动控制运行，高精度压力检测控制系统，保护原水增压系统超压及防止水泵无水空转。 |
| - 多介质过滤器 | - 不透明蓝色玻璃钢罐，抑制细菌滋生。内部衬胶，外部缠绕玻璃纤维，质量轻，钢性好。内部装填专用石英砂，给水水质不佳的地区，可同时加装锰砂、无烟煤等。控制阀定时自动运行正、反冲洗石英砂。 |
| - 活性炭过滤器 | - 不透明蓝色玻璃钢罐，抑制细菌滋生。内部衬胶，外部缠绕玻璃纤维，质量轻，钢性好。内部装填专用椰壳活性炭，活性炭碘吸附值≥1000mg/g。控制阀定时自动正、反冲洗活性炭。 |
| - 软化过滤器 | 不透明蓝色玻璃钢罐，抑制细菌滋生。内部衬胶，外部缠绕玻璃纤维，质量轻，钢性好。内部装填001X7强酸性苯乙烯系阳离子树脂，质量全交换容量≥4.50mmol/g。控制阀定时自动正、反冲树脂，及自动补水、树脂吸盐再生。 |
| - 精密过滤器 | PP外壳过滤器，顶部平面设计，贴合、紧压滤芯上端。装填不低于20＂5μPP棉滤芯。 |
| - 2.2智能单级反渗透 |  |
| - 一体式单级反渗透主机 | 预处理、反渗透主机、纯水箱、控制系统等全部集成于一体机箱内，结构紧凑，布局合理。原水、纯水电导实时监测，多点压力、流量监控。 |
| - 反渗透膜 | 节能型超低压全芳香高交联度聚酰胺复合膜，卷式结构，平均脱盐率≥99.4％。 |
| - 无盲端膜壳 | 304不锈钢材质，无死腔设计。上进水、上出水，内部给水全循环高速流动，上、下端盖紧密贴合反渗膜端面，无反渗膜支撑托架，膜壳总长＜1.1米。 |
| - 高压泵 | 立式多级风冷离心泵。国标304不锈钢材质，流量、扬程满足系统设计需求。 |
| - 电导传感器 | 采用不锈钢探头，电导率仪与触摸屏同步显示源水、纯水的测量数值，误差≤0.02us/cm。 |
| - 控制系统 | 钣金防水主机电控一休机箱，正面圆弧过渡设计。主控系统采用可编程PLC和触摸屏，加载水处理专用反渗透制水软件。数据接口对外开放，支远程操作和监控。 |
| - 2.3循环供水系统 |  |
| - 纯水管路 | 卫生级输水管材，符合GB/T17219－1998标准，内壁光滑阻力小，无析出。大循环回路设计，管网压力实时监控。 |
| - 纯水箱 | 常规PE方形水箱，内置机箱里。加强结构设计，耐腐蚀、耐磨损、外型美观，使用寿命长。三段位液位控制，水满自动停机。特殊需求时可更换为外置304不锈钢无菌水箱。 |
| - 加药杀菌装置 | PE加药箱，配比符合求的二氧化氯消毒液，经计最泵按照计定输出量投加到纯水箱，杀灭纯水中的细菌、微生物，并抑制其滋生。 |
| - 纯水泵 | 304不锈钢卧式轻型离心泵，配压力缓冲气囊，及压力传感器，压力、流量满足用水需求。具备缺水停机保护功能。 |
| - 2.4运行参数全开放 | - 系统默认参数基本符合制水设备的常规运行要求，用户可根据实际使用需求，自定义运行参数。 |
| - 2.5全自动运行 | - 一键开机制水，全程无需人工值守操作，系统自动运行。 |
| - 2.6手动操作 | - 当需要行进行故障排查及相关测试工作时，以及当控制系统故障时，可人工手动操作制水，作为应急或检修调试时使用。 |
| - 2.7自动冲洗膜表面 | - 当启动制水与停止制水时，系统自动对反渗膜进行短暂的冲洗。大流量的水快速冲刷反渗膜表面，快速清除表面沉积物。 |
| - 2.8夜间脉动冲洗 | - 设备在夜间待机状态下，定时自动间歇性启停制水，全系统管网间断性循环流动。避免在长时间待机静止状态下，系统内部滋生细菌及物质沉淀。 |
| - 2.9自动定时开关机 | - 可设定一周内每天自动开机与关机的时间，并循环执行，人未到，先开机，根据用水需求灵活安排制水时间。 |
| - 2.10超标智能排放 | - 当RO产水电导超标时，自动开启排放阀，产水正常后再转入纯水箱。 |
| - 2.11报警提醒 | - 系统检测报警包含原水低压或缺水、反渗透系统高压、产水电导超标、电源缺相、欠压、电流过载等。全方位保护水处理系统，在出现状况的第一时间做出应急反应，并伴有声光提醒，同时在操作屏上显示报警信息。 |
| - 2.12记录与储存 | - 系统记录包括操作记录、报警记录、断电记录、消毒记录等。所有记录自动储存，可在操作屏上自由查询，同时也可采用移动存储设备将记录导出。 |
| - 包含：设备安装场地基础、电源、水路等所有改造建设。 |  |

# 三、医用血液冷藏箱（1台）

# 用途：主要用于保存全血、红细胞、生物制品等，应用于血站、医院等行业。

# （一）整体结构：

# 1、箱体外壳采用优质冷轧钢板，经过环保、淘化、喷涂等工艺，耐腐蚀性强；

# 2、内箱采用SUS304不锈钢板；

# 3、发泡门体，保温效果更好；

# （二）温度控制：

# 1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保稳定运行；

# ★2、精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃，感温盒设计，模拟显示血袋内部真实温度；

# 3、温度设定值偏差保护，避免误操作；

# 4、标配热敏打印机，可以实时或定期打印温度数据；

# ★5、冷气背吹设计，箱内温度稳定在4±2℃范围内；

# 6、可靠的温度控制，具有试剂、药品、样本所需的存储环境。

# （三）制冷系统：

# 1、国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；

# 2、铜管铝翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；

# 3、高密度保温发泡层采用聚氨酯环戊烷发泡剂，保温效果好。

# （四）安全保障：

# 1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持72小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

# 2、温控器测点双显示双控制运行模式；

# 3、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

# 4、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

# （五）、参数要求

# 1、有效容积啊：不得小于130L

# 2、温度范围：4±2℃

# 3、搁架子：3层

# 4、储血框：9个

# 5、输入电压：220V～±10％；

# 6、安全门锁，防止随意开启，存放物品更安全；

# 7、数字显示便于观察；

# 8、标配测试孔，方便用户监测和实验采集数据；

# 9、搁架高度可调，适用于存储不同高度的物品；

# 10、具有万向脚轮方便移动设备；

# 11、高密度发泡层门体配合中空钢化玻璃门，电加热防凝露，展示效果俱佳；

# 12、外门带自回弹装置，避免用户取完物品后忘记关门或门关不紧。

# 13、独立透明内门，确保开门使用时冷量损失最低，节能降耗；

# 14、内置LED节能照明灯，方便观察箱内物品。

# 四、冰冻血浆解冻箱（1台）

# 1)外形尺寸600mm*540mm*970mm（允许偏差）

# 2)★温度分辨力：0.1℃

# 3)★控温范围：37℃±3℃

# 4)控温方式：18B20

# 5)存水量：58kg±5%

# 6)循环能力：35kg/min

# 7)功率：2000VA

# 8)★最大解冻量：不少于12袋（50-200ml）

# 10)解冻时间：≤16min

# 11)环境温度：18℃~30℃

# 12)电源：AC220V 50Hz

# 13)界面显示：触摸屏

# 14)沥干功能：自动沥干

# 15)温度曲线：实时显示

# 16)数据转接：USB接口

# 17)解冻模式：多种可选

# 18)★循环系统：双循环系统

# 19)超温报警：声光报警

# 20)清洗功能：一键自动清洗

# 21)补水功能：待机自动补水

# 22)排水功能：一键排水、上排水

# 23)解冻方式：水浴式和干式解冻

# 24)加热保护：超温自动断电、扬声器报警

# 25)溯源功能：实时保存温度数据，可编辑单位及人员信息，数据可导出

# 录入功能：条形码扫码枪快速录入。

# 五、血袋热合机（1台）

# 1.热合方式：自动热合

# 2.★热合时间：1-4s（可调）

# 3.★适用管径：外径φ3mm～φ6mm，壁厚≤1mm的输液管

# 4.电压调节方式：手动调压/3档可调

# 5.电源电压：220V±10%/50Hz±1Hz

# 6.功率：≤360W

# 8.外形尺寸：352*172*240mm(允许偏差)

# 9.★瞬间热合、热量均匀、粘合可靠、无污染。

# 10.★可适用最高直径达6mm的管路，热合时间控制精准，热合厚度统一化。

# 11.设有状态指示灯，方便观察机器运行情况。

# 12.自动化控制的热合方式，增加设备便利性。

# 13.散热结构设计合理，有效降低箱内温度，可长时间连续工作。

# 14.独特设计，具有高频防护功能，使用安全。

# 六、微电脑采液控制器（1台）

# 1.★采 液 量：50～1000ml

# 2.液体比重：1.05g/ml

# 3.★分 度 值：2ml 或2g

# 4.摇摆角度：13°±2°

# 5.摇摆频率：30±2次／分

# 6.电    源：AC220V   50Hz

# 7.输入功率：≤40W

# 8.工作环境：0℃～40℃室内

# 9.报    警：当采液量达到预定值时，有声光双重报警提示

# 10.采液控制量(ml)：100、200、300、400

# 11.外形尺寸(mm)：170×275×150   (宽×深×高)（允许偏差）

# 12.采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血

# 13.通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷

# 14.★计量单位ml、g可一键转换

# 15.大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液

# 16.托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁

# 17.具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性

# 七、手术器械

# 1、成人输尿管镜异物钳2把

2、小儿肾镜异物钳2把

# 附件一：

### 报价一览表

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计：小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. “报价一览表”中的报价包含招标文件中规定的所有采购货物且数量一致，报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费及提供服务产生的一切费用等与本项目有关的一切费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：         年      月   日

### 附件二：

### 技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字（章）:___________

投标人(盖单位章):

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的服务响应与招标文件的服务、技术要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容。如果完全复制粘贴本招标文件之服务、技术要求，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件三：

### 商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字（章）:_________

投标人(盖单位章):