一、电动吸痰器（2台）参数

1)ABS一次成型全塑外壳；

2)采用无油润滑活塞泵作为负压源，无油雾污染，压力系统不会产生正压，免维护，使用寿命长，噪音低；

抽气速率：≥35L/min

★负压调节范围：0.013～0.09MPa

吸液瓶：2500ml×2

输入功率：150VA

噪音：≤60dB (提供检验报告)

3)具有溢流保护装置，防止液体进入泵内；

4)箱式带移动脚轮，备有手动开关和脚踏开关。

5)适合医疗单位作手术吸引脓血和粘质分泌物之用，亦可用于其它目的吸引。

6)工作制：间隙加载连续运行

基本配置：脚踏开关1个、熔丝管2只、吸引管 1根、 透明硅胶管 1根

- 二、心电监护仪(1台)

1：整机要求：

1.1、通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

★1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

★1.8、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.9、监护仪设计使用年限≥8年。

1.10、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

1.11、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.12、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.13、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2：监测参数：

- 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

- ★心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

- 支持≥24种心律失常分析,包括房颤分析。

- QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

- ★提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

- 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

- 提供辅助静脉穿刺功能。

- 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、≥1000组NIBP测量结果。

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

★3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

★3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

- 3.18、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

- 4、配备原装导联线、血氧检测探头、血压袖带各2套。

三、双通道注射泵（1台）

- 双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

- 注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者

- 速率范围：0.1-1800ml/h, 最小步进0.1ml/h

- 预置输液总量范围：0.1-9999ml

- 快进流速范围：0.1-1800ml/h，具有自动和手动快进可选；

- KVO：0.1-5ml/h

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

- 具备间断给药模式，通过设置流速、间断输液量、间隔时间和输液总量来控制输液

- 具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。

- LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值可调，最低75mmHg

- 信息储存：可存储至少1000条的历史记录

- 双通道注射时，电池工作时间≥3小时@5ml/h，可升级至≥6小时@5ml/h

- 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

- 防异物及进液等级IP34

- 可升级无线模块，实现无线联网监测；

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用。

四、医用冷藏柜（2台）

- （一）、用于药品及检验试剂储存

- （二）、具体参数

温度范围(℃)：	冷藏(2~8)

湿度范围(RH)：35%-75%

额定电压：	220V/50HZ

输入总功率(W)	：330

容积(L)	：不小于800

（三）、

- 完全符合GSP认证标准有国家相关部门出具的第三方校准证书。

- 2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3、专业风冷风道,箱内温度均匀性±2℃宽电压带,可在187V~230V范围内正常使用,立体冷风循环冷风保证箱内温度无死角，箱内不会结霜，无需手工除霜，确保箱内温度湿度均匀稳定。

4、微电脑控制器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

6、温湿度自动记录存储功能,自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过箱体的USB接口导出保存。

7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

8、具有除湿功能。

9、双层中空钢化玻璃门,保温性能好，配有安全门锁。

10、内胆要求保温性能好及无异味(不会对储存药品造成污染和影响)。

11、箱体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。12、蒸发器配置加热丝。

13、具有医疗器械资质。