## 采购清单导入模板
填写说明： 1、最多导入100行。 2、请勿调整表格顺序结构，否则将可能导致更新失败。 3、商品类目：请在表格中选择。 4、参数要求：最多可输入5000字；核心参数和非核心参数请参考例子，每个参数之间换行。 5、数 量：应填正整数。若填写内容包含小数，则系统将向上取整。如填写1.1，系统最终以2保存。 6、最高总价：填写最多2位小数。若填写内容超过2位小数，则系统将四舍五入。如填写100.1234，系统最终以100.12保存。 7、建议品牌：有多项时，请以英文“;”隔开。
*商品名称 | *商品类目 | *是否核心商品 | *核心参数要求 | 非核心参数要求 | *数量 | *计量单位 | 最高总价（元） | 建议品牌
多功能恒温蜡疗机 | A02100499 其他分析仪器 | 是 | 技术参数： 1、仪器组成：由融蜡箱、放蜡系统、蜡饼箱、温度监测装置等组成，整机采用进口PLC控制系统。 2、全自动：自动融蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工接蜡或舀蜡。 3、显示：8寸全中文智能液晶触摸屏显示，仪器工作状态及系统时间可实时显示。 4、工作条件：电源: AC220V±22V，50Hz±1Hz； 环境温度：5℃～40℃； 相对湿度：不大于80％；大气压力：700hPa～1060hPa。 5、额定输入功率：2500VA。 6、融蜡箱加热功率：1200VA，恒温箱加热功率：1000VA。 7、容积：融蜡箱70升、蜡饼制作箱180升。 8、融蜡方式：无水化蜡。 9、熔蜡箱加热设定温度：默认80℃，免设定。 10、制饼箱设置温度：默认65℃，免设定。 11、制饼箱保温温度：40℃～60℃可设定，级差1℃。 12、融蜡箱保温时间：默认25min，免设定。 13、制饼箱制饼时间：默认30min，免设定。 14、制饼箱保温时间：默认20min，免设定。 15、具有自动放蜡系统，放蜡系统的蜡管具有加热功能,蜡管温度超过80℃时，停止加热低于80℃时，开始加热。 16、具有预约制饼和立即制饼功能，使用预约功能时可在一周内任意设定一次制饼完成时间。 17、具有放蜡厚度设定功能，厚度设定范围为1～20mm。 18、具有自动放蜡盘数设定功能，蜡饼制作数量6盘、12盘、18盘可选，蜡盘数量18盘。 19、具有自动紫外线消毒功能，确保有效地对重复使用石蜡表面及内部全面消毒。 20、具有蜡液过滤功能；三级过滤，防止蜡液中的杂质进入放蜡系统。 21、具有更多设置功能，可进一步设置各功能的运行参数。 22、蜡饼箱特殊风道循环系统设计，确保蜡饼各点温度差不超过±3℃，蜡饼内部无夹心无蜡液包裹。 23、设备材料：采用高标304#不锈钢制作，模块化设计方便清理及维护。 24、制饼箱设有超大观察窗和节能照明系统，方便随时观察实时蜡饼制作情况。 26、安全保护：多重安全保护装置，确保使用更安全。 27、蜡盘尺寸：485mm×380mm×22mm。 28、外形尺寸：650mm×770mm×1525mm。 | 是 | 2 | 台 | 240000