伽师县维吾尔医医院多功能恒温蜡疗机文本询价采购项目

- 项目基本情况

1、项目名称：伽师县维吾尔医医院多功能恒温蜡疗机文本询价采购项目

2、采购方式：在线询价

- 3、预算金额：240000元

4、采购设备清单：

| 序号 | *商品名称 | *数量 | *计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能恒温蜡疗机 | 2 | 台 |  |
| 技术参数： 1、仪器组成：由融蜡箱、放蜡系统、蜡饼箱、温度监测装置等组成，整机采用进口PLC控制系统。 2、全自动：自动融蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工接蜡或舀蜡。 3、显示：8寸全中文智能液晶触摸屏显示，仪器工作状态及系统时间可实时显示。 4、工作条件：电源: AC220V±22V，50Hz±1Hz； 环境温度：5℃～40℃； 相对湿度：不大于80％；大气压力：700hPa～1060hPa。 5、额定输入功率：2500VA。 6、融蜡箱加热功率：1200VA，恒温箱加热功率：1000VA。 7、容积：融蜡箱70升、蜡饼制作箱180升。 8、融蜡方式：无水化蜡。 9、熔蜡箱加热设定温度：默认80℃，免设定。 10、制饼箱设置温度：默认65℃，免设定。 11、制饼箱保温温度：40℃～60℃可设定，级差1℃。 12、融蜡箱保温时间：默认25min，免设定。 13、制饼箱制饼时间：默认30min，免设定。 14、制饼箱保温时间：默认20min，免设定。 15、具有自动放蜡系统，放蜡系统的蜡管具有加热功能,蜡管温度超过80℃时，停止加热低于80℃时，开始加热。 16、具有预约制饼和立即制饼功能，使用预约功能时可在一周内任意设定一次制饼完成时间。 17、具有放蜡厚度设定功能，厚度设定范围为1～20mm。 18、具有自动放蜡盘数设定功能，蜡饼制作数量6盘、12盘、18盘可选，蜡盘数量18盘。 19、具有自动紫外线消毒功能，确保有效地对重复使用石蜡表面及内部全面消毒。 20、具有蜡液过滤功能；三级过滤，防止蜡液中的杂质进入放蜡系统。 21、具有更多设置功能，可进一步设置各功能的运行参数。 22、蜡饼箱特殊风道循环系统设计，确保蜡饼各点温度差不超过±3℃，蜡饼内部无夹心无蜡液包裹。 23、设备材料：采用高标304#不锈钢制作，模块化设计方便清理及维护。 24、制饼箱设有超大观察窗和节能照明系统，方便随时观察实时蜡饼制作情况。 26、安全保护：多重安全保护装置，确保使用更安全。 27、蜡盘尺寸：485mm×380mm×22mm。 28、外形尺寸：650mm×770mm×1525mm。 |  |  |  |  |

二、投标人资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

## 三、投标文件制作要求：

## （1）具备独立法人资格，持有有效的营业执照、身份证;

## （2）投标人所投产品如为二类医疗器械，须提供有效的《二类医疗器械经营备案凭证》;

（3）所投产品需具有相应的医疗器械注册证；设备质检报告；

## （4）售后服务承诺书;

## （5）供应商认为需要提供的其他材料

（6）报价单

## （7）因采购货物紧急、签订合同后7个工作日供货完毕。

## （8）为了避免低级恶性竞争，请实事求是报价，如有违反市场价恶意低价竞争谋取中标，并且不能按时供货，导致单位工作不能按时进行，将依法处理并且上报有关部门处理。

## （9）为保障优质服务及售后，避免物流拖延优选喀什本地供应商。

## （10）任何以没有看清竞价文件或将不符合询价要求的产品参与报价的供应商均视为恶意报价，并上报监管部门严肃处理。

## （11）为确保产品的质量及运输需求，单位不接受物流快递配送，乙方必须送货上门，经甲、乙双方验收合格后方可入库。

## （12）付款方式以最终合同签订为准送货地址·伽师县维吾尔医医院。

## （13）提供2023年或2024年的审计报告。

# 附件一：

### 报价一览表

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计：小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. “报价一览表”中的报价包含招标文件中规定的所有采购货物且数量一致，报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费及提供服务产生的一切费用等与本项目有关的一切费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：         年      月   日