**全自动洗板机参数**

1. 技术指标：

1.显示屏幕： 4英寸以上液晶显示屏

2.可洗板条： 适用于平底、U和V型底酶标板或条。

3.冲 洗 头： 8或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立。

4.残 液 量： ﹤1ul/孔。

5.注液精度： ≤1%

6.清洗液量： 10-3000ul/孔，1ul递增。

7.清洗次数： 0-99次可调。

8.清洗条数： 1-12排可调。

9.浸泡时间： 0-24小时可调。

10.振板时间： 0-24小时可调。

11.洗液通道： ≥3个

12.存 储： 100组以上程序。

13.孵 育： 可选配酶标板孵育功能。

14.重复性：即同条件下多次加液波动小，保证每次加液量一致。

15.操作培训：提供操作培训，确保科室人员能熟练使用。