## 清单
参数
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 检测设备 | 检测终端：CPU intel酷睿i5 固态硬盘 128G内存 8G触摸屏尺寸 23寸屏幕分辨率 1920*1080液晶副屏尺寸 21.5寸液晶副屏分辨率 1920*1080打印机 黑白，支持单面打印热敏打印机 支持二代证阅读器 支持指纹识别 支持，符合GA认证二维码扫描 支持扬声器 支持，支持语音提示拾音器 支持拾音距离 2米人脸识别相机 支持，支持活体检测物证采集（特写）相机 支持，200W，带补光电源 AC 220V网口 支持，1个千兆网卡防护等级 静电防护等级4级供电方式 AC 220V±20%功率 564W Max 额定 70W尺寸图 530mm×645mm×1769mm支持与相关内部系统对接，实现毒品检测后自动将检测报告上传到平台。同现有平台无缝对接。 手持毛发检测分析仪：1、检测原理：量子点荧光痕迹定量；2、检测性质：定量/定性；3、样本类型：包括但不限于毛发、血清/血浆、全血、尿液、唾液、水样等；（仪器可选）4、定标曲线：支持不低于10条标准曲线；5、检测通道：单通道；6、数据传输：Micro USB、4G等方式；7、设备启动时间：<60s；8、检测速度：<10秒/项；9、分析时间:180s；10、重复性：CV值1-2%（受检测卡影响）；11、台间差：Bis≤5%（系列标准卡）；12、显示器：不低于5.0英寸触摸屏；13、打印机：内置热敏打印机（58MM）；14、仪器尺寸：255*100*60（长宽高）；15、仪器净重：＜1KG；16、供电电池：内置可充电锂电池7.4V/4000mA；连续待机时间不小于24小时；17、连续检测：检测仪器充满电后，无外接电源可连续检测时间不小于4小时；18、身份证读取：自动读取被检测人第二代身份证信息；19、操作温度：5℃～30℃；20、结果储存：大于10000条；21、结果查询：可按照样本编号、时间、检测项目、检测结果等方式查询，支持结果打印（可选手动/自动模式）、上传、导出、删除；22、界面语言：设备默认可选中文和英文，其他语言可以定制扩展23、检测项目：吗啡、冰毒、氯胺酮、可卡因、摇头丸、大麻、甲卡西酮、芬太尼、咖啡因、吗啡冰毒二合一、吗啡冰毒氯胺酮三合一；24、安规、EMC、环境测试：电气安全满足GB4793.1的要求，EMC需满足GB/T18268.1 GB/T18268.26 的要求，环境试验满足GB/T14710中机械环境试验II组的要求。操作环境：高温试验：在50℃环境下2个小时，设备能正常操作；低温实验：在-10℃环境下2个小时，设备能正常工作；湿热实验：设备在高温40℃、湿度90%环境下存放45小时以上后，能正常开机工作；误报警率：通过对纯净水、毛发裂解液、未吸食毒品毛发样本进行各30次以上检测分析，仪器的误报警率小于等于1%；同现有平台无缝对接。 | 1 | 套