喀什地区第一人民医院

进口设备声阻抗仪采购项目

一、本项目的特定资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照复印件）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函及财务会计制度）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函及相关缴费凭证）

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的的供应商（提供网上查询截图）；

6.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

7.提供医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证、所投产品的医疗器械注册证；

所投产品属于第一类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；需加盖生产企业公章

所投产品的生产企业需要通过ISO9001质量体系认证和ISO13485医疗器械质量体系认证，通过环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证产品获欧盟CE认证和美国FDA认证

所投产品需提供相关的产品检验报告

所投产品需提供生产企业的质量保证协议书（加盖公章）。

8.本项目不接受联合体投标；

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10.投标人提供近一年任意6个月的社保缴纳凭证及企业社保完税证明；投标文件中提供原厂授权，中标后提供报关单以及商检报告。

11.提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，需提供近6个月社保缴纳证明；

12.投标文件须提供上述所有文件，加盖公章。以PDF形式整体上传（资料不全的不予中标；随意上传几张图片的不予中标，严格按照文件上传资料）;

13.认真解读文件，一次性提交相关投标文件，不支持线下二次提交。

14.未按照招标文件要求盲目竞价者的供应商，我单位保留投诉权力并上报喀什地区采购中心和政采云进行处罚.

注：资质要求需提供的内容必须加盖公章“扫描”并以PDF格式打包上传，确保上传材料清晰（承诺函格式自拟）。

二、商务条款：

1、设备必须是全新未拆封的。

2、设备必须为原装产品。

3、到货期：确认中标之日起30天内。

4、安装地点：由销售方将货送至医院指点安装现场。

5、安装完成时间：到货2个工作日内全部调试完成。

6、安装标准：有厂方工程师或有安装经验的工程师负责安装并且现场培训2-3日；符合国家有关安全技术规范和技术标准。验收不合格的产品中标方无条件更换，不再单独收取其他任何费用。

7、验收标准：应满足或优于与采购参数技术数据及标书技术文件，符合国家有关技术规范和技术标准。

8、维修响应时间2小时，24小时内到达用户现场进行维修，维修时提供备用器械供科室使用。

9、设备安装后提供厂方操作和培训。

10、质保：原厂保修5年，最终验收合格后30个工作日内提交付款相关部门，根据我院资金情况及时支付全部货款。

11、所有费用(货物、运输保险费、安装调试费、培训费、设备第三方检测费、网络接口费、标配工具费、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等)均含在报价单中.

12、为保障设备质量及合法性，中标后2日内提供产品注册证。

13、具体数量品牌明细详见附件1（必须响应规定品牌参数）

附件1

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声阻抗仪 | 1 | 丹麦国际听力AT235 | 进口设备，具体要求详见技术参数 |

声阻抗仪技术参数

- 1.探测音频率： 226Hz、配678Hz、800Hz、1KHz的多频率

- 2.探测音强度：85dB SPL（≈69dB HL）

- 3.压力控制：自动

- 4.压力范围：-600daPa 到 +400daPa

- 5.压力限制范围：-750daPa到+550daPa

- 6.声顺值范围：0.1-8.0ml

- 7.▲同侧刺激声：500/1000/2000/3000/4000Hz纯音，宽频噪声，高通噪声，低通噪声，1000Hz/2000Hz/3000/4000Hz窄带噪声

- 8.对侧刺激声：250/500/1000/2000/3000/4000/6000/8000Hz，

- 9.▲宽频噪声，高通噪声，低通噪声，    250/500/1000/2000/3000/4000/6000/8000Hz窄带噪声

- 10.声反射接受度：可调，0.05ml-0.15ml

- 11.刺激声强度：最大120dB HL

- 12.测试方法：自动，手动

- 13.声反射衰减：自动阈上10dB或者手动调节强度，测试时间10秒

- 14.声反射潜伏期测试：自动，测试300ms

- 15.ETF1：完整鼓膜咽鼓管功能，Williams test

- 16.ETF2：穿孔鼓膜咽鼓管功能，Toynbee test

- 17.ETF3：异常开放咽鼓管功能

- 18.纯音测听：

18.1频率范围：125-8000Hz

18.2强度范围：-10-100dB HL

18.3自动测试：自动测阈值

- 19.存储：≥50,000个患者及测试结果

- 20.手动或全自动测试

- 21.▲≥10寸液晶屏幕，

- 22.▲直接连接打印机进行打印中文A4纸报告单，可自定义台头

- 23.▲最新型的临床型探头，探头四色灯光状态显示，

- 24.接口：USB接口连接电脑，USB接口连接打印机；HDMI接口，连接投影仪或者外接大屏幕

- 25.电源适配器：输入100-240VAC 50-60Hz, ≥1.5 A ，直流输出。

- 25.软件：兼容同品牌所有听力、眩晕、平衡等检测设备

- 26.整机质保5年（含附件）

- 27.所用耗材均已在新疆医保平台挂网。

- 28.软件终身升级，不再另外收费。

- 29.提供设备状态卡及适应症范围快速操作卡

- 30.提供的设备为近一年生产