设备参数表

一、器械类：

产科器械类：

低位产钳（型号simpson）：6把

4把 （ZG270R16Cr型号的）

2把 （F30090）26.5cm剖腹钳头，宽1cm-4cm 长16cm

手术器械类：

1.直角气管钳：ZL951RN 220x4x45 mm

2.输精管分离器：14cm的

3.特殊宫内节育器取环钳：22cm的，最细的，微弯，带有横齿

表面光滑，无锋棱，无毛刺，无裂纹；

4.肌瘤搅碎器（电动子宫切除器）：

1、电动器的电器参数

* 1. 使用电源：~220V 50Hz
  2. 额定功率:40VA；
  3. 熔断器：外部两个规格为F1AL250V，内部两个规格为：F1AL250V\F0.5AL250V。
  4. 电机电压：DC7~30.5V。
  5. 运行方式：间歇加载连续运行。（加载：15min、间歇：2min）

2、电动器转动力矩应不小于15N·cm，转速允许下降20%。

3、电动器的转速51r/min-201r/min，允差±10%。在距刀管头端6mm处，径向跳动量不大于1.5mm。

4、电动器的噪声应不大于68dB（A）。

5、具有良好的切割性能，在正常状态下，应能顺利切割子宫腔等软组织。

6、各联接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，无脱焊、虚焊、漏焊或堆焊等现象。

7、手机柄电机可拆卸。

8、含主机系统：控制器1台，手机柄1个，手机芯1个，，腹式切除器3个，穿刺器2个，子宫抓钳2把，宫颈钳2把，扩张器2支，转换器2个，引导棒1个，子宫量棒、拨棒各1个，打结棒1个，肌瘤钻2个，简易举宫器1把、各式密封帽1包。

1. 肌瘤抓钳：

5\*420mm的两个，10\*420mm的两个

上述器械都要304不锈钢的。

二、小儿电动吸痰器

规格参数：  
1.采用无油润滑真空泵作为负压源，系统不会产生正压，并设有溢流保护装置；  
2.空气过滤器可以防止负压泵受到污染；  
3.负压调节装置具有锁定功能，可根据需要任意设定负压值；  
4.贮液瓶采用透明硬质塑料，便于拆卸、清洗和携带。  
5.塑料箱壳美观、耐用；结构紧凑、重量轻、操作简单、携带方便。  
6.极限负压值：18KPa±1.5KPa(135±11mmHg).  
7.负压调节范围：2KPa～极限负压值.  
8.抽气速率：≥6 L/min.  
9.噪音：≤55dB(A)  
10.贮液瓶：1000mL（PC 塑料）.  
11.电源：AC220V 50Hz.  
12.输入功率：30VA.

三、可视喉镜（成人）

1.喉镜与显示屏一体化结构，便携易用。  
2.显示器可灵活翻转前后120°~180°，左右翻转120~270°。  
3.显示器分辨率：不低于320\*240。  
4.可浸泡消毒。  
5.具备一键拍照功能，一键录像功能。  
6.显示器规格：3.5英寸显示屏以上。  
7.视场角：50°以上。  
8.光照度：≥150Lux以上。  
9.工作时间：≥200min。  
10.一支喉镜手柄可与3个以上规格镜片匹配使用。  
11.喉镜片为一次性镜片。

四、牙垫

大号，医用不锈钢材质

五、血糖仪

1. 测试范围：1.1～33.3 mmol/L (20～600 mg/dL)。  
   2.显示结果：相对应的血浆血糖浓度。  
   3.测试样本：新鲜毛细血管全血、静脉全血。  
   4.最小加样量：≤1 μL。  
   5.测试时间：≤10秒。  
   6.电池要求：１个CR 2032 3.0V电池。  
   7.电池寿命：≥1,000次检测。  
   8.血糖浓度单位：mmol/L （单位不可更换）。  
   9.记忆值：100个测试结果及其日期和时间。  
   10.自动关机待机：2分钟后自动关机。  
   标准配置:血糖仪、电池、采血笔、便携包等操作温度:5~45℃℃  
   11.记忆值: 100个测试结果  
   12.使用期限:仪器 10 年;试纸 24 个月有效期

六、TDP治疗仪

1. 产品规格：立式540x540x1470mm  
   2.多广角支臂，360°旋转灯头，高质支臂，折叠耐磨。  
   3.液晶智能触摸屏，定时定温，随心所欲。  
   4.LED按开/关键，治疗仪开始工作或暂停  
   5.时间：30分钟/60分钟/90分钟调节定时  
   6.温度：高档H，低档L调节温度  
   7.治疗头表面3T多峰结构照射面积大，电离钝化处理，无需更换  
   8.发热体：蚀刻发热技术，高温速热，发热均匀。  
   9.四重保护：①高温保护（大于230°）  
   ②倾倒断电保护（45°）  
   ③高压低压保护（150V—265V）  
   ④治疗板工作5000小时无故障保护  
   10.保修服务：保修两年以上

七、输液泵

1. 输液精度≤±5%；  
   2.速率范围：0.1-1400ml/h,最小步进 0.1ml/h；  
   3.预置输液总量范围：0.1-9999ml；  
   4.快进流速范围：0.1-1400ml/h；  
   5.支持 ml/h 和滴/min 两种流速单位  
   6.屏幕≥2.5 英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息；  
   7.锁屏：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；  
   8.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；  
   9.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；  
   10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；  
   11.压力报警阈值可调，最低 150mmHg；  
   12.电池工作时间≥4 小时@25ml/h；可升级至≥8 小时@25ml/h  
   13.接口支持 RS232 数据传输、护士呼叫、DC 输入功能。

八、胎心监护仪探头

1. 母亲胎儿监护仪：三瑞（型号SRF618K9）

2个无线宫缩压力探头，2个无线胎心探头，1个有线宫缩压力探头

1. 飞利浦胎儿监护仪：型号M2702A

1个有线胎心探头

九、空气波压力循环治疗仪  
1.≥5.7英寸LCD液晶触摸显示屏；  
2.≥3种专业DVT治疗模式，≥6种专业4腔全肢气囊治疗模 式，≥9种充气治疗模式，适用多种治疗场景。  
3.▲单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，能有效 避开患者不适合挤压的部位；  
4.配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果；  
5.配置专业DVT分段式气囊，配合设备内部DVT治疗模式使用，可作DVT模式和4腔模式两用机，适用于医院所有患者；  
6.▲特制叠加式双层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效；  
7.环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能；  
8.配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配；  
9.▲设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；  
10.充气气泵使用时产生的噪声≤65dB；  
11.▲时间设定模式：DVT模式下，治疗时间1min~99h可调，满足患者超长时治疗；4腔气压模式下，治疗时间1min~99min可调，满足临床患者所需；  
12.设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证不同患者治疗效果相同；  
13.实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；  
14.▲智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节；  
15.梯度压力模式：内置程序，最后一腔充气强度仅有第一腔的60%，符合人体生物力学，使治疗时更加舒适并有效保护人体静脉瓣膜；  
16.过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；  
17.断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；  
18.主机外壳采用ABS作为主要材质，坚固耐磨；气套采用TPU+尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感；  
19.▲气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。  
20配置清单：  
主机1台  
四腔上肢气套1只  
四腔下肢气套2只  
1分1充气导管1条  
1分2充气导管1条  
DVT 8转6导管（深灰）1条  
DVT 4转3导管（深灰）1条  
1芯气座脚底气套2只  
2芯气座小腿气套2只  
电源线1条