牙科综合治疗仪空气压缩机参数

一、主要技术参数:

1.流量(L/min):960L/min。

2.静音无油，噪音(dB):<70分贝。

3.最高压力(Mpa):≥ 0.8。

4.启动压力(Mpa):≥0.5。

5.储气罐容积(L): ≥200。

6.可供使用的治疗机数量:≥14台。

7、马达线圈采用纯铜线。

8、支持自动排水。

9、机电一体，自动控制，分段启动。

10、储气罐内部罐体需保证医用压缩空气的抗菌、抗腐蚀要求。

11、电源消耗≥4KW，电压380V

二、配置清单(必须包含但不仅限于以下内容)

1.马达:≥5台

2.电磁阀:≥5个

3.单向阀:≥5个

4.安全阀:≥1个

5.自动排水阀:≥1个

6.过滤消音装置: ≥5套

7.储气罐:≥1台

8.压力表:≥1个

9.分段启动控制箱一套(每台马达都独立运行)

民管小组签字：