## Sheet1
采购清单
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 推荐品牌 |  |  | 备注
1 | 专用医用血液冷藏箱 | 1 | 台 | *1.门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能。 *2.市电供电，微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。 *3.显示：LED数码管显示，显示箱内上下温传感器温度，平均温度，可通过指示灯查看电源，开门，冷凝器脏状态。 4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。 6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。 *7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。 *9. 配备四个脚轮，两个底脚；灵活，可移动、可通过底脚锁定。 *10.压缩机：车载专用进口直流压缩机，制冷迅速（常温下空载35分钟可降至设定温度），高可靠性（移动运输制冷设备专用），高效节能，低噪音，使用寿命长。 *11.冷凝风机：高效节能，低噪音，使用寿命长。 *12. 噪声低于国家标准，声压级≤41dB（A）。有效容积279L。 13.不锈钢内胆设计，防腐可靠。 *14.门体机械锁，带独立锁扣，方便使用。 15.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。 *16.箱内7个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。 17.防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。 18.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。 19.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。 *20. 5个蘸塑搁架，15个蘸塑血筐，5个内门，可减小开门取血的冷量散失。 *21. 选配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。 *22.具有医疗器械注册证。 24. 生产厂家通过ISO9001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证、职业安全健康ISO 45001认证，符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证，具有医疗器械生产许可证。 | 海尔 | 澳柯玛 | 美菱
2 | 专用血清学离心机 | 1 | 台 | 1.回转数值（rpm）:*数码管显示，具有转速和离心力双显示功能。 2.最大离心力:1610×g & 4000rpm。 3.电子控制部:微电脑控制系统,动态显示离心力和离心转速/可设置和转换绝对离心力和相对离心力,*具有记忆装置,可存储20组工况(20组离心参数)其中1组预设为血库凝聚胺试验专用，其它工况可人工调节设定,即时离心功能。 4.安 全 装 置:具有离心不平衡补偿装置(可达10g)和不平衡自动断电保护装置,马达过热安全防护装置,三点悬吊式平衡系统,电子门盖锁，转子停止门盖自动打开,玻璃保险丝 3A。 5.定 时 器:1-99min59sec 数位定时装置,采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间。 6.刹 车 系 统:自动刹车系统，可实现4000转满载情况下10秒内停机无回荡。 7.电 源:220V , 50Hz。 8.功 率:150W。 9.套 管 容 积：不小于（10ml × 12支）或者（15ml × 12支）。 | 贝索 | 迈克尔 | 力博