维修服务内容及要求

1. 故障现象

制氧机空压机运行过程中频繁出现高温报警，造成停机

1. 维修服务要求

1、空压机移机，缩短排风管线，排风管扩大，增加排风效率。

2、机房内电源线由走地式改为悬吊式或墙面走线槽，以方便地面卫生清洁工作。

3、空压机排风机改为三相电排风机，长时间开启不易烧坏，配备温度控制器，可随温度高低设置自动启停。

4、空压机移机后气体连接管道、设备电源线根据机房现场布局需求增加。

5、对空压机进行除尘、油污清理。

6、维修改造后，空压机能连续20小时以上启动不停机。

7、合同签订后10天内完成维修。