**项目基本信息**

**采购项目名称**：洛浦县维吾尔医医院 PRP 低速冷冻离心机采购项目

**预算金额**：28.8万元

**采购单位**：洛浦县维吾尔医医院

**采购方式**：在线询价（政采云平台）

**数量**：1 台

**交货期**：合同签订后 10 天内

**付款方式**：按合同约定支付

**售后服务要求**：至少1年免费质保，24 小时内响应故障，提供定期维护服务

**设备核心参数要求（硬性指标）**

**转速范围**：最低转速≤200 rpm，最高转速≥4000 rpm（可调）

**最大离心力**：≥4890×g

**温控系统**：制冷范围 - 20℃至 + 40℃，温度波动≤±2℃（需提供温控精度检测报告）

**转子类型**：适配 PRP 专用水平转子（标配至少 2 种容量转子，如 10ml×12、20ml×6）

**认证标准**：通过医疗器械注册证（Ⅱ 类及以上）、CE 认证、ISO 13485 质量管理体系认证

**安全防护**：具备门锁保护、超速 / 超温自动停机、不平衡检测功能

**程序预设**：内置 PRP 制备程序（至少 3 种标准化程序，支持用户自定义参数）

**分离效果**：血小板回收率≥90%，红细胞残留率≤5%（需提供第三方检测报告）

★**耗材适配**：不配备。不需要耗材。

**采购发布重点**

**明确应用场景**：强调用于 PRP 制备，需符合临床医疗标准

**突出技术合规性**：硬性参数标注 “★” 号，要求逐项响应并提供检测证明

**注重安全与质控**：具备医疗级安全防护功能

**强调售后服务**：在新疆地区设有常驻技术服务团队

**注意事项**

**参数细节**：避免歧义，表述准确

**附件上传**：强制要求上传产品彩页、医疗器械注册证等

**硬性要求总结**

**资质合规**：医疗器械注册证、CE 认证

**性能达标**：转速、温控、PRP 分离效率

**安全强制**：超速 / 超温保护、门锁装置

**验收绑定**：分离效果需现场测试合格