**和田地区维吾尔医医院采购诊疗设备项目**

**竞价文件**

**项目名称：和田地区维吾尔医医院采购诊疗设备项目**

**采购机构：和田地区维吾尔医医院**

**联 系 人：买先生**

**电 话：0903-2512504**

和田地区维吾尔医医院采购治疗设备项目竞价文件

**一、项目概况**

**1.项目名称：**和田地区维吾尔医医院采购治疗设备项目

**2.采购机构：**和田地区维吾尔医医院

**3.采购形式：**政采云平台-在线竞价

**4.采购内容：**采购1台可透视手术床，2台颈椎牵引机，2台臭氧治疗仪，1台偏振光治疗仪。

**5.设备交付时间和具体地点：**合同签订后，5个工作日内配送至院方指定地点。

**6.项目预算：**396000元（预计采购预算金额）

**二、资格条件**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）；

（2）提供2023年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近一个月的资信证明；

（3）提供税务机关出具近三个月的完税证明（如依法免税的，应提供相应文件证明，代扣缴税的完税证明不作为税务缴费凭证，如社保缴税等）；

（4）法人投标应提供《法定代表人身份证明书》，委托代理人投标应提供《法定代表人授权委托书》；

（5）提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2024年6月份后成立的公司按实际发生提供）；

（6）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（[http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实）。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、采购需求：**

**1、有关说明**

（1）投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

（2）产品属于国家强制采购的节能产品，响应供应商必须提供属于国家强制性节能产品品目清单内的产品进行响应，并提供有效的强制性节能产品认证证书复印件

（3）采购需求中带★条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致**无效投标**。

**2、项目基本概况**

项目需求概述：和田地区维吾尔医医院采购电动手术台

（T型座），电动颈椎牵引椅项目

供货期：合同签订后，5个工作日内配送至院方指定地点。

**3、采购项目清单及技术参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 货物名称 | 参数要求 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| 1 | 可透视手术床 | 1、台面长度：2000mm±20mm 2、台面宽度：500mm±20mm3、台面最低：670mm±20mm 4、台面最高：920mm±20mm 5、升降行程：250mm±20mm 6、平移行程：400mm±20mm7、背板上折：≥76°±2° 8、背板下折：≥10°±2°9、台面前倾：≥20°±2° 10、台面后倾：≥20°±2°11、台面左倾：≥20°±2° 12、台面右倾：≥20°±2°13、头板上折：≥65°±2° 14、头板下折：≥90°±2°15、腿板下折：≥90°±2° 16、腿板外展：≥90°±2°17、腰板上升：120mm±10mm 18、电源电压：220V 50Hz★19、可穿透X光 | 台 | 70000 | 1 | 70000 |
| 2 | 颈椎牵引机 | 1、电源：220V/50HZ2、功率：60VA3、牵引行程：0～300mm4、牵引总时间：0～99min可调5、牵引时间：0～9min可调6、间歇时间：0～9min可调7、牵引力：0～99Kg可调8、产品尺寸：600\*720\*2050mm★9、控制：配备电脑、微电脑或者控制操作设施 | 台 | 31000 | 2 | 62000 |
| 3 | 臭氧治疗仪 | 1. 电源电压：AC220V 50Hz2. 功率： 260ＶＡ

3.输入氧气压力：100-150Kpa4.输入氧气流量：0.5-1.5Ｌ/min 5.输出臭氧浓度：5-80mg/l 6．浓度显示误差：≤3%（最大浓度） 7.自动存储历史操作记录：1000条8．立式推车式设备，7寸彩色触摸屏技术，具备智能人机对话式控制界面，各种操作用手轻轻点触即可实现，制取臭氧浓度显示以0.1mg/l作为计量单位，精确值高。9.具备浓度值的压力、温度参数补偿功能，确保了浓度的准确性。10.高精度紫外光臭氧浓度传感器，浓度值精确稳定。11.浓度自动校准:待机时按照一定时间间隔自动进行浓度校准，保证浓度实时准确性。12.具备完善的报警系统，包括压力超限报警、温度超限报警、浓度传感器故障报警系统、氧气流量超限报警。13.具备开机密码保护系统，确保设备安全使用。14.具备氧气恒流量供气功能，免于流量手动调节。15.内置恒温加热型自修复式臭氧催化还原装置，可将臭氧高效还原成氧气后排出，确保在治疗过程中医务人员和患者的健康安全的同时也防止臭氧泄露造成空气污染。废气排达到国家标准1小时最高容许度0.1mg/m3的安全指标。16.具有强大的历史记录功能，电脑记录取气操作的时间和次数，档案可随机查阅，方便医院对设备的管理。17.开、关机管道自动冲洗、消毒系统，确保设备不被腐蚀，保证产生臭氧气体的纯度。18.待机节气功能:待机状态自动关闭氧气阀。19.智能按压取气:用注射器取气体时只需轻轻一按即可自动充气，无空气进入。20.配备新型自锁式取气接口，具备臭氧定时输出功能，定量输出功能，实时显示臭氧流量累积值。21.具有三组常用浓度快捷键，方便使用，按照治疗需要可以提前设定储存好三种不同的浓度值，并可随时修改或设定需要的浓度值。便于快速无菌操作。22.有两种气体输出方式（1)注射器智能按压取气（2)管路自锁式连续取气23.运行控制系统:单片机控制系统，质量好，运行稳定。24.臭氧发生器：采用钛合金基板和陶瓷平板沿面放电技术，高效长寿命。25.通过了ISO13485国际质量管理体系标准认证 | 台 | 68000 | 2 | 136000 |
| 4 | 偏振光治疗仪 | 1. 供电电源：额定电压：220V ；额定频率：50Hz。
2. 额定输入功率：150VA。
3. 两路输出：两路点状偏振光输出。
4. 尺寸

4.1主机：长510mm，宽420mm，高980mm，允差±10%；4.2辐射器点状偏振光辐射器：长200mm，允差±5mm，光输出头外径16mm，允差±2mm；4.3辐射器支架调节范围：460mm～1400mm，允差±30mm，治疗方位可在360°范围内调节；4.4输出光波长：点状偏振光波长：713nm～984nm，允差±5％。4.5辐射器连接线：长1100mm，允差±10%1. 治疗模式

a) 断续输出：高功率为所选档位，低功率为1档1) 断续模式1：高功率工作1s，低功率工作1s，允差±10%；2) 断续模式2：高功率工作1s，低功率工作3s，允差±10%；3) 断续模式3：高功率工作2s，低功率工作2s，允差±10%b) 连续输出：输出强度分8档可调，治疗仪辐射器最大输出功率1.5W，允差±10%。1. 定时：治疗仪上有定时控制装置，定时范围在0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10％。
2. 治疗仪配有钥匙开关，顺时针方向旋转启动治疗仪。治疗仪配有紧急理疗终止器，当需要立即停止输出时，按下终止器按钮，就可终止光源输出。

8.治疗仪的四个脚轮，有两个具有锁定功能。 | 台 | 128000 | 1 | 128000 |

备注：

1.投标报价总价（单价）均不得超过货物的单价最高限价和总价。

2.本项目各个包不论是否注明均采购国产产品。

3.上述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌均为参考指标，但所投产品参数不得低于上述要求。

(2)**、商务要求**

（2.1）、合同履约期限：合同签订后两年。

（2.2）、投标报价：以人民币报价。供应商报价须包含本采购文件约定的所有工作内容及相关费用。货物金额、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费、税金及其它产生的相关所有费用均包含在报价总额中。

（2.3）、交货时间:合同签订后七个工作日内送达完。

（2.4）、交货地点:和田地区维吾尔医医院指定地点。

（2.5）、验收方式:由医院主管管理部门根据相关程序执行。

（2.6）、结算方式：本合同货款是货到甲方库房，经质量检验合格后入库;由中标商开具发票，医院在验收合格入库30天后向中标商支付货款（具体支付方式与供货合同为准）。

**（3）、质量要求**

（3.1）、质量标准:必须达到国家或地方各类标准。

（3.2）、如未达到上述质量标准原因而造成的一切损失由中标商承担。

（3.3）、如提供货物质量原因发生退货，中标商须承担全部责任。

（3.4）、乙方必须提供营业执照、经营许可证、法人委托书、质量标准、产品质检报告书 (随货同行) 等经营的有效资质。

**(4)、包装要求**

要求中标企业在指定的时间和地点交付产地、质量、价格、包装、有效期等均符合条件的货物，任何由于包装不妥善所致的任何损失均由供货方承担。

**(5)、违约责任**

以下违约事项，需支付违约金，每次违约违约金为履约保证金的 5%,中标商在支付违约金后还应继续履行应尽的交货义务，出现以下违约情况解除合同,不退还履约保证金同时取消供货资格。

（5.1）、中标商未根据医院通知将所签订中标合同附件中的货物供应给医院。

（5.2）、中标商未按合同价与医院进行结算货物款。

（5.3）、合同参数和实际送货不一致，不按时送货。

**（6）、售后服务及其他要求**

（6.1）、售后服务要求：应具有相应售后服务能力。

（6.2）、培训服务要求：对于一些需要指导的新产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由供应商负责。

（6.3）、不可抗力。因发生自然灾害等不可抗力原因，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在15个工作日内提供证明。

（6.4）、解除合同的条件。当事人双方经协商一致或者发生本合同约定的事由时，即可按照相关规定解除合同。

**四、询价规则**

1.竞价开始时间：竞价信息发布

2.竞价截止时间：按照系统截止时间

3.有效竞价标准：有效报价供应商至少 3家

4.成交规则：采购人在有效报价的供应商中，手动确认成交供应商

5.供应商竞价方式：对采购需求报价

6.推荐成交供应商：符合采购需求及资质要求的最低报价

7.供应商响应附件要求：必须盖章上传相关材料满足如下：

**资格性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **评 审 内 容** |
|  | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； |
|  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。 |
|  | 提供2023年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近三个月的资信证明； |
|  | 提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2024年05月份后成立的公司按实际发生提供）； |
|  | 提供税务机关出具近三个月的完税证明（如依法免税的，应提供相应文件证明，代扣缴税的完税证明不作为税务缴费凭证，如社保缴税等）； |
|  | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |
|  | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）； |
|  | 投标人为生产商的须具有有效期内的第三方出具的《产品检测证书》。 |
|  | 法人投标应附《法定代表人身份证明书》，委托代理人应附《法定代表人授权委托书》； |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn）三个网站的查询结果，如投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）的。 |
|  | 本项目 不 接受联合体投标。 |
|  | 报价单（要明确型号，数量，金额，单位，生产厂家） |
|  | 偏离表 |
|  | **中小企业声明函** |
|  | 提供以下承诺书 |
|  | 1. 售后服务承诺书
2. 质量保证承诺书

3、未串标承诺书 |

 **符合性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **评 审 内 容** |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期； |
|  | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 投标报价未超过本项目最高单价限价的； |
|  | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形； |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；  |
|  | 按招标文件要求提供本国产品的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

**五、竞价要求**

1.为避免低价低质恶性竞争，请实事求是报价，如有违反市场价格规律超低价恶意谋取中标后，又不能按照招标人时间节点要求完成服务者，一律按无效报价处理并上报行业监管部门进行处罚。

**附件1：供应商资料**

**附件2：**

**法定代表人身份证明及授权委托书**

 法定代表人身份证明书

（代理机构名称）：

兹有 同志为 公司法定代表人，代表我公司办理项目名称及编号采购活动中一切事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码： 邮政编码：

|  |
| --- |
| 法定代表人《居民身份证》双面扫描件 |

 投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名） ：

日期： 年 月 日

 **法定代表人授权书**

（采购人）：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

被授权人签名：

签发日期： 年 月 日

附：

代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人及被授权人身份证（双面扫描件） |

**附件3：2023年第三方财务审计报告或银行出具的近三个月资信证明**

**附件4： 近三个月社保缴纳证明**

**附件5：近三个月完税证明**

**附件6：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

**附件7：前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**附件8：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）**

**附件9：有效期内的第三方出具的《产品检测证书》。**

**附件10：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果。**

**附件11：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果。**

**附件12：国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn） 查询结果。**

**附件13：报价单（要有明确型号、数量、金额、单位、生产产家）**

**开标一览表**

招标项目名称：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 标项序号、名称 | 投标单价合计 |
|  | 小写：￥ 元  |
| 大写： |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

注：本表格式不得更改，投

**投标报价明细表**

项目名称： 招标编号：

投标内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 品牌及产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（小写） |  |
| 合计金额（大写）： |  |

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名） ：

日期：

**注：1、合计金额应为各分项价格之和。**

**2、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。**

**3、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。**

**附件14：偏离表**

 **规格、技术参数偏离表**

投标人名称（公章）：　　　　　 招标编号：

标项序号、名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

**附件15：中小企业声明函**

**附件16：销售服务承诺书**

**附件17：质量保证承诺书**

**附件18:未串标承诺书**

**附件19：产品检验报告**

**附件20：产品检验报告型号与报价单上型号不一致的情况说明。（如有）**

**附件21：提供前三年没有重大犯罪记录证明**

**附件22：生产厂家的资质资料**

**附件23：其他资料**