听力筛查仪

1.1用于成人听力测试，两路独立的输出通道；

1.2输出：气导、骨导，声场；

1.3具备气、骨导掩蔽功能；

1.4具备自动纯音测试功能；

1.5气、骨导掩蔽提示；

1.6手动气、骨导掩蔽功能；

1.7掩蔽刺激声：窄带噪音，白噪音；

1.8频率范围气导：125HZ～8KHZ,可自由设定频点;

1.9频率范围骨导：250HZ～6KHZ,可自由设定频点；

1.10声强范围气导：-10～120dB;

1.11声强范围骨导：-10～70dB;

1.12声强范围声场：-10～90dB；

1.13输出声强精度误差：<0.5dB,频率误差<1%；

1.14声强步进：1dB、2dB、5dB,可以设置；

1.15测试信号：纯音、啭音、窄带噪声、脉冲音(0.5S,1S,2S可选);

1.16耳鸣患者：啭音：5HZ正弦波，±5%调制；

1.17给声方式：持续给声、触摸式给声；

1.18沟通：麦克风对话，音量可调；

1.19配置平板电脑，无线触摸屏操控；

★1.20打印机：标准A4打印和热敏打印机打印；

1.21既支持市电又支持锂电池工作。电源：电源适配器和锂电池；

1.22职业病诊断：可根据国标直接获取噪声聋诊断数值和诊断分级，对听力结果进行年龄性别修正，对听力测试数据一键计算分析；

1.23配置要求：主机、气导耳机、骨导耳机、患者应答器、电源适配器、锂电池、麦克风、平板电脑、热敏打印机，操作软件一套；

1.24安全标准：GB9706.1-2020;

1.25听力计标准：纯音听力计;

1.26存储：不限人数;

1.27具有刷身份证实现病人信息自动登记功能。

二、商务要求：

1.负责设备的安装、调试、培训工作。

2.如有所需试剂、耗材、关键性配件提供相应的注册证，销售资质等，并标明价格（价格不能高于通用的耗材配件的价格）。

3.自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

4.质保期内如关键配件出现损坏包更换。

5.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及设备科备案。

6.具有24小时免费服务热线，当设备出现故障报修后，30分钟内响应，24小时内到达现场。

7.质保期：≥2年。

8.付款方式：货到安装完毕，经院方验收合格后，中标方应持有院方指定代理人签署的验收单和发票向院方申请付款，院方审核后14个工作日内支付合同价款的60%；满一年后，支付合同价款的30%；合同价款的10%质保期到期后，无质量问题时院方一次性无息付清余款。