**经皮黄疸仪技术参数**

**技术参数：**

1. 底座输出：8.4V/1A；
2. 光源: 氙闪光灯；
3. ★光源寿命：不低于150000次；
4. 其他：底座内置检查屏；
5. 最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)；
6. 准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）；
7. 重复性：≤3%；
8. 信息提示：低电压提示；
9. 检查屏(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为)：预定值为“0”的检查屏为0.1，
10. 定值为“20”的检查屏为5±0.5；
11. 平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式；
12. 时间设置：可实现时间日期的修改；
13. 声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关；
14. ★亮度调节：屏幕亮度高于或等于5级调节；
15. 测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换；
16. 屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟；
17. 历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记。

★.售后服务及相关备件要求

1、生产厂家在国内有相应的零配件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；在疆内有维修机构或伊犁地区有分公司及专业技术人员（提供营业执照及技术人员名单、社保、资质）

2、提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员；

3、合同设备保质保用期，不得少于3年（用户单位验收合格之日起计算）。

4、质保期内设备使用期间非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，发生的维修、保养、及易损件费用由中标人承担；维修响应时间小于2小时，工程师24小时之内抵达现场进行维修；特殊情况下，经院方同意可适当延长时间，但不超过48小时抵达现场（48小时内无法修复的，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作）。

5、质保期内设备整机每半年提供一次免费上门维护、保养服务；

6、厂家提供专业人员现场操作和培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能工程师须提供持培训合格证明为招标人提供维修服务；

7、提供保修期后无偿技术支持，设备软件系统保修期后能提供免费的升级维护。

8、提供正规的常规使用的备品备件价格表。

9、保修期后的维修费用，先修设备恢复运行正常后付款，零备件的购买，先交货保障正常运行后付。

10、 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺）。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。