全自动生化分析仪技术参数

- 仪器类型：随机任选、分立式全自动生化分析仪

- 分析速度：生化比色恒速≥800T/H

- ★最大可同时分析项目：≥185个

- 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)

- 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法;

- ★样本位：≥190个样本位；

- 样本量：1.5μL～35uL， 0.1µl步进。

- 加样技术：液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、智能全针立体清洗、支持样本稀释测试；

- ★试剂位：≥180个试剂位；

- 试剂盘冷藏温度：2～8℃，24小时不间断冷藏

- 试剂量：10μL～200uL， 0.5µl步进；

- 反应杯位：≥165个,光径5mm；

- ★最小反应体积： ≤70µl；

- ★温控方式：固体直热，升温快，免维护，无需恒温液；（不接受其他温控方式）

- 反应盘温度：37±0.1℃；

- 比色杯清洗：8阶，自动温水/清洗剂清洗

- 光学系统：全息凹面光栅后分光系统

- 波长：340～850nm ,≥16个波长（提供证明文件）

- 吸光度线性范围：0～3.5 Abs

- ★样品携带污染率：≤0.05%（提供证明文件）

- ★支持HbA1c全血测试功能（提供证明文件）

- 具有酶线性拓展功能

- 支持在线试剂装载

- 参数导入：具有参数导入、校准参数导入功能。

- 支持一个项目放置多套试剂

- 支持定时休眠和手动休眠

- 操作系统：全中文操作界面

- 报告打印：中文报告，8种格式可选，支持用户自定义模式

- ★配套系统：具备原厂生产通过SFDA注册的配套校准物和质控物，可直接溯源到国际参考方法，保证检测系统的可靠性。（提供RELA比多结果和溯源性证明文件）

- ★CNAS认证：为保证检测结果可靠，生产厂家具备标准化实验室，且获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可。（必须提供CNAS标准化实验室证书）

- ★售后服务：本省有经工商注册的厂家办事机构，有完善的售后服务，并有不少于10名专业维修工程师提供售后服务。（必须提供分公司营业执照及经社保部门开具的工程师在疆内缴纳的社保证明）