# 乌苏市人民医院西门子32排CT和数字胃肠机球管采购参数及要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 服务类型 | 预算（元） | 服务范围 |
| 西门子32排CT | GO Up | 更换球管 | 420000.00 | 1.包括更换球管的所有费用（包括人工费）；2.球管质保30万秒次；3.球管有国家合法注册证，满足参数要求。 |
| 数字胃肠机 | PLD9600A | 更换球管 | 60000.00 | 1.包括更换球管的所有费用（包括人工费）；2.球管质保一年或20万秒次，以先到为准；3.球管有国家合法注册证，满足参数要求。 |

**CT球管参数:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数项目 | 球管参数 |
| 1 | 球管阳极输入功率 | F1 | F2 |
| 21千瓦 | 34千瓦 |
| 2 | 球管阳极热容量 | 3.5MHU |
| 3 | 球管阳极表面覆层材料 | 铼-钨 |
| 4 | 球管靶材料 | 铼钨合金 |
| 5 | 球管标准X射线管电压 | 140KV |
| 6 | 标准焦点值 | F1 0.8\*0.4 F2 0.8\*0.7 |
| 7 | 球管靶角 | 8° |
| 8 | 球管X射线管组件的固有过滤量 | ≥5.5mm Al/140kV |
| 9 | 球管辐射泄露在1米距离时 | ＜0.8mGy/h |
| 10 | 球管重量(不包括附件) | 50±0.5kg |
| 11 | 球管高压连接 +/- | +：3个电极- ：3个电极 |
| 12 | 操作过程中所允许的环境温度 | -20℃—70℃ |
| 13 | 操作过程中所允许的空气的相对湿度 | 5-95% |
| 14 | 操作过程中所允许的大气压 | 700hPa-1000hPa |
| 15 | 球管冷却流速 | ＞5升/分钟 |
| 16 | 球管的配适性 | 球管注册证明 |
| 17 | 产品质量 | 安装之前须提供球管原厂球管证书、球管合格证和球管注册证 |
| 18 | 球管溯源 | 在签署合同前可提供球管原厂授权，以溯源球管合规来源 |
| 19 | 质保期 | 球管质保期不低于：30万秒次。 |

**胃肠机球管参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数项目 | 胃肠机球管参数 |
| 1 | 标准X射线管电压 | 照相时 | 透视时 |
| 150 kV | 125 kV |
| 2 | 焦点标称值 | 大焦点： 1.2 小焦点： 0.6 |
| 3 | 阳极标准输入功率（50HZ） | 大焦点: 53 kW 小焦点: 21 kW |
| 4 | 阳极转速 | 最小 2700/ min |
| 5 | 正常使用时的温度范围 | 16 ～ 75 ℃ |
| 6 | 靶角 | 12 度 |
| 7 | 靶角材质 | 铼-钨表面钼靶 |
| 8 | 重量 | 小于等于24 kg |
| 9 | 冷却方法 | 自然冷却或强制风冷 |
| 10 | 最小管电压 | 40 kV |
| 11 | 最大灯丝电流 | 大焦点: 5.8 A 小焦点:5.1 A |
| 12 | 最大管电流 | 大焦点: 1000mA 小焦点: 500 mA |
| 13 | 阳极热容量 | 420 kJ (600 kHU) |
| 14 | 最大连续热耗散 | 278 W (23 kHU/min) |
| 15 | 质保 | 一年或20万秒次先到为准。 |

**供应商资质要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必需的专业技术能力（在新疆至少应配备两名常驻工程师，需提供工程师相关信息（相关电子、医学工程等专业毕业证书，投标公司缴纳壹年以上社保、身份证、电话、大型影像设备生产厂家提供的原厂工程师培训证书，公司法人不用提交社保证明）；

3、提供共公司近三个月完税证明和社保缴纳证明；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、具有有效的营业执照、《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及审计报告（需提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告或财务报表，成立不足一年的提供成立至今的财务报表）；

7、提供法定代表人身份证明及身份证原件，或授权委托书及被委托人身份证原件

8、为保证响应及时性，在新疆设有常驻服务机构（需提供相关证明如房产证、租房合同等）。

9、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的﹙供应商网上自行打印后加盖公章﹚；

10、为防止恶意报价或虚假应标故意阻扰此次询价进度和项目开展，影响医院诊疗工作，对供应商存在不按项目产品要求报价、提供虚假资质材料、不能满足商务要求，中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的我院将在政采云及信用中国平台列为失信企业。

**商务条款：**

1、采购内容: 更换西门子CT/普爱胃肠机X射线管组件，免费安装培训调试。

2、提供新球管正规来源证明，提供球管注册证，球管合格证。

3、提供单位资质，第二类医疗器械经营备案证或医疗器械经营许可证。

4、质保期内球管出现问题，即时响应，6小时内工程师赶到现场，质保期内球管出现故障需要更换，新球管需一周内发到医院并完成安装调试。

5、交货期：7个工作日。

6、CT球管不退旧；高压发生器如有故障一并处理，不再做费用增加。

7、交货地点：甲方指定地点。

8、履约责任：双方严格履行合同条款，要按时完成交货、按时付款，若违约由责任人承担相应的责任。