### TRK－CX医用冲洗器技术参数及配置表

### 一、主要技术参数

(1)环境条件：

a）环境温度：5℃～40℃；

b）相对湿度：≤80%；

c）大气压力：860hPa～1060hPa。

(2)电源条件：电压AC220V；频率50Hz。

2、加热时间：加热至38.9℃所用时间，应≤30min。

3、水温控制范围：水温控制在30℃-38℃连续可调，步进0.1℃，最高温度不超过44℃。

4、温度显示误差：±2℃。

5、加热保护：在42℃±2℃时自动停止加热。

6、水箱容量：5L

7、冲洗水流量：应在0.8L/min～1.2L/min范围内。

8、功能：

a）具有加热时自动停止冲洗，冲洗时自动停止加热功能；

b）具有温度显示功能；

c）具有加热指示功能；

d）具有液面缺水报警指示功能；

e）具有冲洗工作指示功能。

9、输入功率：≤550VA。

10、熔断器规格型号：F5AL250V

11、安全类型：I类、B型。

12、工作制：连续工作制。

TRK—CX医用冲洗器配置表

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 双筒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 台 | 1 |
| 2 | 喷 枪 | 套 | 2 |
| 3 | 硅 胶 管 | 根 | 2 |
| 4 | 脚踏开关 | 个 | 2 |
| 5 | 说 明 书 | 本 | 1 |
| 6 | 保 修 卡 | 张 | 1 |
| 7 | 合 格 证 | 张 | 1 |
| 8 | 电 源 线 | 根 | 1 |

TRK-CX医用冲洗器（双冲）