**RT-3900自动洗板机投标参数**

一、技术指标：（必须与酶标仪同一品牌）

1 显示屏幕： 液晶显示屏幕

2 可洗板条： 适用于平底、U和V型底酶标板或条。

3 冲 洗 头： 96针冲洗头，分配针和抽吸针独立。可清洗两个板。

4 残 液 量： ﹤0.8ul/孔，提供证明材料。

5 清洗液量： 50-3000μl/孔，每孔10μl为单位连续可调

6 清洗方式： 单板、双板或循环清洗。

7 清洗系统： 0-99次可调，冲洗次数，浸泡时间可设置，冲洗压力、液量及时间可调，可进行板底清洗，且板底清晰高度可调。

8 清洗条数： 1-8排可调。

9 浸泡时间： 0-24小时可调。

10 振板时间： 0-24小时可调

11 洗液通道： ≥3个，独立的蒸馏水通道，所有通道均具有液面感应报警功能。

12 存 储： 100组以上程序，同屏显示所有参数。

13 孔间加液量（CV）：在每孔分配量350ul下，平均每孔加液量CV﹤0.7，提供证明材料。

14 废液自动排放：可选配废液自动排放功能。

15 制造企业被评为国家级生物医疗电子产业技术服务和实验中心，并提供证明材料。