MI-200 便携式水质快速测定仪

招标参数

1. \*可快速检测水质中余氯、二氧化氯、总氯、氨氮、臭氧、色度、浊度、PH。
2. \*可拓展检测（重）碳酸盐、二甲基酮肟、COD、总磷、总氮、悬浮物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、偏硅酸、硫酸盐、挥发酚、甲醛、氰化物、硫化物、表面活性剂、有效氯等50种以上常规检测参数。
3. 具备380nm、430nm、510nm、540nm、590nm、610nm、630nm等LED光源。
4. \*主机箱体内置锂电池，无外接电源情况下，持续工作时间不少于5小时。
5. \*彩色触摸屏操作，为方便操作，屏幕尺寸不小于8英寸。
6. 数据显示界面应包含浓度、吸光度、透过率等基本信息。
7. \*主机内置热敏打印机，打印信息应包含记录编号、检测项目、检测结果、检测时间、检验员等基本信息。
8. 具备数据管理系统，可实现检测数据的存储、打印、删除等功能。
9. \*操作界面具备分析测量、数据处理、自建曲线、基本设置、初始化等功能。
10. \*分析测量具有空白、样品测量，自定义曲线、稀释因子、反应时间、倒计时、定时等功能。
11. \*操作系统内置常规检测参数的基本操作流程图。
12. 为便于工作携带，主机箱体尺寸不应大于35\*25\*15cm。主机箱体重量不大于3kg。
13. 主机箱体应具备防水性。
14. \*耗材为预制试剂。
15. \*所投产品制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、国家级高新技术企业证书，须提供在有效期内的证书扫描件且加盖投标人公章。

**16.配套清单：**

1. 主机1台
2. 预制试剂 4盒（种）
3. 便携耗材手提箱1个
4. 试管架1个
5. 带盖消解管 1盒
6. 移液枪 2支
7. 移液枪头 2包
8. 实验手套2双
9. 擦镜纸1本
10. 说明书1份
11. 相关辅助配件
12. 1.5P挂式空调1台
13. 实验室转椅2把