土壤温湿度水分测定仪    型号：QY-J602   数量：6台

测量参数：土壤温度，土壤容积含水率

测量量程：-30～70℃，0～100%

测量精度：±0.3℃，±3%

分 辨 率：0.1℃，0.1%

测量区域：以探针为中心，围绕中央探针的直径7cm、高7cm的圆柱体

探针长度：5.5cm

探针直径：3mm

探针材料：不锈钢

密封材料：环氧树脂

其他参数

◇ 供    电：太阳能+锂电池组合供电+1米支架

◇ 锂 电 池：5200mAh

◇ 存储容量：云端存储

◇ 休眠功耗：25μA

◇ 上传间隔：1分～24小时可调

◇ 数据传输：4G CAT-1无线传输

◇ 数据查看：远程WEB网页查看

为保证数据稳定准确性，需提供第三方校准证书；平台有国家信息中心软件评测中心提供的测试报告。

配置：含2个土壤温湿度一体传感器

叶面积测量仪   型号: YMJ-B    数量2台

1. ★直观显示：实时显示当前时间“年月日，时分秒”，采集显示各项参数与叶片图形，数据查看可在同一界面显示叶片图形与所有测量计算参数及重点参数标记；（需提供设备操作显示界面截图并加盖原厂公章）

2. ★数据补偿功能：针对叶形具体情况可选择“矩形补偿，三角形补偿”两种数据补偿方式，对数据进行补偿，计算结果更加准确。（需提供设备操作显示界面截图并加盖原厂公章）

3. ★蓝牙传输：可蓝牙连接手机app，进行数据传输及固件升级；

4. ★具有GPS功能：可通过蓝牙与应用APP通讯，实现边测量边对测量的样本进行GPS坐标获取；

5. ★程序固件升级：可通过蓝牙与应用APP通讯获取最新的软件升级固件程序，亦可支持通过数据线本地升级程序；

6. ★ 连接手机app：仪器可连接手机app，实时同步仪器测量数据；可获取仪器历史测量数据到app中；可对仪器固件升级；

技术参数要求：

1. 测量参数：叶片长度、宽度、长宽比、周长、面积、形状系数、形状因子、环境温度、经纬度

2. 测量单位：毫米（mm），平方毫米（mm2）

3. 误    差：±2%

4. 分辨率：0.1mm

5. 最大扫描长度：≥3000mm

6. 最大测量宽度：210mm

7. 最大测量厚度：6.5mm

8. 最大扫描面积：3000*210mm2

9. 扫描速度：150mm/s

10. 工作温度：0～40℃

11. 工作湿度：0%～100%（不结霜）