| 编号 | 名称 | 数字式心电图机 |
| --- | --- | --- |
|  | 数字式心电图机（含工作站） | - 12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集； - ▲支持12导心电+心向量同步采集【提供软件截图和产品制造商公开发布的资料证明】； - ▲心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。【提供产品制造商公开发布的资料证明】 - 显示屏幕≥10英寸 - 具备LAN、USB等传输接口 - 支持智能操作系统，可远程更新升级 - ▲设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标。 - ▲心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。【提供产品制造商公开发布的资料证明】 - ▲心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi【提供投标型号产品经中华人民共和国工业和信息化部颁发的“无线电发射设备型号核准证”复印件】 - ▲锂电池额定容量≥8000mAh，支持8小时以上连续工作【提供产品说明书证明】 - 耐极化电压：±600mV - ▲定标电压：1mV±1%【提供医疗器械注册证或检测报告证明材料】 - ▲共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）【提供医疗器械注册证或检测报告证明材料】 - ▲内部噪声：≤10μVP-P【提供医疗器械注册证或检测报告证明材料】 - 频响范围：0.05Hz~350Hz（-30%～+10%） - 存储量：支持10000份心电数据存储 - ▲具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号【提供国家药品监督管理局直属检测单位签发的检测报告证明】 - ▲QTc参数测量：内置6种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置【提供QTc算法功能截图证明材料】 - 心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 - 心电图机支持本地报告进行同屏对比【提供功能截图证明材料】 - ▲心电图机有经过IHE专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。【提供通过测试的相关证明文件】 - 心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。 - 支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。 - 支持V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集。 - ▲对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。【提供急性心肌梗死预警系统相关的软件著作权证书复印件证明】 - 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 - ▲支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。【需提供软件界面截图证明及承诺函】 - ▲阿托品试验采集及处理流程【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】 - 任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能 - ▲梯形图生成技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】 - 支持心电事件、起搏心电、晚电位功能 - 配套专用推车。 |