一、全自动游离二氧化硅前处理仪

1.功能与原理

空气粉尘中游离二氧化硅前处理设备，依据国家职业卫生标准《GBZ/T 192.4-2007工作场所空气中粉尘测定第4部分游离二氧化硅含量》中规定的前处理步骤，完成添加焦磷酸试剂、加热搅拌样品、消解过程准确控温在245-250℃、冷却降温、自动过滤、清洗等功能，整个过程无需人员值守，实现了游离二氧化硅分离前处理的自动化。

2.仪器特点

★制备焦磷酸功能

仪器带制备焦磷酸功能，可实现自动制备焦磷酸；

★多通道、循环运行

2通道，12个样品位，样品架方便替换，可循环补充样品持续运行，有效应对大批量样品；

3.主要参数及要求

3.1多功能样品架

★包括12个待分离样品位，12个已分离样品位；样品架装拆方便，可循环使用；

3.2加液系统

1）加液精度<1%；

★2）创新加液搅拌系统，自动加热消解搅拌，保证受热均匀，搅拌速度可调节；

3.3自动控温加热系统

1）自动控温加热，10min内样品升温至245℃-250℃；

2）双感温控探头，实时监控样品温度，保证消解过程中样品温度恒定；

3）使用PID控制温度，控温精度±1℃；

3.4过滤系统

1）模拟人工倾倒过滤，常压过滤；

2）定制样品瓶，用户可自行选择稀释体积（150-200mL）；

3）样品无需转移，减少样品在不同器皿之间转移过程中的损失；

★4）创新技术监测液面高度，防止滤液溢满，稳定安全；

★5）加热、保温过滤，有效提高过滤速度；

3.5清洗系统

1）自动用0.1mol/L盐酸和高温纯水反复清洗烧杯和残渣；

2）用户可根据需要选择清洗次数，足量清洗，保证无磷酸根残留，提高结果准确性；

3）自动清洗搅拌棒，避免交叉污染；

3.6自动化控制

1）触控屏控制，直接编辑输入信息，软件自动控制，无需人工干预，方便可靠；

★2）机器可以连接WiFi，实现远程控制开、关机和接收预警信息等，实时掌控仪器运行状态；

3）实验结束后，一键完成管路清洗；

4）实验过程中自动记录温度和搅拌时间，内置调试软件，自动校准加液精度；

5）具有试剂液量消耗监控，低于预警值能够实现人性化提醒，确保实验有效进行。

四、工作环境与条件

4.1仪器工作温度：10~35℃

4.2仪器储存温度：10~40℃

4.3仪器工作相对湿度：＜85%RH

五、主要配置清单

5.1 FSD-12游离二氧化硅前处理仪1台

5.2 定制样品杯12个

5.3 定制漏斗12个

5.4 慢速定量滤纸1盒

5.5 烧杯架1套

5.6 漏斗架1套

二、相差显微镜

1、光学系统：国际主流的UIS2光学系统（无限远校正光学系统）

*2、成像模式：明场（BF）、暗场(DF）、相差(PH)三种模式，满足不同场合的观察需求；

3、超大视野目镜：WF10X，视场数F.N.22；WF20X；

4、三目头部，倾斜30˚，可360度旋转，瞳间距53-75mm；支持100%-0、0-100%两档分光比；

*5、无限远平场长工作距离消色差物镜（45mm国际标准齐焦距离）

无限远平场消色差物镜4X，NA 0.10

无限远平场消色差相差物镜20X，NA 0.40，PH

无限远平场消色差相差物镜40X，NA 0.65,PH

无限远平场消色差相差物镜100X，NA 1.25,PH，Oil

5、光学放大倍数：40-2000倍

6、调焦：粗微动同轴调焦, 微动格值:0.002mm,带锁紧限位装置

7、五孔物镜转换器

8、载物台：双层卡夹式移动平台，尺寸210mmX140mm,活动范围为X轴向76mm×Y轴向50mm，双片标本

*9、明场/相差聚焦镜：可调式阿贝聚光镜 NA1.25（浸油式），内装可变孔径光栏，滤色片；

暗场聚光镜：可实现暗场观察功能

10、透射照明光源：自带光源，高亮LED照明系统，亮度可调，使用寿命可达2万小时以上

11、CCD适配镜：用于连接显微镜和彩色数字CCD成像系统

*12、2000万像素彩色数字成像系统：2000万像素彩色数字成像系统，解析度5472*3648，采用SONY芯片，USB3.0高速传输，一英寸全面辐芯片；图像像素高，画质细腻，色彩还原优秀；可以和计算机连接；软件带拍照、录像、几何测量等图像处理功能；

*12.1 专业的几何测量功能；为用户提供了20种测量类型来帮助图像分析（包括直线测量、H型线、三点线、多点线、平行线、垂线、折线、矩形、多边形、椭圆、圆度、半径圆、直径圆、三点圆、同心圆、四点双圆、六点双圆、圆弧、四点角度、点标记），需提供软件界面截图（加盖单位公章），进行材料证明；软件还可进行测量属性的设置：包括线条颜色、粗细、虚实线、箭头、字体大小、类型、字体颜色、小数点显示位数、数据移动、数据删除等；

12.2颜色调整：自动白平衡、锁定白平衡、色温、红绿蓝调节、灰度模式等多种颜色调节方式；

12.3亮度调整：自动曝光、手动曝光、增益、色阶等；

12.4图像处理：平场校正、饱和度、色调、亮度、对比度、锐化、DPC、3D降噪等；

*12.5工作流模式：提供强大的测量流功能，实现半自动便捷测量，可应用于工业器件或零件的合格率批量快速检测；快速、高效、省心是 软件的核心设计理念，采用全新的图像“拍摄-处理-测量-报告”功 能模块化设计，集合多种智能图像处理算法，致力于为用户提供更加简洁的操作模式，全方位提高工作效率;

12.6实时图像拼接：基本CEWEI深度算法，有效解决了显微镜单个视野太局限的问题；只需移动载物台，数秒时间内，相机就自动完成了超大视野图像全景拼接的过程，任意角度下都能准确、无缝、快速拼接；

12.7实时景深拓展：针对比较厚或者有高低差的样品，可以将不同的聚焦平面上的景深画面融合到一张图像上，完整呈现样品形态；适合枝晶图像拍摄，枝晶生长为类似絮状的形态，不在一个焦平面，利用景深拓展功能，可以得到一张更优秀的图片；

12.8 图片保存设置：可选择自动保存和弹出对话框式保存，支持4种图片保存格式，图片可带时间戳

12.9 录像保存：支持手动及自动录像，支持2种录像保存格式；

*12.10 延时定时拍照：可设置参数，固定间隔时间，软件自动捕获图片；

12.11荧光实时染色模式：通过软件在图像上添加伪彩色，以达到荧光上色的效果。可以拍照取得染色图像，用于后期合成完整的荧光图像；

仪器配置清单：

1、科研级正置三目显微镜一套（包括三目显微镜主体1套，10×目镜2个，5位物镜转换器1套，4×、20×、40×、100×物镜各1套，聚光镜2套，载物台1套，LED透射光光源1套、4位相差环1套（已装于聚光镜），显微镜镜油1瓶，擦镜纸5本）；2.同品牌2000万像素超高性能数码彩色CCD一套；3.同品牌控制分析软件一套；4.电源线及数据线各1根，同品牌防尘罩1个；5.品牌电脑一套，电脑配置：I5处理器， 8G内存，1G独立显卡，1T硬盘， 27英寸显示器等

三、精密分析天平（十万分之一）技术参数

 量  程：120g/220g

 可读性：0.01mg/0.1mg

 重复性：≤±0.02mg（0-60g）; ≤±0.04mg（60-120g）; ≤±0.07mg（120-220g）

 线  性：≤±0.1mg（0-120g）; ≤±0.2mg（120-220g）

 全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性；

 智能彩色触摸屏；

 内置电子水平陀螺芯片（智能电子水平气泡）具有水平报警功能，图形提示水平调整；

 直观的自解释图标及包含中文的多语言用户界面；

 全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

  MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

 具有数据中断功能，当检测到以下不确定称重结果时，暂时中断至打印机、计算机的数据传输：

 称重结果低于USP最小称量量限制；

 天平不水平；

 天平未校准时；

 SQmin功能，按照USP最小样品量要求监控天平的合规性；

 具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源；

 机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

 可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作；

 密码保护功能，防止数据被篡改；

 更多的应用程序：混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

 可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

四、铂金坩埚技术参数

1.规格：50ml

2.带盖子

3.纯度：99.95%

- 五、玛瑙研钵

- 材质：天然玛瑙

- 内径：100mm

- 包含研体和研棒

4、特点：

（1）产品无裂痕、无杂质、抗耐磨性强。

（2）产品光泽度优质、抗腐蚀性强，可在酸性研磨材料中使用。

（3）选用进口原料加工制成,具有高纯量。

5、用途：

用于实验室对少量样品的研磨或使固体粉料混合均匀,适用于化验室.制药厂.

化工实验的高级研磨,耐压强度高,耐酸碱,研磨后不会有任何乳状本体物质混

入被研磨物中.

- 六、水质采样器

1、采样间隔：1min～9999min可设

*2、屏幕：触摸屏

3、留样瓶数：12 瓶

4、单次留样样量：10ml～900ml

5、留样量误差：±10%（留样 200ml 时）

6、等比例留样量误差：±10%

7、内置采样泵吸程：≥6.5 米

8、水平采样距离：≥60 米

9、水样保存温度：0℃～4℃（±1.5℃）

10、管路系统气密性：≤-0.07MPa

11、平均无故障连续运行时间：≥1440h/次

12、绝缘阻抗：＞20MΩ

13、模拟接口：4mA～20mA

14、数字量输入接口：开关量、RS485

15、流量测量接入形式：流量计模拟信号

16、重量：≤30kg

17、功率：≥100W

18、工作电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz

19、工作温度：10℃～40℃

20、工作湿度：≤85％RH

*21、远程功能：可以通过手机APP进行远程操控取样

*22、符合HJ/T 372-2007标准，具有计量评价证书

23、工作模式

23.1、定时采样：按照采样定时表设定，水质自动采样器将定量水样从采样点采 集到留样瓶中。

23.2、时间等比例采样：按照设定采样时间间隔，水质自动采样器将定量水样从 采样点采集到到留样瓶中。

23.3、流量等比例采样：每流过一定体积的水体，水质自动采样器自动将定量水 样从采样点采集到留样瓶中。

23.4、超标留样（外控采样）：当接收到外部触发信号—开关量信号时或模拟量信号，水质自动采样器将定量水样从采样点采集到留样瓶中。

23.5、串口控制：当接收到串口命令时，按命令要求进行采样。