塔城地区疾病预防控制中心实验室仪器设备采购项目挂网参数

仪器设备数量要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能厌氧微需氧培养系统 | 1套 |  |
| 2 | 150位液体进样系统（适配岛津GC-2010PLUS） | 1台 |  |
| 3 | 废液处理设备 | 1台 |  |

智能厌氧微需氧培养系统

详细参数要求：

1. 系统功能：

1.1 用于制造厌氧（氧浓度为0%）、微需氧（氧浓度为6%）和特殊氧气浓度（0.2%-16%）比例的厌氧和微需氧环境，适用于厌氧菌、微需氧菌和细胞培养等。

1.2 用于食品安全国家标准GB4789要求的空肠弯曲菌，溶血性链球菌，双歧杆菌，乳酸菌和志贺氏菌检测；还可用于饮用天然矿泉水中的产气荚膜梭菌等需要厌氧、微需氧及特殊氧气浓度培养菌的分离培养。

2. 技术参数：

*2.1 自检功能：开机检测当地气压，获得初始值，仪器主界面显示数值；便于生成任意氧浓度时获得准确数值；

2.2 系统原理：通过真空置换抽排原理，精确控制气体压力的变化，从而达到控制培养罐气体环境的目的；

*2.3 触屏操作：显示屏≥10寸，彩色显示，不同的功能显示不同的颜色，实时显示当地气压，触摸操作，无需按键；

2.4 快速生成培养环境：最快达到微需氧条件小于100秒，最快达到厌氧条件小于180秒；

2.5 一键生成：系统可一键生成厌氧、微需氧和弯曲菌培养浓度，无需设置参数；

*2.6 多罐模式：系统配置3通道，系统最大可扩展至4个通道，可同时对多个培养罐进行控制，避免生成过程中的等待和人工更换；

2.7 废气处理：内置废气处理装置，可自动处理排出的有害气体，避免废气对实验室造成污染；

2.8 质控程序：系统每次生成所需的气体环境都会对培养罐做气源压力、管路连接、罐体密封、罐盖密封和催化剂活性五项检测，保证培养时培养罐的密封性；

*2.9 调节精度：氧浓度设置范围0%-16%，设置数值0.2%递进，精确控制培养所需浓度；

2.10 气源压力调节：调节减压阀时仪器实时显示气源压力，无需观察减压阀上的指针；

2.11 气体消耗：达到微需氧气体消耗≤ 2L/12平皿；达到厌氧气体消耗≤ 7L /12平皿；

2.12 厌氧催化剂：配套厌氧催化剂，辅助仪器达到0%氧浓度；可重复使用，不产生化学废弃物；

*2.13 催化剂活性检测分级：催化剂活性检测可按需求关闭和开启，开启时可对效果检测分5级；

2.14 培养罐体：系统配套多种培养罐，培养罐清澈透明方便观察，每只培养罐均可支持不同的培养应用。

2.15 罐体规格：≥7种规格培养罐可选，包括小型培养罐（单罐放置6皿ф9cm培养皿）、中型培养罐（单罐放置12皿ф9cm培养皿）、双罐培养罐（单罐放置24皿ф9cm培养皿）、弯曲菌专用培养罐（单罐放置8块弯曲菌培养双孔培养皿及8支增菌管）、微生物鉴定专用培养罐（单罐放置4块酶标板/细胞培养板/鉴定条培养板）、志贺氏菌专用培养罐（单罐放置10只培养袋）、大型培养罐（单罐放置36皿ф9cm培养皿或四个250ml三角瓶或8包均质袋）等

2.16 信息打印：系统内置打印模块，程序结束即可打印，无需连接电脑；可设置需要的打印信息；

*2.17 氧浓度监测：配置无线氧浓度监测装置，内置数据处理软件，可实时监测培养过程中的氧浓度变化，还可监测温度、湿度等信息，信息可存储导出；

2.18 系统升级：可根据实际工作量增加不同数量和不同大小的培养罐；可增加气罐连接并进行相应软件升级；

3. 工作环境：

3.1 环境温度:0～40℃；

3.2 相对湿度:≤85%；

3.3 功率:420W；

3.4 电源：交流 220V±22V，50-60HZ；

3.5 重量：20kg

3.6 外形尺寸：L*W*H：360*315*410mm

4.仪器配置：

4.1 系统主机（3通道，含操作软件）：1台
4.2 小型培养罐及不锈钢支架（培养皿可放置6皿，ф9cm）： 1套

4.3中型培养罐及不锈钢支架（单罐放置12皿ф9cm培养皿）： 1套

4.4双孔培养罐及不锈钢支架（培养皿可放置24皿，ф9cm）： 1套
4.5弯曲菌专用培养罐及不锈钢支架（单罐放置8块弯曲菌培养双孔培养皿及8支增菌管）： 1套

4.6 微生物鉴定专用培养罐及不锈钢支架（可放置4块酶标板/细胞培养板/鉴定条培养板）： 1套

4.7志贺氏菌专用培养罐及不锈钢支架（单罐放置10只培养袋）： 1套

4.8大型培养罐及不锈钢支架（单罐放置36皿ф9cm培养皿或四个250ml三角瓶或8包均质袋）： 1套

4.9 精密减压阀：1台

4.10 钯颗粒催化剂：6包

4.11 催化剂专用烤箱：1台

4.12 8L混合气瓶（含压缩标准混合气）：1瓶

4.13 标签打印机：1台

4.14 无线氧浓度监测装置：1台

4.15弯曲菌增强驱动法双孔板试剂 10人份

150位液体进样系统

（适配岛津GC-2010PLUS）

详细参数要求：

1；150位样品进样系统可与GC-2010PLUS适配；；

2； 150位样品进样系统可面板操作；可用GC软件软件操作并反控

3；进样针规格：0.5 μL（选配）、 5 μL（选配）、 10 μL（标配）、 50 μL（选配）、 250 μL（选配）

4；样品进样量： 0.01 ～ 0.50 μL ；单位量 0.01 μL （0.5 μL 注射器）

0.1 ～ 4.0 μL ；单位量 0.1 μL （5 μL 注射器）

0.1 ～ 8.0 μL ；单位量 0.1 μL （10 μL 注射器）

0.5 ～ 40.0 μL ；单位量 0.5 μL （50 μL 注射器）

5 ～ 200 μL ；单位量 5 μL （250 μL 注射器）

5；进样速度；低速、快速

6：柱塞运行速度： 低速、中速、快速三种

7；可吸收高粘性样品；

8；样品清洗次数；0-99次

9；溶液清洗次数：0-99次

10；可设定优先分析；

11；样品数：2ML样品瓶 150位 （标配）、4ML样品瓶  96位（可选）

12；清洗瓶：4ML清洗瓶3位（标配）

13;  废液瓶：4ML废液瓶3位（标配）

14;  样品瓶架：6位25瓶位 （标配）

15;  取样臂：传感器定位自动取送样（标配）

16；样品加热冷却：冷热浴0度-60度（可选）

17；自动扫码：支持条码阅读器（可选）

18；安装支架：L型（标配）

19；配自动进样针  10支

20；样品瓶（带盖垫） 500个

21；清洗瓶（带盖垫）100个；

废液处理设备

详细参数要求：

- 仪器尺寸：（m）：0.7 x 0.3 x 0.9

- 性能参数情况

| 名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 废液处理能力 | ≥15L/30min |
| 平均无故障连续 运行时间 | ≥1440h/次 |
| 工作温度 | 5℃~35℃ |
| 电源电压 | AC 220V+22V |
| 绝缘阻抗 | ≥20MΩ |
| 泵流通量 | 隔膜泵的流量不小于20L/h |
| 报警功能 | pH调节超时报警，处理超时 (管路堵塞)报警，耗材更换提醒 |
| 相对湿度 | ≤90% |
| 电源频率 | 50Hz±1HZ |
| 额定功率 | 400W |

- 配套耗材：随机配套2套备用耗材：阴阳离子交换树脂、精密压缩耐腐蚀滤芯、耐腐蚀树脂滤芯、配套滤芯壳、耐腐蚀管及其他配套配件；

商务要求：

- 供货方式：因项目紧急需尽快完成供货，要求送货上门并搬运到指定地点。

- 服务要求：为保证良好的售后服务及质量，需提供厂家保证本次项目的售后服务承诺、产品质量承诺书，未提供的视为无效报价。

- 厂家需根据我方需求进行培训（不规定次数），直至我方能独立、熟练操作仪器为止。

- 厂家需不定期进行仪器设备维保回访，出现问题便于解决，保证售后服务质量。