附件1

塔城地区食品药品检验所

2025年药品检验检测专用设备购置需求表

| 序号 | 所需仪器设备 | 型号规格 | 技术参数 | 报价(万元) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融变时限检查仪 | RBY-4A | - 其技术指标符合《中华人民共和国药典》2020年版四部通则0922融变时限检查法技术参数要求。性能特点： - 1.控温精度：37℃±0.3℃ - 2.控温范围：室温到50℃ - 3.加热功率：1500W（最大） - 4.工作电压：交流220V±10% 50Hz 带有保护接地 - 5.环境要求：温度10～37℃；相对湿度小于85% - 6.时限选择： - P1（运行30分钟，每隔10分钟金属架自动翻转一次） - P2（运行60分钟，每隔10分钟金属架自动翻转一次） - P3（运行30分钟，金属架不翻转） - 7.过热保护：当温度超限时自动切断加热电源，并有声光报警。 | 3.0 | 1台 | 1、需提供具备国家认可的检定校准证书 2、需提供免费送物流及装卸服务，并送至采购单位所指定位置。 |
| 2 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-205 | - 温度数字显示，冷藏温度2-8℃，冷冻温度-10--26℃可调 - 安全系统: - 具有超温、传感器故障报警功能，便于掌握冰箱异常状态可选择的声、光报警方式(声音蜂鸣报警、闪烁报警) - 制冷系统: - 采用名牌压缩机，无氟制冷剂，更环保·内藏式系统制冷，整体美观，冷冻力强。冷藏室增加风机设计，冷藏温度更均匀 - 电压( V/Hz)220/50功率(W)75箱内温度(C)冷藏:2-8;冷冻:-10--26 - 外部尺寸(宽x深x高)(mm)627 x590x1685 - 内部尺寸(宽x深x高)(mm)冷藏:450x435x795冷冻:380x375x646 - 有效容积(L)冷藏:127冷冻:78 | 1.0 | 1台 |  |
| 3 | # 恒温超声波清洗机 +快速低温冷却循环泵（外循环低温冷却槽） | SB25-12DTD+DLK-5007 | - 1.内槽长·宽·高: 500*300*150(mm)L/W/H2.容量: 22.5L 3.频率: 40KHz 4.超声功率: 600/720W 5.功率可调: 40-100% 6.加热功率: 800W 7.温度可调: 室温-80℃ 8.时间可调: 1-999min 9.网架: 有 10.降音盖: 有 11.排 水: 有 - 2、冷却温度范围（℃）：-5-45 显示分辨率（℃）：0.1 恒温精度（℃）：±2 - 填充容积（L）：3-7L内可按需调整装配 - 制冷量（45℃/kW）：1.36 制冷量（25℃/kW）：1.27 制冷量（15℃/kW）：1.05 - 制冷量（5℃/kW）：0.82 制冷量（0℃/kW）：0.65 制冷量（-5℃/kW）：0.5 - 循环泵最大流量（L/min）：20 循环泵最大泵压（bar）：1.2 接管尺寸：G1/2螺纹内 噪音（dB）：≤60 重量（kg）：35.5 外形尺寸：390*410*630 总功率（kW）：0.65 电源：220V/50Hz~1 | 3.0 | 1台/套 |  |
| 4 | 医用超低温冰箱-80 | 海尔/DW-86L419 | 1、箱内温度-40℃ ~-86℃可调； 2、微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能； 3、有效容积419L，整机装箱量（2ml冻存管容量）30000份样本； 4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色； 5、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警； 6、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护； 7、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 8、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 9、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 10、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书；提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）； 11、2个进口品牌压缩机，整机稳定运行功率≤800W; 12、25℃环温时，耗电量应≤8 Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告； 13、箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，温度均匀性≤±3℃；提供国家级别第三方机构报告； 14、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁； 15、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； 16、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（130mm），VIP厚度≥15mm； 17、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 18、具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 19、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 20、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性； 21、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 22、具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公； 23、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等； 24、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱； 25、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； 26、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； 27、具有医疗器械注册证； 28、外部尺寸（宽x深x高）：830*980*1980mm； 29、内部尺寸（宽x深x高）：465*716*1310mm； 30、净重：255±3%kg。 | 7.43 | 1台 | 1、需提供具备国家认可的检定校准证书 2、需提供免费送物流及装卸服务，并送至采购单位所指定位置。 3、配备对应防低温手套5双 |
|  | 合计 |  |  | 14.43万元 | 4台/套 | / |