心脏除颤仪（AED）技术参数

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 物理性能 |  |
| 1.1 | 整机重量（含电池）≤2.8Kg。 |  |
| 1.2 | 设备具备便携把手，具有较高便携性。 |  |
| 1.3 | 设备主机使用寿命≥10年。 |  |
| 1.4 | 工作温度范围：-5℃～55℃，工作湿度范围：5%～95%，非冷凝。从室温环境进入到-20℃环境后，至少能工作70分钟 |  |
| 1.5 | 具备具有优异的抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.6m高度跌落冲击。 |  |
| 1.6 | 设备具有良好的防尘防水设计，至少满足IP55。 |  |
| 1.7 | 设备表面可使用酒精类、双氧水、异丙醇等进行清洁及消毒。 |  |
| 1.8 | 电池采用卡扣稳固方式，电池盖板无螺丝固定，电池维护保养时可徒手拆装，无需借助工具 |  |
| 二 | 除颤性能 |  |
| 2.1 | 除颤技术：采用双相波技术，波形参数能根据病人阻抗自动补偿。 |  |
| 2.2 | 除颤能量：成人最高除颤能量≥360J。 |  |
| 2.3 | 除颤能量：儿童最高除颤能量≥100J。 |  |
| 2.4 | 成人模式下，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击维持最大能量。 |  |
| 2.5 | 儿童模式下，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击维持最大能量。 |  |
| 2.6 | 开始AED分析到200J放电准备就绪≤5s，开始AED分析到360J放电准备就绪≤12s。 |  |
| 2.7 | 具有成人/儿童模式实体切换按键，可一键切换成人/儿童患者类型，设备开机默认为成人模式。 |  |
| 2.8 | 为保证评测结果客观，设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量≥6个。 |  |
| 三 | 除颤电极片 |  |
| 3.1 | 单幅电极片有效期：≥60个月，外包装上需有明确效期标示。 |  |
| 3.2 | 设备主机具有电极片粘贴位置提示。 |  |
| 3.3 | 在待机状态，电极片与主机预先连接，提高抢救效率。 |  |
| 3.4 | 为帮助施救者更好地掌握按压频率，提高心肺复苏质量，除颤电极片可检测按压频率，对按压频率进行反馈提示。 |  |
| 四 | 电池 |  |
| 4.1 | 单块电池电池容量≥4200mAH，待机寿命≥6.5年。 |  |
| 4.2 | 单块电池下至少可支持≥200次360J除颤治疗 |  |
| 4.3 | 首次低电量提示后，至少还可工作30分钟以和6次360J除颤充放电。 |  |
| 五 | 显示屏/操作性能 |  |
| 5.1 | 设备主机具有≥7英寸彩色液晶显示屏，可对操作者进行动画指导。 |  |
| 5.2 | 根据环境光强度，支持自动调节屏幕显示亮度，适应各种明暗及强光环境下使用。 |  |
| 5.3 | 主机显示屏支持显示CPR质量指示，可通过不同颜色区分按压频率是否达标。 |  |
| 5.4 | 除颤后，ECG波形恢复时间＜2s。 |  |
| 5.5 | 可支持中英文等至少3种语言，可一键快速切换； |  |
| 5.6 | 设备可根据环境噪音强度自动调节语音提示音量，适应嘈杂环境下使用。 |  |
| 5.7 | 设备具备状态指示屏幕，可直观显示设备状态。 |  |
| 5.8 | 支持每日、每周、每月设备自检，每月自检项目至少包括：主控模块、电源模块、治疗模块和电极片。 |  |
| 六 | 数据传输/存储 |  |
| 6.1 | 支持内置4G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台。 |  |
| 6.2 | 设备具备USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据； |  |
| 6.3 | 设备存储容量≥1G，可储存至少2000份自检报告。 |  |
| 6.4 | 具备录音功能，可保存≥90分钟抢救现场录音。 |  |
| 6.5 | 可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据。 |  |