**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 1、品名 | 内镜储存柜 |
| 2、技术要求 | 1. 存储内镜数量：≥4条 2. 消毒干燥方式：紫外线消毒，热风循环； 3. ★储存相对湿度：30%～90%可调； 4. 控制面板：可显示北京时间、储存温度、储存湿度等； 5. 消毒持续时间：0s～23h59min可调； 6. 材质：内胆采用ABS复合板一体成型；外壳材质为碳钢喷塑； 7. 三层透明亚克力旋转式挂架，挂架高度可调； 8. ★柜内高度≥1850mm，保证内镜悬挂空间； 9. 功率：≤800W； 10. 受场地限制，设备尺寸≤宽680\*深560\*高2200 mm。 |