过氧化氢低温等离子体灭菌器

质 保 期：≥2年

报价含安装到制定地点，运输，培训，税费等

招标参数：

1、适用范围，产品用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌 
2、灭菌系统：过氧化氢低温等离子体灭菌系统 
3、内舱容积：有效灭菌容积≥120L 
4、灭菌温度：50℃～60℃
5、门数量及开门方式：单开门，自动升降门 
6、门板加热，功率900W，预热时间≤30min，加热膜数量≥2个，门板温度维持在55℃以内，防止过氧化氢气体冷凝 
7、灭菌剂：浓度≥58%的过氧化氢，密封式安装，具备自动识别系统 
8、灭菌剂灌装量：单个胶囊≤4mL

9、等离子电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后不锈钢中残留量≤0.01mg/cm2

10、灭菌程序：灭菌程序≥3个，采用双循环灭菌程序

11、灭菌时间：标准灭菌≤35min 
12、防夹手功能，采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向，防止夹伤操作者或夹坏物品 
13、液晶显示屏：≥7英寸800*480液晶显示屏，使操作、观看更清晰直接 
14、主体保温：保温材料要求具有导热系数低、防火性能好、抗老化及环保无毒的特点。 
15、真空泵，采用真空泵极高且耐过氧化氢腐蚀的真空泵 
16、真空泵保护装置：设有真空泵保护器，能够防止供电相序变化导致真空泵反转向灭菌室反油的发生 
17、油雾过滤器：产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。 
18、压力感应装置，产品设置压力传感装置能够感应室外压力、提纯装置和灭菌内室的压力，测量范围0~101KPa，

19、抽真空控制阀，采用高真空挡板电磁阀控制抽真空管路。

20、管路材质：采用304不锈钢卫生级管和不锈钢卫生级卡箍连接

21、精密进气过滤系统：过滤级别≤0.2um 
22、打印系统，可将灭菌过程中的灭菌时间、内胆温度、注液量、真空压力、操作人员等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯 
23、灭菌效果检测，有对直径≥1mm、长度≥2000mm的聚四氟乙烯管腔的灭菌效果；有对直径≥1mm,长度≥500mm 
24、毒理性检测：灭菌后细胞毒性符合合格标准 
25、智能操作系统，操作系统 控制系统采用智能操作系统，系统可以实现机器运行的实时记录，通过有线或无线的方式将设备运行数据传输到追溯系统中，实现对灭菌过程的追溯

26、包含交付使用的所有未尽事宜，科室正常投入使用，验收完毕后付款。