‌成人型规格‌：适用于体重≥33KG人群。

‌按压体积‌：成人型≥500ml，小儿型≥300ml，婴儿型≥100ml。

‌限压阀压力‌：成人型40cmH2O～60cmH2O，小儿型35cmH2O～50cmH2O，婴儿型30cmH2O～45cmH2O。

‌呼/吸气阻抗‌：≤50cmH2O。

‌球囊容积‌：≥1600ml。

‌适用场景‌：用于心肺复苏及需人工呼吸的急救场合，尤其适用于窒息、呼吸困难或需要提高供氧量的情况。

这些参数确保了简易呼吸器在不同体重和年龄的患者中都能提供有效的通气支持。‌