电动牵引装置

技术参数

1、数码管、按键操作；

2、颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认；

3、腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N；

4、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s；

5、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s；

6、设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N。

7、治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min。

8、牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min。

9、间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min。

10、设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；

11、行程范围：滑动行程范围为：0～200mm

12、背板长度：700mm，腿板长度：1250mm

13、牵引用床能够承受的最大患者体重为180kg。

14、牵引用椅能够承受的最大患者体重为180kg。

15、设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃。

16、毛重：137kg   尺寸：2720mm*720mm*920mm。