## Sheet1
13 | 心电监护仪 | 病人监护仪招标参数 外观设计 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。 ≥12英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600。 标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。 安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 主机使用寿命≥10年。 整机防水等级≥IPX1。 监测参数 标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。 心电： 标配3/5导心电； 具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能； 具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV；共模抑制能力＞106db； 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； ≥38种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等； 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况; 具有QT/QTc测量功能。 血氧： 血氧测量范围：0%-100%； 脉率测量范围：20bpm-300bpm； 标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%； 具有与NIBP同侧测量功能。 无创血压： 测量范围： 成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg； 小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg； 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg； 血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量； 具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值； 具有辅助静脉穿刺功能。 体温： 具有双通道体温监测，可提供体温差值显示； 支持体表和腔内两种体温探头类型。 软件功能 支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面； 用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器； 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能； 计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算功能； 支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾； 具备监护、待机，演示、体外循环、隐私和夜间等工作模式 | 1 | 22000