电动气压止血仪（双通）

一：技术参数及要求:

1:电源：AC220±10%,50Hz±1Hz。；

2：电气安全保护等级:I类带内部电源B型

3：设备的输入功率：≤50VA。

4:初始充气时间：≤60 秒

5:时间设定范围0～240min，

6:工作压力在0～86kPa，允差为±3kPa；

7:语音功能：语音提示止血仪开机自检；充、放气时，压力发生变化，电池电量低于20%时，充气时间超过60分钟,两边放气间隔小于10分钟等，需语音提示。

8:全数字电脑控制，袖带压力、剩余时间、静音状态，直观易视。

9:内置锂电池，断电情况下，续航4小时，确保手术安全。

10:快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。工作时间到自动阶梯放气：有效防止患者心，脑突然缺血。

11:手术剩余10分钟、5分钟、1分钟声音提示报警。

12:自锁快速插拔式接头，降低护士劳动强度

13:可选择kPa或mmHg两种计量单位；满足临床医师操作习惯。

14：产品通过电磁兼容性标准的要求，标准：YY0505-2012/IEC60601-1-2:2004.产品通过医用电气设备通用安全性标准的要求，符合标准：GB9706-2007/IEC60601-1:1988

15:双路具有独立调控输出，允许同时进行两组手术，互不干扰。