宾得支气管镜EB15-J10故障

图像异常,活检口罩壳缝隙漏气；先端钳道口漏气；接光部进水，PCB与电器接口腐蚀导致无图像；交叉更换测试，PCB导致图像黑屏，电器接口导致不识别；更换PCB与电器接口后，图像出现，图像闪烁，暗；导光束断丝；进端弯曲部多处隆起；插入管磨损；操作部进水腐蚀；导光管磨损；镜箱缺盖板,

大修：更换：CCD组件、插入管连弯曲部组件、电器接口、导光束、先端带管道组件、弯曲外皮、销钉。导光管更换，配镜箱盖板,