竞价文件

项目名称：新疆计量院箱涵式超声明渠流量计测试

辅助设备加工和安装调试服务

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 计 量 测 试 研 究 院

2024年4月

# 第一章 竞价邀请

新疆维吾尔自治区计量测试研究院 ，拟对新疆计量院箱涵式超声明渠流量计测试

辅助设备加工和安装调试服务项目采用网上竞价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的

供应商参加本项目的竞价。

一、采购项目情况

1、项目名称：新疆计量院箱涵式超声明渠流量计测试辅助设备加工和安装调试

2、采购人： 新疆维吾尔自治区计量测试研究院

3、服务内容：辅助设备加工制作、流量计和辅助设备安装、设备调试、变更安装

二、资金情况

资金来源：财政收入

三、项目简介：（详见文件第四章）

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞价邀请在新疆政府采购网（电子卖场）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标；

注：第1-7项提供承诺函，未按要求提供的情况，视为投标商不响应本次竞价，审查不予通过。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在竞价公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

# 第二章竞价供应商须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：8.3万元； 注：超过采购预算的报价无效。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：8.3万元； 注：超过最高限价的报价无效。 |
|  | 联合体 | 本项目不允许联合体。 |
|  | 履行期限 | 2024年5月31日前完成。 |
|  | 付款方式 | 合同签订后支付60%，验收合格后支付40%。 |
|  | 政采云平台竞价成交规则 | 系统自动推荐最低报价为成交供应商，采购人在有效报价的供应商中，确认成交供应商。 |
|  | 节能、环保产品政策体现（如涉及） | 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 2、本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求 提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则作无效响应处理。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 |
|  | 定义 | “实质性条款”系指竞价文件条款前标注“★、*”标识和“实质性要求”的条款。 |
|  | 其它 | 1、报价人须在政采云平台上规定的递交截止时间前，将完整的响应文件电子版上传至平台。 2、响应文件应附法定代表人证明文件和法定代表人签署的授权委托书,响应文件的授权书或承诺函未加盖公司公章为无效响应文件。 3、因本服务工作未按合同约定造成采购人损失的，采购人有权对报价人就损失予以追偿。 |

# 第三章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

承诺函

(实质性要求）

新疆维吾尔自治区计量测试研究院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞价文件中规定的实质性要求，如对竞价文件有异议，已经在提交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞价文件有异议的同时又参加竞价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次竞价采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次竞价采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、在本次投标之前一周年内，报价人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我单位承诺符合该要求。

七、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX

供应商基本情况一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备 注 |  |

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日      期：XXXX

## 报价一览表

## (实质性要求）

## 项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 投标总价大写（人民币）： |
| 注：本项目报价应是竞价文件所确定的范围内的全部工作内容的价格体现，及达到保修期限所需的一切费用及风险。此外，报价人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，成交后不作调整。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。 |

报价人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX

## 实施方案

## （实质性要求）

报价人根据项目采购需求，提供具体的实施方案，格式自拟。

## 售后服务方案

报价人根据项目售后服务要求，提供具体的售后服务方案，格式自拟。

# 采购项目技术、商务及其他要求

特别说明：凡标注“★、*”“实质性要求”的属实质性条款，不响应的报价文件将作无效响应处理。

1、测试目的

鉴于目前箱涵式超声明渠流量计在新疆区域内应用越来越广泛但无法溯源的问题，开展相关测试，全面评估箱涵式超声明渠流量计的测流性能。具体包括准确性、稳定性、系统可靠性等。

2、测试方案

利用现有的实验室明渠流速流量标准装置，把箱涵式超声明渠流量计按照设计要求正确安装，运行标准装置，在不同的阀门开度条件下，同时读取标准装置的流量和箱涵式超声明渠流量计，计算其流量示值误差，评价计量的准确性。并通过分析不同开度条件下示值误差的差异性评估计量性能的稳定性。通过长时间或间断运行，评价箱涵式超声明渠流量计运行的可靠性。

3、项目内容

（1）辅助设备加工制作

①U型法兰

根据明渠流速流量标准装置钢制明渠段尺寸，设计加工一组U型连接法兰，焊接到钢制明渠段，用于安装密封挡板。

现场施工要求：在水槽U型法兰的焊接位置，进行防锈漆打磨、清理，保证足够的焊接区域，确保露出金属本体，要求满焊，无气孔、夹渣，以保证焊接质量，焊后刷凃底漆及环氧树脂防锈漆，保证防锈效果好。

②密封挡板

根据水槽、U型连接法兰及箱涵式明渠流量计尺寸设计加工一套密封挡板。

③挡板密封胶垫

根据密封挡板尺寸设计加工一套密封垫，用于密封挡板与U型法兰之间的防水密封。

④收缩段

按照箱涵式超声明渠流量计的尺寸（矩形，边长400mm）和安装运行要求，在箱涵前端设计加工一段收缩段直渠，收缩段长度不低于3倍口径，用于导流。保证收缩段中心线与测流箱中心线对齐，加工精度不低于±0.5mm，确保承压状态下变形量低于±0.5mm。

⑤闸门组件

设计加工一套与箱涵式超声明渠流量计配套的板闸及安装架，板闸具有升降机构，高度可调节，调节步进精度不低于±1mm。板闸厚度不小于10mm。要求做工精细，加工精度不低于±1mm。通过合理的密封方式保证与箱涵式超声明渠流量计密封连接且闸口尺寸与箱涵式超声明渠流量计内部尺寸保持一致，避免影响水流分布。

⑥后端长直段

后端长直段不小于5倍口径。保证后端长直段中心线与测流箱中心线对齐，加工精度不低于±0.5mm，确保承压状态下变形量低于±0.5mm。

⑦箱涵密封胶垫

根据测流箱涵及密封挡板尺寸设计加工一套密封垫，用于密封挡板与测流箱涵之间的防水密封，确保测试水体全部流经箱涵式明渠流量计进入水槽下游。

（2）流量计和辅助设备安装

安装过程要求配合全站仪等测绘仪器，控制安装精度，把前端收缩段直渠、箱涵式超声明渠流量计、闸门组件、密封挡板、后端长直渠按照顺序依次正确安装在明渠流速流量标准装置的水槽中，安装精度不低于±0.5mm，所有设备稳定固定，相邻设备之间密封连接。板闸安装架四周安装挡板，安装架与挡板之间、挡板与水槽之间安装密封垫。挡板上端略低于水槽但需要明显高于板闸安装架，保证测试过程中水全部从箱涵式超声明渠流量计中通过。

根据箱涵式明渠流量计后段矩形渠道设计要求，渠道底部与流量计内壁底部平齐，渠道侧面与流量计侧面口径相等，尽量降低渠道截面变化对测流精度的影响。

图1  安装示意图

（3）设备调试

①整体安装完成后，进行通水测试，确认安装效果，测试过程中对所有设备的安装效果进行确认，包括稳定性、密封性，闸门起降顺滑情况等。

②通过高精度流速仪确认测流箱附近流速分布，并根据流速分布情况，判断安装精度是否满足测试要求，并根据流速分布结果指导安装调整。

③通过高精度液位测量仪器确认安装渠段底部平整度及水平度，根据测量结果，调整整体安装。

④结合箱涵式超声明渠流量计中水流流场分布结果对前端导流段、后端长直渠段和闸门组件进行调整，以保证测试过程符合设计要求。

（4）变更安装

根据测试进度和方案要求，测试期间需要调整前后端直渠长度、形状和板闸位置，预计共计需要变更安装3次，每次施工时间不超过2天。