**社管科医用冷藏箱参数**

一、设备参数及数量

1、医用冷藏箱 A：3台。 总预算价1.5万元。海信

**\***1.1 有效容积：＞70升，立式。

1.2 箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在：2℃～8℃，调节增量为：0.1℃，分辨率：0.1℃。

1.3  报警方式：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、制冷系统故障报警。

1.4 采用风冷,翅片式蒸发器，专业风道，保证箱内温度稳定均匀。

1.5避光隔热保温层达 40mm,有效提高了保温性能。

1.6内胆材质：采用 HIPS 耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁

**\***1.7 层架数量：配备 3 个层架。

**\***1.8 采用碳氢制冷剂。整机噪音：≤45dB（A）以下，日能耗：≤1.0kW·h以下。

1.9风机：蒸发风机采用具有防爆认证的贯流风机，节能低噪，安全性能好，柜内均匀性更优。

2、医用冷藏箱 B： 1台。总预算价：2.5万元。海尔

2.1  立式对开门设计，有效容积：＞760L，标配门锁，医院可自行加装锁具，实现双锁管理。

**\***2.2  采用微电脑控制器，箱内温度范围：2℃~8℃。LED 温度显示，控制、显示精度 0.1℃。风冷设计，设定温度默认 5℃（医院可调整为 4℃），温度均匀度±1.5℃。

2.3  整机配备 2 个测试孔，满足医院根据实际需要检测箱内温度；标配≥12个搁架；标配≥10个价目条。

2.4  采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露，32℃、80%湿度下无凝露；全角度自关门设计。

2.5  具备报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警。

**\***2.6  智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；整机噪音：≤39dB（A）以下，日能耗：≤2.6kW·h 以下。

2.7  标配后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度 24 小时需求。具有≥6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；有效保证温控的准确性。

2.8  箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便医院的使用；

2.9  标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录≥十年的温度数据，方便追溯查询。

二、**商务要求**

1.提供所投产品医疗器械注册证。

2.提供生产厂家承诺整机全保**三**年，需提供承诺书，并加盖原厂公章。

3.提供生产厂家在新疆地区设有的常住办事处或分公司、维修站点、联系电话、详细地址。

3.国内有400免费电话，维修系统需提供7\*24小时服务：提供详细电话号码。

7.提供：所投机型国内装机用户名单。所投标机型（疆内用户信息优先提供）。