三分类血球仪招标参数

1、工作原理：电阻抗法计数，无氰化物法检测HGB

2、检测参数：≥20项报告参数

3、直方图：3个直方图（包括WBC\RBC\PLT）

★4、标本用量：全血模式≤9μl，预稀释模式≤20μl

5、测量模式：全血模式、预稀释模式，独立血红蛋白测量系统

6、工作速度：≥40样本/小时

▲7、结果储存：≥100000份样本的全部参数和3个直方图

▲8、试剂系统：提供原厂配套试剂、校准品、质控品，具有经省级以上CFDA认证的校准品溯源性报告；

9、排堵功能：具有正反冲、高压灼烧、浸泡等多种排堵方式

10、报警提示：具有WBC、RBC、PLT结果异常报警功能

★11、显示屏：彩色液晶触摸显示屏，同屏显示全部检测结果、直方图、病人信息及报警提示

12、试剂管理：主机内置主要试剂，节省实验室空间

▲13、数据传输： ≥4个USB接口，支持无线网卡功能，适配小型实验室搭建无线网络传输数据

14、报告打印：打印中英文报告，格式可选，内置高效热敏打印机，可选USB接口打印机

15、工作环境：自动适应100V~240V电源，≤180VA，50Hz/60Hz，15~30℃

▲16、重量要求：重量≤20Kg，适应实验室对占地空间小、重量轻的要求。

- ▲17、线性范围：WBC：0~100×109/L；RBC：0~8×1012/L；HGB：0~280g/L；PLT：0~1000×109/L

- ▲18、生产厂商经中国合格评定国家认可委员会授权认证，获得CNAS标准化实验室认证，并提供认证证书。

- 19、支持LIS/HIS系统，实现检验科室信息联网。

- ▲20、可选配原厂配套的血液细胞分析仪数据管理软件。

- ▲21、计量认证：WBC、RBC、HGB、PLT示值获省级以上计量器具认证