一、交大辰方动态心电KF2412记录分析系统技术规格要求：

记录器：

1、12导联；

2、导联模式：10电极标准模式；

3、采样率：≥250Hz；

*4、采样模式：双采样；

5、数据精度：12位；

6、传输方式：内置式USB；

7、驱动方式：免驱，无需安装任何驱动就可与计算机连接；

*8、记录媒介：内置Flash Memory；

*9、电源： 1节AA碱性电池,至少可佩带3例患者；

*10、电极自动脱落检测与转换功能，能对脱落电极自已隔离确保信号质量；

*11、具有记录器自我检测与维护功能；

*12、具有电池电压检测功能，工作前检测电池电压并显示，保证患者正常佩戴24小时，当电压不足时并报警提示；

*13、在记录过程中，对电池电压连续监测、显示和记录，即使电池电压不足时，更换电池后可以继续记录；

*14、具有未回放数据保全功能，防止未回放数据丢失。

*15、数据回放完毕，记录器自动复位。

分析系统 ：

*1、全过程12导联同步分析功能；

2、心律失常分析、心率变异性〔HRV〕分析、ST段分析；

3、具有心率震荡分析、QT间期分析、T 波交替分析、T波趋势分析；

4、具有房颤分析功能；

*5、支持心电图3 /12导联横向、纵向混合打印功能；

*6、相似波形查找与编辑，全天心电图无差别检索，提高检索、编辑效率。

*7、报告内容格式自定义；

*8、诊断结论自动生成，并可由用户自由定义生成模式；诊断结论编辑过程具有快速辅助输入功能；

*9、智能报告实现统计数据与心电图的联动，避免病例报告出现矛盾数据；

*10、具有移动站功能，实现Holter的网络化。