## Sheet1
专用设备购置费用明细清单
序号 | 设备名称 | 技术参数要求（不包含指向性参数） | 数量（台/套） | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 冷藏柜 | 立式冷柜；总容积：332L；能效等级：一级 | 1
2 | 超声清洗机72L | 电源:AC 220 ~ 240V, 50 ~60Hz 内胆材料: 全不锈钢冲压槽304，厚1.5mm 外壳材料: 全不锈钢冲压槽304 超声功率: 1000W 工作频率: 40KHZ 加热功率: 4000W 容量 72升 | 1
3 | 高效液相色谱仪 | 1．仪器工作环境 1.1电源电压要求：220V+10%，50Hz～60HZ 1.2温度：5-40 ºC 1.3工作适度：相对湿度20-80% 2四元梯度泵 2.1工作原理：串联双柱塞 2.2通道数量：4个 2.3流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min 2.4最大压力：70Mpa (700 bar, 10100 psi) 2.5压力波动：<0.2 MPa or <1% 2.6流量准确度：±0.1% 2.7流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD（提供官方参数证明） 2.8梯度准确度：±0.5%（全流域范围内） 2.9梯度精密度：< 0.15%SD 2.10泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞 2.11液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况（提供实物照片证明） 2.12 溶剂脱气：内置4通道脱气机 3自动进样器： 3.1样品瓶位：≥200个2ml样品瓶 3.2进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留 3.3进样体积：0.01~100μL 3.4进样准确度：± 0.5% 3.5进样量精度：<0.25% RSD 3.6交叉污染：0.0004% 3.7最大耐压：70Mpa (10100 psi)（提供官方参数证明） 3.8进样周期：< 8s 3.9自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能 3.10进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液） 3.11 温控范围：温控进样器时，4-40℃ 4 柱温箱 4.1安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。 4.2控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。 4.3温控范围：5~85℃ 4.4温度准确度：±0.5℃ 4.5温度稳定性：±0.05℃ 4.6降温速率：典型值15 min 从 50°C 降温至20°C 4.7预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 4.8温度精度：0.1℃ 5 紫外检测器： 5.1原理：双波长，可变波长 5.2光源：氘灯、（可选配钨灯） 5.3频带宽度：6 nm 在254 nm 5.4通道数量：2个 5.5波长范围：190-750 nm 5.6波长准确度：± 1 nm 5.7波长精确度：± 0.1 nm 5.8线性范围：< 5% RSD 在2.5 AU时； 5.9数据采集频率：125HZ 5.10自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 5.11噪声： <± 2.5 μAU 5.12漂移：<0.1 mAU/h 在254nm下 5.13停泵扫描：支持 6 色谱工作站: 6.1操作系统: windows 10 6.2色谱控制分析数据库:可编制分析方式和顺序，兼容Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。 6.3可自动进行快速数据采集和后处理. 6.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。 6.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。 6.6 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器 6.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。 6.8 工作站计算机：配置不低于，Inter i7处理器、32G内存、1TB硬盘、DVD-RW光驱、24寸LCD、Windows 10 Pro 64-bit操作系统， A4激光打印机 7配置要求 7.1四元梯度泵一套，含溶剂瓶5个 7.2四通道在线脱气机一套 7.3 温控自动进样器一套 7.4 半导体温控柱箱一套 7.5可变波长紫外检测器一套 7.6 原厂色谱工作站软件一套 7.7 工作站计算机、打印机一套 7.8 消耗品 7.8.1 色谱柱 C18 4.6mm X 250mm 5μm一根 7.8.2保护柱卡套1套 7.8.3保护柱芯 1包 7.8.4样品瓶200个 7.9设备安装、维护所需的必要工具一套 8售后服务 8.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。 8.2供应商在国内必须设有分析仪器教育中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训； 8.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。 8.4供应商提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。 8.5供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的液相色谱维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。 | 1
4 | 四门冰箱（冷冻） | 电压‌：220伏特,容量‌：900升，功率‌：354瓦特 | 2
5 | 卧式冰柜 | 总容积‌：829升，制冷方式‌：直冷，‌耗电量‌：1.88千瓦时/24小时 | 2
6 | 三门保鲜柜 | 容积‌：1218升，日耗电量‌：8.12千瓦时，电压/频率‌：220V/50Hz | 2
7 | 纯水机 | 产水量‌：5/10/20升/小时，电导率‌：≤进水电导率 x 2%，微颗粒物‌：≤1个/ml，‌微生物‌：≤1cfu/ml | 1
8 | 超声清洗机72L | 电源:AC 220 ~ 240V, 50 ~60Hz 内胆材料: 全不锈钢冲压槽304，厚1.5mm 外壳材料: 全不锈钢冲压槽304 超声功率: 1000W 工作频率: 40KHZ 加热功率: 4000W 容量 72升 | 1
9 | 加装岛津气相色谱仪FID检测器 | 岛津氢火焰离子化检测器（FID） 最高使用温度：450℃ 自动点火功能 检测限：1.3×10-12g/s ( 十二烷 ) 动态范围：107 数据采集速率：400Hz | 1
10 | 超声清洗机72L | 电源:AC 220 ~ 240V, 50 ~60Hz 内胆材料: 全不锈钢冲压槽304，厚1.5mm 外壳材料: 全不锈钢冲压槽304 超声功率: 1000W 工作频率: 40KHZ 加热功率: 4000W 容量 72升 | 2
|  |  |  | 总价（元） | 506000