**小型全自动化学发光测定仪采购计划**

采购品牌及型号：MAGICL 6000小型全自动化学发光测定仪

**采购数量：**1台

**附加条件：**免费送货安装调试、培训我方工作人员熟练使用该设备。

**需要配部分试剂：**

1. 糖化血红蛋白50人份；
2. 甲功：T3、T4、FT3、FT4、TSH、TG-Ab、TPO-Ab各50人份；
3. 心肌项目：肌钙蛋白I、BNP、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶各50人份；
4. 传染病：乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒核心抗体、丙型肝炎病毒抗体检测试、梅毒螺旋体抗体、人类免疫缺陷病毒抗原和抗体各50人份；
5. 耗材：清洗液3瓶、激发液1盒、耗材盒6盒

商务需求：1、严格按照附件要求提供商品，报价商家必须保证商品为正品，需有三包凭证，生产厂家必须一致； 2、供应商按照甲方需求上传相应资质图片（医疗器械经营许可证、营业执照、二类医疗器械经营备案表等）； 3、中标供货商必须中标后在5天内送货上门 4、参加竞价企业将公司相关资质及报价单盖章后上传； 5、务必实事求是报价，如违反市场恶意中标，并不能供货，导致工作不能正常开展，将依法上报有管部门，后果自负。如有疑问请拨打我方工作人员电话：18146408621

MAGICL6000化学发光免疫分析仪技术参数

1、测试原理：吖啶酯化学发光；

2、检测速度：150T/H；

3、最快出结果时间：不超过12min；

4、同时分析项目：14个项目；

5、进样仓：轨道式进样，最多可同时放入50个样本，可以连续添加样本；

6、仪器具备采血管自动上样，自动摇匀，自动脱帽功能；

7、仪器试剂位:14个**；**

8、试剂仓：冷藏温度2-8℃；

9、样本类型：全血，血清，血浆，尿液；

10、HCT测量，保证全血检测准确；

11、试剂针技术: 采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；

12、加样针：一次性TIP，拒绝携带污染；

13、反应杯材质：一次性塑料杯；

14、反应盘恒温方式：采用恒温槽固体直热，日常免维护保养；

15、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀；

16、磁分离系统：洗涤次数3次，具备底物注入功能；

17、耗材不停机自动更换；

18、仪器系统接口：TCP/IP网络接口、标准RS-232C、USB 2.0接口 ；

19、自动报警，诊断，可与LIS系统连接；

20、校准模式内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正;4PLC定量分析算法cutoff定性分析算法；

21、尺寸：625X660X690mm；重量：75KG；